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	Analyse
	Sted
	Kalibratornavn
	Plassering
	Tillagning/Holdbarhet

	Alat
	L/N
	Vann som instrumentet tar automatisk

	Albumin
	L/N
	Consolidated Chemistry Calibrator 
1 kalibrator
	Kjølerom/fryseskap
	Se fremgangsmåte for tillaging og oppbevaring av ConCC nederst på siden.

	ALP
	L/N
	Consolidated Chemistry Calibrator 
1 kalibrator
	Kjølerom/fryseskap
	Se fremgangsmåte for tillaging og oppbevaring av ConCC nederst på siden. OBS! Kun 72 timer på kjøla.

	Ammoniakk
	L
	1 kalibrator
	Sammen med reagenset
	4 mnd etter åpnet


	Amylase
	L/N
	Consolidated Chemistry Calibrator 
1 kalibrator
	Kjølerom/fryseskap
	Se fremgangsmåte for tillaging og oppbevaring av ConCC nederst på siden.

	Asat
	L/N
	Vann som instrumentet tar automatisk

	B12
	L/N
	B12 Cal 
6 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	β-hCG Total
	L/N
	Total β-hCG Cal
6 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	Bilirubin
Konjugert
	L
	Bilirubin Cal 
2 kalibratorer
	Kjølerom
	1 uke mørkt etter åpnet

	Bilirubin 
Total
	L/N
	Consolidated Chemistry Calibrator 
1 kalibrator
	Kjølerom/fryseskap
	Se fremgangsmåte for tillaging og oppbevaring av ConCC nederst på siden. OBS! Kun 24 timer, kan ikke fryses.

	CA 125
	N
	CA 125 Cal
6 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	CCP-As
	L
	Anti-CCP Cal     6 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	CEA
	N
	CEA Cal 
2 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	CK
	L/N
	Vann som instrumentet tar automatisk

	CRP
	L/N
	CRP vario Cal 
6 kalibratorer 
	Kjølerom
	3 mnd etter åpnet

	Digoksin
	N
	TDM MCCal
6 kalibratorer
	Kjølerom
	60 dager etter åpnet

	Etanol
	L/N
	Ethanol Cal
2 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	Ferritin
	L/N
	Ferritin Cal
2 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	Folat



	L/N
	Folat Cal 
6 kalibratorer
	Le: Fryseskap K401B
Na: Fryseskap K301
	Tines i ca 45 min, blandes. Fryses etter bruk. Max 3 ganger. Skriv dato når tint.

	Analyse
	Sted
	Kalibratornavn
	Plassering
	Tillagning/Holdbarhet

	Fosfat
	L/N
	Consolidated Chemistry Calibrator 
1 kalibrator
	Kjølerom/fryseskap
	Se fremgangsmåte for tillaging og oppbevaring av ConCC nederst på siden.

	FT3
	L
	F-T3 Cal
6 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	FT4

	L/N
	F-T4 Cal
6 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	Gentamicin
	L/N
	TDM MCCal
6 kalibratorer
	Kjølerom
	60 dager etter åpnet

	GT
	L/N
	Consolidated Chemistry Calibrator 
1 kalibrator
	Kjølerom/fryseskap
	Se fremgangsmåte for tillaging og oppbevaring av ConCC nederst på siden.

	Glukose
	L/N
	MCCal 1og 2
	Kjølerom
	1 uke etter åpnet

	HbA1c og Total HB
	L/N
	HbA1c Cal
2 kalibratorer
	Kjølerom/fryseskap
	Tilsett 1,60 ml innveid dest. vann, la stå i minst 10 min, blandes  /10 dager.

	HBsAg

	L
	HBsAg-Cal 
2 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	HBscore
	L
	HBcore-Cal
1 kalibrator
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	HBsAs
	L
	HBsAs-Cal
6 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	HCV
	L
	HCV-Cal
1 kalibrator
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	HDL Chol
	L/N
	Lipid MCCal
1 kalibrator
	Kjølerom
	Tilsett 1 ml innveid dest. vann. La stå i 30 min. blandes /1 uke 

	HIV
	L
	HIV-Cal
1 kalibrator
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	Homocystein
	L
	Homocyst. Cal
6 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	IgA
	L
	SProt Multi Cal
5 kalibratorer
	Kjølerom
	1 mnd etter åpnet

	IgG
	L
	SProt Multi Cal
5 kalibratorer
	Kjølerom
	1 mnd etter åpnet

	IgM
	L
	SProt Multi Cal
5 kalibratorer
	Kjølerom
	1 mnd etter åpnet

	Jern (Fe)
	L/N
	Consolidated Chemistry Calibrator 
1 kalibrator
	Kjølerom/fryseskap
	Se fremgangsmåte for tillaging og oppbevaring av ConCC nederst på siden.

	Kalium


	L/N
	ICT serum 
2 kalibratorer
	Romtemperatur/ Kjølerom
	1 uke etter åpnet

	Analyse
	Sted
	Kalibratornavn
	Plassering
	Tillagning/Holdbarhet

	Kalsium
	L/N
	MCCal 1og 2

	Kjølerom
	1 uke etter åpnet

	Karbamazepin
	L
	TDM MCCal
6 kalibratorer
	Kjølerom
	60 dager etter åpnet

	Karbamid
(Urea)
	L/N
	MCCal 1og 2
	Kjølerom
	1 uke etter åpnet

	Klor
	L/N
	ICT serum 
2 kalibratorer
	Romtemperatur/ Kjølerom
	1 uke etter åpnet


	Kolesterol
	L/N
	Consolidated Chemistry Calibrator 
1 kalibrator
	Kjølerom/fryseskap
	Se fremgangsmåte for tillaging og oppbevaring av ConCC nederst på siden.

	Kortisol
	N
	Cortisol Cal
6 kalibratorer
	Kjølerom/fryseskap
	Tines i 45-60 min, blandes. 
90 dager i 2-8°C

	Kreatinin
	L/N
	Clin Chem Cal  
1 kalibrator
	Kjølerom/fryseskap
	Tilsett 3,0 ml innveid dest. vann la stå i romtemp 30 min/ Fryses i porsjoner ca.300-600 ul / 14 d.

	Lipase
	L/N
	Lipase2 calibrator
	Fryseskap
	Tines i 45 min, blandes på vippe i 15 min. Fryses igjen etter bruk.
Max 6 ganger.
Skriv dato når tint. 

	Litium
	L/N
	Clin Chem Cal 
1 kalibrator
	Kjølerom/fryseskap
	Se kreatinin, samme kalibrator.

	LD
	L/N
	Consolidated Chemistry Calibrator 
1 kalibrator
	Kjølerom/fryseskap
	Se fremgangsmåte for tillaging og oppbevaring av ConCC nederst på siden.

	LDL Kol
	L/N
	Lipid MCCal 
1 Cal
	Kjølerom
	Tilsett 1,00 ml innveid dest.vann. La stå i
30 min. blandes / 1 uke

	Magnesium
	L/N
	MCCal 1og 2
	Kjølerom
	1 uke etter åpnet

	Natrium
	L/N
	ICT serum 
2 kalibrator
	Romtemperatur/ Kjølerom
	1 uke etter åpnet

	Paracet
	L/N
	1 kalibrator
	Kjølerom
	12 mnd etter åpnet

	Protein Total
	L/N
	Consolidated Chemistry Calibrator 
1 kalibrator
	Kjølerom/fryseskap
	Se fremgangsmåte for tillaging og oppbevaring av ConCC nederst på siden.

	PSA


	L/N
	Total PSA Cal 2 Cal
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	Analyse
	Sted
	Kalibratornavn
	Plassering
	Tillagning/Holdbarhet

	PTH


	L
	PTH-Cal
6 kalibratorer
	Frys K401B
Hylle 2
	Tines i ca.30-60min, blandes godt. Settes kjølig etter tining/ 
30 dager

	RF
	L
	RF Cal
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	Rubella
	L
	Rubella Cal
6 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	Salicylat
	L/N
	Salicyl Cal
1 kalibrator
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	Syfilis
	L
	Syfilis Cal
1 kalibrator
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	Transferrin/ TIBC
	L/N
	Specific Protein MCCal
5 kalibratorer
	Kjølerom
	1 mnd etter åpnet

	Tobramycin
	N
	Tobramycin Cal
6 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	Triglyserid

	L/N
	Consolidated Chemistry Calibrator 
1 kalibrator
	Kjølerom/fryseskap
	Se fremgangsmåte for tillaging og oppbevaring av ConCC nederst på siden.

	Troponin I 
Høy Sensitive
	L/N
	Stat High Sensitive Troponin I Cal
6 kalibratorer
	Le:Frys K401B
Na:Frys K301 
	Tines ca.90-120 min blandes godt. Fryses igjen etter bruk.
Max 3 ganger.
Skriv dato når tint.

	TSH
	L/N
	TSH Cal 2 kalibratorer
	Kjølerom 
	Frem til utløpsdato

	Urat(urinsyre)
	L/N
	Consolidated Chemistry Calibrator 
1 kalibrator
	Kjølerom/fryseskap
	Se fremgangsmåte for tillaging og oppbevaring av ConCC nederst på siden.

	Vancomycin
	L/N
	TDM MCCal
6 kalibratorer
	Kjølerom
	60 dager etter åpnet

	Vitamin D
	L/N
	25 OH Vit D Cal
6 kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato














	Analyse
	Sted
	Kalibratornavn
	Plassering
	Tillagning/Holdbarhet

	U-Amylase
	L/N
	Bruker kalibrering fra serum

	U-Fosfat
	L/N
	Bruker kalibrering fra serum

	U-Kalsium
	L/N
	Bruker Kalibrering fra serumBrukBruker Bruker kalibrering fra r

	U-Klor
	L/N
	ICT-U 
2 kalibratorer
	Romtemp/Kjøl
	1 uke etter åpnet 

	U-Kreatinin
	L/N
	Bruker Kalibrering fra serum

	U-Kalium

	L/N
	ICT-U: 
2 kalibratorer
	Romtemp/Kjøl
	1 uke etter åpnet

	U-Karbamid
(urea)
	L/N
	MCCal 1 og 2
	Kjølerom
	1 uke etter åpnet

	U-Magnesium

	L
	MCCal 1 og 2
	Kjølerom
	1 uke etter åpnet

	U-Mikroalb
	L/N
	U-Alb Cal 
5 Kalibratorer
	Kjølerom
	6 mnd etter åpnet

	U-Natrium
	L/N
	ICT-U: 
2 kalibratorer
	Romtemp/Kjøl
	1 uke etter åpnet

	U-Protein
	L/N
	U-Prot Cal
5 Kalibratorer
	Kjølerom
	Frem til utløpsdato

	Spinal-protein
	L/N
	Bruker Kalibrering fra  U-prot

	Spinal-glukose
	L/N
	Bruker Kalibrering fra serum



Kalibratorene skal oppbevares i 2-8 °C etter at de er åpnet, bortsett fra Clin Chem Cal, Folat, TNI og Lipase som skal fryses etter at de er tatt i brukt.

ConCC: Tilsett 5,0 ml innveid dest.vann, la stå i minst 30 min, blandes. Kalibratoren er da holdbar i 7 dager på kjøla. Unntak: Bilirubin i 24 timer og ALP i 72 timer.
Kalibratoren kan fryses ned i mikrokopper etter tillaging, de er da holdbare i 28 dager fryst, 24 timer etter tining. Unntak: Bilirubin, kan ikke fryses, holdbar kun 24 timer etter tillaging.

Levanger:
Når det skal kalibreres med en kalibrator som benyttes til flere analyser; 
Sjekk om det skal kalibreres på flere analyser samtidig på begge instrumentene.

	Kalibratornavn
	Analyser

	Bilirubin-Cal
	Bili-konj

	SProt Multi Cal
	TIBC, IgA, IgG, IgM

	Lipid MCCal
	LDL, HDL

	TDM
	Genta, Vanco,

	Clin Chem Cal
	Kreatinin, Litium
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