|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Vedlikehold/Skjema Macopress Smart** | Dokument nr |

# ÅR:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Jan.** | **Febr.** | **Mars** | **April** | **Mai** | **Juni** | **Juli** | **August** | **Sept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Des.** |
| **Månedlig Vask:** |
| Sveiseklemme 1-3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPT1 (optisk sensor på toppen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strekode Skanner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\* 1 ggr/Halvår:** |
| Kontroll av vekter B1,B3, B4 | Dato: | **Presse 1**: **Presse 2**: **Presse 3:**B1: B1: B1:B3: B3: B3: : B4: B4: B4:  |  | Dato: | **Presse 1**: **Presse 2**: **Presse 3:** B1: B1: B1: B3: B3: B2: B4: B4: B3:  |
|  |  |   |  |   |
| Kontroll av sveis1-3-4 | Dato: | **Presse 1 Presse 2 Presse 3** 1: 1: 1: 3: 3: 3:  |  | Dato: | **Presse 1 Presse 2 Presse 3 :** 1: 1: 1: 3: 3: 3:  |
| *Blått-Grått-Blått i display* |  | 4: 4: 4:  |  | 4: 4: 4:  |
|  |  |   |  |   |

**Instruksjon Vedlikehold Macopress Smart**

Utvendig rengjøring av frontpanel og pressplate utføres daglig (benytt lofri klut fuktet med desinfeksjonsmiddel

* **Rengjøring av sveiseklemmer 1-2-3-4-5:**
* Slå av strømmen. Ta av sveiseklemmenes lokk ved vri den rødmerkede ringen mot klokken og løft av lokket.
* 
* Rengjør sveiselektrodene og området rundt med destilert vann og 70 % alkohol (benytt q-tips).
* La det stå å tørke i ca 10 minuter før lokkene settes på igjen

**OPT1:** Rengjør sensor med linspapir (eller med q-tips).

**Skanner:** Benytt linspapir til å rengjøre glasset.

**\*Utføres av apparatansvarlig. Kontakt apparatansvarlig når vedlikeholdet skal utføres**:

**\*Kontroll av vekter:** Benytt kalibrert 500g vekt. Utfør testen minimum 30 minutter etter at maskinen er slått på.

 Noter vekt-resultatene.

*Om noen av kontrollene ikke har tillfredsstillende resultater, kontakt Macopharma, teknisk service. Noter avvik i loggboken.*

**Instruksjon Vedlikehold Macopress Smart**

Vertikal vekt (Vekt 1)

Brekkstift åpner 2

(Opsjon)

Sprut sikring

(Opsjon)

 Sveise Klemme 4

Sveise Klemme 2

OPT3 Sensor Sveise Klemme 1

Touch screen

Høyre vekt (Vekt 2)

Sveise Klemme med regulerbar

flow kontroll (Klemme 3)

Nødstopp Knapp

Presse dør

 Sensor (OPT1)

Sveise Klemme 5

Lateral presse med integrert

vekt (Vekt 4)

 Brekkstift åpner 1 for hoved

 presse (Opsjon)

 Hoved presse vekt (Vekt 3) press sensors (OPT2)

Brekkstift

åpner 3 for T&B poser, med vippe og vekt 5 (Opsjon)