[image: image1.png]TRANS Control 22°-Bedienungsanleitung-2004-06-08-d-gb.doc

TRANS Control 22°

T7i1FFII\Fu£5hﬂEEEJ
IVISARSTEDT-GRUPPE

Bedienungsanleitung
Deutsch

|| Sicherheitshinweise

» Gebrauchsinformation vor der Verwendung vollstindig
lesen und Angaben unbedingt beachten, um die Si-
cherheit Ihres Transportguts zu gewdhrleisten.

¥ Den Verschluss des TRANS Control 22° auf keinen
Fall 6ffnen und TRANS Control 22° nicht mit spitzen
oder scharfen Gegenstiinden behandeln, da es ansons-
ten zu einem Austritt von Kiihlfliissigkeit kommen
kann. Falls Kiihlfliissigkeit austreten sollte, darf
TRANS Control 22° nicht mehr verwendet werden und
ist zu entsorgen. Ausgetretene Fliissigkeit nicht ein-
. nehmen oder berithren. Mit der Kithlfliissigkeit in Kon-

1 takt gekommene Transporigiiter in jedem Fall verwer-
S n Tmene fransportyter TJERET T i

3» TRANS Control 22° darf nicht bei Umgebungstempe-
i raturen von iiber 40°C oder unter -20°C gelagert oder
betrieben werden.
» Die giiltigen lokalen Bestimmungen zum Umgang mit
| Blut und Blutprodukten und zur Fliichendesinfektion
sind zu beachten.

| Anwendungsbereich

| Dieses Produkt erméglicht den sicheren Transport
\von temperaturempfindlichen Blutprodukten.

| Produktb un )
|Mittels TRANS Control 22° ist es méglich, eine
|durchgehende Kiihlkette wihrend des Transports zu
gewdhrleisten. Dies geschieht durch die Nutzung
leiner speziellen Kiihlfllissigkeit, die Ihre Latent-
‘wirme im Temperaturbereich zwischen 20°C und
24°C abgibt. Das Transportgut wird somit ohne
‘aktive Temperierung auf einem konstanten Tempe-
praturniveau gehalten.

5 a

‘. TRANS Control 22° vor der Verwendung auf

|| 18°C bis 20°C vortemperieren. TRANS Control
22° ist gebrauchsfertig, wenn die Kiihlfliissig-
keit vollstindig erstarrt ist.

2. Das zu transportierende Gut zwischen die bei-
den Elemente des TRANS Control 22° legen
(Fig. 1). Es ist darauf zu achten, dass keine
Schliuche oder abstehenden Teile iiber die Ver-
schlusskanten der Elemente ragen.

3. TRANS Control 22° durch leichtes Andriicken
der beiden Elemente verschlieRen (Fig. 2). Zu-
sétzlich kann ein Gummiriemen oder eine
Klammer iiber die beiden Elemente gezogen
werden, um ein Offnen des TRANS Control 22°
|| wahrend des Transports zu vermeiden (Fig. 3).
4. Nach dem Transport wird das Transportgut aus
dem TRANS Control 22° entnommen und die

Instructions for use
English
advice

> Carefully read this user manual before use and note the
information required to ensure safe transport of your i-
tems.

» The seal on the TRANS Control 22° must never be
opened and TRANS Control 22° must never come in
contact with sharp objects to prevent leakage of the
cooling agent. Should the cooling agent leak out,
TRANS Control 22° must not be used and should be
discarded. Do not drink or touch the leaking liquid. All
transport items, which have been in contact with the
cooling agent, must be discarded.

» TRANS Control 22° must not be stored or operated at

“ambient temperatures beyond 40°C or below -20°C.

» Transport of blood and blood components as well as the
disinfection of surfaces should be carried out in accor-
dance with current local guidelines.

Id of application
This product enables safe transport of temperature
sensitive blood components.

iption

TRANS Control 22° ensures that a permanent cold
chain can be maintained throughout transport. This
is achieved by use of a special cooling agent, which
transfers its latent heat in the temperature range
between 20 °C and 24 °C. Therefore the transported
items are kept at a constant temperature level with-
out any additional active heating or cooling.

Pi an e

1. Before usage pre-cool TRANS Control 22° at
temperatures between 18°C and 20°C. TRANS
Control 22° will be ready for use, when the cool-
ing agent is completely frozen.

2. Place the transport item between both TRANS
Control 22° elements (Fig. 1), so that tubes or
any other parts do not protrude from the sealing
edge of the TRANS Control 22° elements.

3. Press both TRANS Control 22° elements gently
together (Fig. 2). To prevent the elements from
unintentionally separating during transport wrap
a rubber band or clamp around the join of both
TRANS Control 22° elements (Fig. 3).

4. After transport remove the item from the TRANS
Control 22° and check the compliance with the
acceptable temperature range by reading the
temperature display (Fig. 4). The final transport

TRANSMED Medizintechnik GmbH & Co. KG 1
D-33181 Bad Wilnnenberg




[image: image2.png]TRANS Control 22°-Bedienungsanleitung-2004-06-08-d-gb.doc

TRANS Control 22°

TI'-'!ANSMED
I VISARSTEDT-GRUPPE

Einhaltung des zuléissigen Temperaturbereichs -
durch Ablesen der Temperaturanzeige iiberpriift
(Fig. 4). Die am intensivsten leuchtende Grad-

zahl zeigt die Temperatur zum Ende des Trans-

ports an.

Verwendung einer Transportbox

Es empfiehlt sich insbesondere bei extremen Au-
Bentemperaturen das mit dem Transportgut be-
stiickte TRANS Control 22° in einer isolierenden
Transporthox (z. B. MiniBox 16L) zu transportie-
ren, da hierdurch das Temperierpotential des
TRANS Control 22° wesentlich besser ausge-
schopft und die mogliche Transportdauer verlén-
gert werden kann. Transporte annahernd bei Raum-
temperatur, die einen Zeitraum von max. drei
Stunden nicht iiberschreiten, kénnen allerdings
auch ohne isolierende Umverpackung erfolgen
(z. B. kurzfristige Lagerung im OP-Bereich).

Uberpriifung der Transporttemperatur
Zur Aufzeichnung des Verlaufs der Blutprodukte-

temperatur wahrend des Transports kann der als
Zubehbr erhiltliche ThermoScan Temperatur-
Datenlogger verwendet werden.

Reinigung
Um die Temperaturanzeige des TRANS Control 22°

nicht zu beschidigen, diirfen keine scharfkantigen
oder spitzen Gegenstinde oder Scheuermittel zur
Reinigung verwendet werden. Bitte nur weiche
Textillappen benutzen. Als Desinfektionsmittel
kénnen Préparate auf Wirkstoffbasis von Alkoholen
und Aldehyden (z. B. Pursept®-A) verwendet wer-
den. Bitte beachten Sie die Anwendungs- und Do-
sierhinweise des Desinfektionsmittelherstellers.

temperature is indicated by the brightest display
element.

Usage of a transport box

Especially at extreme ambient temperatures, TRANS
Control 22° loaded with the transport items should
always be transported in a heat-insulated transport
box such as the MiniBox 16L. This utilizes the tem-
pering capacity of TRANS Control 22° more effec-
tively and prolongs the maximum transport time.
Nevertheless transport approximately at room tem-
perature up to a maximum length of not more than
3 hours can be achieved without any heat-insulated
outer packaging (e. g. temporary storage in the
operating room).

ing the transpo m ture
The ThermoScan temperature data logger is optional
available to record the course of the blood compo-
nent temperature during transport.

Cleaning
To protect the temperature display of TRANS Con-

trol 22°, sharp-edged or sharp objects or scouring

agents must not be used for cleaning. Please use

soft cloths only. Both alcohol- and formaldehyde-
based agents may be used to disinfect the product
(e.g. Pursept®-A). Please, also consider the direc-
tions for use and dosage of the disinfectant pro-
ducer.

Fig. 4

TRANSMED Medizintechnik GmbH & Co. KG 2
D-33181 Bad Wiinnenbera




[image: image3.png]MR rerre

Badienungsanleitung

=} METSNINWEISE

» | Gebrauchsinformation vor der Verwendung vollstindig

| lesen und Angaben unbedingt beachten, um die Si-
cherheit Thres Transportguts zu gewdhrieisten.

» | Den Verschluss des TRANS Control 4° auf keinen Fall

| 6ffnen und TRANS Control 4° nicht mit spitzen oder

scharfen Gegenstéinden behandeln, da es ansonsten zu

| einem Austritt von Kuh{filissigkeit kommen kann. Falls

| Kuhlfilissigkeit austreten sollte, darf TRANS Control

|| 4° nicht mehr verwendet wad:f; und isnz:u ent:z:r

| gen. Ausgetretene i t einnehmen
berthren. Mit der Kihlfilissigkeit in Kontakt gekom-

‘| mene Tra in jedem Fall verwerfen.

» | TRANS Control 4° darf nicht bei Umgebungstempera-

| betrieben werden. .
ie gilltigen lokalen Bestimmungen zum Umgang mit
| Blut und Blutprodukten und zur Fllichendesinfektion
|sind zu beachten.

.J'jl 1S PRICICH
es Produkt erméglicht den sicheren Transport
0 temperaturempfindlichen Blutprodukten.

ittels TRANS Control 4° ist es méglich, eine
irchgehende Kiihlkette wihrend des Transports zu
gewshrleisten. Dies geschieht durch die Nutzung
eifler speziellen Kilhififissigkeit, die Thre Latent-

e im Temperaturbereich zwischen 4°C und

’( abgibt. Das Transportgut wird somit ohne akti-
emperierung auf einem konstanten Tempera-

r Verwendung in ei-

Iren. TRANS Control 4° ist gebrauchsfertig,
“wenn die Kihifilissigkeit im Element vollstindig
2. Das zu transportierende Gut zwischen die bei-
'den Elemente des TRANS Control 4° legen (Fig.
1). Es ist darauf zu achten, dass keine Schifiu-
_che oder abstehenden Teile Ober die Verschluss-
‘kanten der Elemente ragen.

NS Control 4° durch leichtes Andriicken der
Elemente verschiieBen (Fig. 2). Zusitz-

. Nach dem Transport wird das.Trlnspomgut aus
‘dem TRANS Control 4° entnommen und die

| turen von iber 40°C oder unter -20°C gelagert oder

Instructions for use
English

Safety advice

» Carefully read this user manual before use and note the
information required to ensure sqfe transport of your i-
tems.

» The seal on the TRANS Control 4° must never be
opened and TRANS Control 4° must never come in con-
tact with sharp objects to prevent leakage of the cool-
ing agent. Should the cooling agent leak out, TRANS
Control 4° must not be used and should be discarded.
Do not drink or touch the leaking tiquid. All transport
items, which have been in contact with the cooling
agent, must be discarded.

» TRANS Control 4° must not be stored or operated at
ambient temperatures beyond 40 °C or below -20°C.

» Transport of blood and blood components as well as the

disinfection of surfaces stiould be carried out in accor-
dance with current local guidelines.

Eield of application
This prodiict enables safe transport of blood compo-
nents.

TRANS Control 4° ensures that a permanent cold
chain can be maintained throughout transport. This
is achieved by use of a special cooling agent, which
transfers its latent heat in the temperature range
between 4 °C and 6 °C. Therefore the transported
items are kept at a constant temperature level with-
out any additional active heating or cooling.

Preparation and usage

1. Before usage pre-cool TRANS Control 4° in a
refrigerator at temperatures between 2°C and
4°C. TRANS Control 4° will be ready for use,
when the cooling agent is completely frozen.

2. Place the transport item between both TRANS
Control 4° elements (Fig. 1), so that tubes or
any other parts do not protrude from the sealing
edge of the TRANS Control 4° elements.

3. Press both TRANS Control 4° elements gently
together (Fig. 2). To prevent the elements from
unintentionally separating during transport wrap
a rubber band or clamp around the join of both
TRANS Contrel 4° elements (Fig. 3).

4. After transport remove the ftem from the TRANS
Contrel 4° and check the compliance with the
acceptable temperature range by reading the
temperature display (Fig. 4). The final transport
temperature is indicated by the brightest display

TRANSMED Medizintechnik 6mbH & Co. KG 1
D-33181 Bad Wiinnenberg




[image: image4.png]TRANS Control 4°-Bedienungsanieftung-2004-06-08-d-gb.doc

TRANS Control 4°

TFlANEMEﬂ
‘A A G E

Einhaltung des zuliissigen Temperaturbereichs
durch Ablesen der Temperaturanzeige {iberprilft
(Fig. 4). Die am intensivsten leuchtende Grad-
zahl zeigt die Temperatur zum Ende des Trans-
ports an.

»

Verwendung einer Transporthox

Es empfiehlt sich insbesondere bei extremen Au-
Bentemperaturen das mit dem Transportgut be-
stiickte TRANS Control 4° in einer isolierenden
Transportbox (z. B. MiniBox 16L) zu transportie-
ren, da hierdurch das Temperierpotential des
TRANS Control 4° wesentlich besser ausgeschopft
und die mdgliche Transportdauer verlingert werden
kann. Transporte bei Raumtemperatur, die einen
Zeitraum von max. drei Stunden nicht fiberschrei-
ten, kénnen allerdings auch ohne isolierende Um-
verpackung erfolgen (z. B. kurzfristige Lagerung im
OP-Bereich ohne Kilhlschrank).

Oberpriifung der Transporttemperatur

Zur Aufzeichnung des Verlaufs der Blutprodukte-
temperatur wihrend des Transports kann der als
Zubehbr erhéltliche ThermoScan Temperatur-
Datenlogger verwendet werden.

Reinigung

Um die Temperaturanzeige des TRANS Control 4°
nicht zu beschidigen, diirfen keine scharfkantigen
oder spitzen Gegenstiinde oder Scheuermittel zur
Reinigung verwendet werden. Bitte nur weiche
Textillappen benutzen. Als Desinfektionsmittel
kénnen Préparate auf Wirkstoffbasis von Alkoholen
und Aldehyden (z, B. Pursept®-A) verwendet wer-
den. Bitte beachten Sie die Anwendungs- und Do-
sierhinweise des Desinfektionsmittetherstellers.

temperature is indicated by the brightest display
element.

Usage of a transport box
Especially at extreme ambient temperatures, TRANS
Control 4° loaded with the temperature sensitive
jtems should always be transported in a heat-
insulated transport box such as the MiniBox 16L.
This utilizes the tempering capacity of TRANS Con-
trol 4° more effectively and prolongs the maximum
transport time. Nevertheless transport at room tem-
perature up to a maximum length of not more than
3 hours can be achieved without any heat-insulated

" outer packaging (e. g. temporary storage in the

operating room without a refrigerator).

Checking the transport temperature
The ThermoScan temperature data logger is optional
available to record the course of the blood compo-

nent temperature during transport.

Cleaning

To protect the temperature display of TRANS Con-
trol 4°, sharp-edged or sharp objects or scouring
agents must not be used for cleaning. Please use
soft cloths only. Both alcohol- and formaldehyde-
based agents may be used to disinfect the product
(e.g. Pursept®-A). Please, also consider the direc-
tions for use and dosage of the disinfectant pro-
ducer.

TRANSMED Medizintechnik GmbH & Co. K&

N 29404 Dead WHa e mbome





