Etter en totalvurdering blir alle rør sentrifugert med 2200 G. I denne vurderinga er hensynet til riktig sentrifugering av Li-Heparin rør med gel veid mest.  
\*Vi avviker fra anbefalt tid, 15 min, for Li-heparin rør med gel. De sentrifugeres i 10 min.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RØRTYPER | **Anbefalt G ( fra leverandør )** | **Koagulere ant. min.** | **TID ant. min.** | **Nr. 5**  StatSpin  Express 4  r=13,5 cm | **Hastighet (RPM ) på sentrifugene** | | | |
| Nr. 1 | **Nr. 2**  **Megafuge 1,0R**  r=14,5 cm | Sigma 2-KL  (kjøl) | **Sigma 3-KL** |
| Gel-rør | **1800 – 2200 G** | **30 min** | 10 |  |  | **3700** | **3600** | **3400** |
| Li-Heparin gel-rør | **2200 G** | **Romtemp.** | **10\*** | **3 min 4000 G** |  | **3700** | **3600** | **3400** |
| **EDTA-rør med gel** | **1800 – 2200 G** | **Romtemp.** | **10** |  |  | **3700** | **3600** | **3400** |
| **Rør uten gel** | **1500 – 2200 G** | **30 min** | **10** |  |  | **3700** | **3600** | **3400** |
|  | **Mikrotainer** | **60 min** | **10** |  |  | **3700** | **3600** | **3400** |
|  | **2000 – 2200 G** | **Romtemp.** | **15** |  |  | **3700** | **3600** | **3400** |
| **Trombocytt fattig plasma** N-Citrat | **1500 – 2000 G** | **Romtemp**. | **10** | **3 min 4000 G PT-INR**  **Også øvrig koag ved TRAUME** |  | **3700** | **3600** | **3400** |