Etter en totalvurdering blir alle rør sentrifugert med 2200 G. I denne vurderinga er hensynet til riktig sentrifugering av Li-Heparin rør med gel veid mest.
*Vi avviker fra anbefalt tid, 15 min, for Li-heparin rør med gel. De sentrifugeres i 10 min.

| RØRTYPER | Anbefalt G ( fra leverandør ) | Koagulere ant. min. | TID ant. min. | Hastighet (RPM ) på sentrifugene |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Megafuge 1,0R r=14,5 cm | Sigma 2-KL | Sigma 3-KL |
| Gel-rør | 1800 – 2200 G | 30 min | 10 | 3700 | 3600 | 3400 |
| Li-Heparin gel-rør | 2200 G | Romtemp. | 10* | 3700 | 3600 | 3400 |
| EDTA-rør med gel | 1800 – 2200 G | Romtemp. | 10 | 3700 | 3600 | 3400 |
| Rør uten gel | 1500 – 2200 G | 30 min | 10 | 3700 | 3600 | 3400 |
| Fullblod | 2000 – 2200 G | Romtemp. | 15 | 3700 | 3600 | 3400 |
| Trombocytt fattig plasma Na-Citrat | 1500 – 2000 G | Romtemp. | 10 | 3700 | 3600 | 3400 |