Etter en totalvurdering blir alle rør sentrifugert med 2200 G.

| RØRTYPER | Anbefalt G ( fra leverandør ) | Koagulere ant. min. | TID ant. min. | Hastighet (RPM ) på sentrifugene |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Megafuge 1,0R r=14,5 cm | Sigma 2-KL | Sigma 3-KL |
| Serum gel-rør | 1800 – 2200 G | 30 min | 10 | 3700 | 3600 | 3400 |
| Heparinrør med og uten gel | 1800 – 2200 G | - | 10 | 3700 | 3600 | 3400 |
| EDTA-rør med og uten gel | 1800 – 2200 G | - | 10 | 3700 | 3600 | 3400 |
| Rør uten gel | 1800 – 2200 G | 30 min | 10 | 3700 | 3600 | 3400 |
| Na-Citrat | 1500 – 2000 G | - | 10 | 3700 | 3600 | 3400 |