|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RØRTYPER | **Anbefalt G( fra leverandør )** | **Koagulere ant. min.** | **TIDant. min.** | **Hastighet (RPM)** |
| **HeraeusLabofuge400R**r=16,5 cm |
|  Gel-rør  | **1800 – 2200 G** | **30 min** | 10 | **3400** |
|   Li-Heparin gel-rør  | **2200 G** | **Romtemp.** | **10** | **3400** |
|    **EDTA-rør med gel** | **1800 – 2200 G** | **Romtemp.** | **10** | **3400** |
|  **Rør uten gel** | **1500 – 2200 G** | **30 min** | **10** | **3400** |
|  | **Mikrotainer** | **60 min** | **10** | **3400** |
|   | **2000 – 2200 G** | **Romtemp.** | **15** | **3400** |
|  **Trombocytt fattig plasma**Na-Citrat | **1500 – 2000 G** | **Romtemp**. | **10** | **3400** |

 **Urinmikro sentrifugeres ved 1500 rpm i 5 min.**