## TINEKURVEMAL_30_MIN
Tid (min) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Temp. | -50.5 | -41.2 | -30 | -9.6 | -4.3 | -2.2 | -1.2 | -0.7 | -0.1 | 2.7 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 12.3 | 18 | 25.3 | 29.1 | 32.4 | 34.8 | 36.7
Tiner:Barkey plasmatherm MTA nr.13645
Start-temp., pose |  |  | -50.5 |  | °C | Temperatur-start på tiner: | [5 empty] | 33.9 |  | °C |  | Type termometer: Fluke 54 IIB MTA nr.14432 (lånt probe av BB-Levanger), kalibrert 05.11.22
Max-temp. pose |  |  | 36.7 |  | °C | Temperatur-slutt på tiner | [5 empty] | 40.4 |  | °C |  | Plassering: Måleposen midt i, ca. 250 gram fysiologisk saltvann (9mg/ml).
Vekt, plasmapose |  |  | 260 |  | gram | Dato: 26.05.23 | 2023-05-26 |  | Sign.: ssb | [6 empty] | Framgangsmåte: |  | Standard tining på 22 min. Proben frosset i pose fysiologisk saltvann á 260g.
[16 empty] | Godkjent: |  | Godkjent, posen har 36,7 °C etter 22 minutter. Isfri og mellom 30°C og 37 °C på 22 minutter.
Vi ønsker å forlenge tinetiden, da vi ofte har is i ferdig tint produkt. Prøver på 22 min, ser på kurve hvor optimal tid er, under 37°C i slutttemperatur.
(Har veid en reel pose octaplasma, var ca 250 g, benytter derfor pose som er ca 250 g fys.saltvann). Konklusjon: Vi stiller tineren på 22 min.
(Samme resultat på tinekurve på 22 min fra 2020)
Tinekurve Barkey plasmaterm 22 minutter 200 ml fysiologisk saltvann