## Start
Type kontroll: | ÅRLIG STATUSKONTROLL |  | Anm: | FORKLARINGER: | Felt med gul farve kan redigeres
Dato for kontroll: |  |  |  |  | Øvrige områder i arkene er skrivebeskyttet
Kontroll utført av: |  |  |  |  | Ark med grønn fanefarge fylles i ved kontrollen
Sykehus: |  |  |  |  | Orange ark er for utskrift og vil automatisk fylles da ark "Målinger" er utfylt |  | Utskriftarkene innholder gule felter for merknader som kan redigeres i
BYGG:
Labbnavn: |  |  |  | Fremgangsmåte
UTSTYRSTYPE: |  |  |  |  | Fyll inn data i gule felter i dette ark "Start"
FABRIKAT: |  |  |  |  | Velg ark "Målinger".
MODELL: | [5 empty] | De forskjellige prosedyrene har blå rubrikker og kan utføres i valgfri ordning. For detaljert beskrivelse av prosedyrerne: Se ark "Prosedyrer"
LEVERANDØR: | [5 empty] | Ved gjennomføring av Rør- og gen parametre: Velg ark "RaysafeData", koble til X2 (se egen info til ve på siden) og still inn ihht til Machine settings
s.w. versjon: | [5 empty] | Data overføres automatisk til ark målinger ved eksponeringene
Detektorer:
Interne filter? | [5 empty] | Ved gjennomføring Bildekvalitet: Velg pasient Testfysiker fra labbens arbeidsliste (må være lagt inn på forhånd med us Bekken)
Anlegg MEDUSA: | [5 empty] | Eksponer med FF og GF for hver detektor på labben. Bildene kontrolleres i PACS etter kontrollen.
Utstyr nr MEDUSA:
Etter ark Målinger er ferdig og bilder er kontrollert i PACS:
Raysafe Medusa nr: | 79451 |  |  |  |  | Noter ev merknader i utskriftarkene
Raysafe s/n RF-probe | 285374 |  |  |  |  | Fyll i Resultatområde i ark U1_Forside
Kalibreringsdato: | 2023-09-06 |  |  |  |  | U9_kV diagrammer: Lim inn 2 diagrammer (FF og GF) fra X2 baseenhet
DAP-meter Medusa nr: | N/A |  |  |  |  | (81 kV, 200 mA 50 ms). Noter eksponeringsnummer for resp eksponering
Kalibreringsdato: | 2024-05-23
Endring av Topp/bunntekst på utskriftarkene
Merk alle utskriftarkene (gruppere dem med shift knapp).
Tilkobling måleutstyr: | [5 empty] | Velg et av de merkede arkene å velg sideoppsett. Man kan da endre direkte i bunnteksten (øvrige merkede ark endres automatisk)
Raysafe X2: | [5 empty] | Fyll inn Utført av... og Dato...
Koble X2-enhet til RaySafe viewer vha bluetooth. Det sitter en liten bluetooth-sender på X2-baseenheten, mens det er innebygd bluetooth i laptop. | [5 empty] | Klikke på et ark utenfor de merkede for å degruppere merkede ark
Starte X2view fra bane C:\Program Files (x86)\Raysafe\X2View
Connect med aktuelt excel ark (oftest "RaysafeData") og sjekk at X2 starter overføring til riktig celle |  |  |  |  | Utskrift til PDF
Merk alle utskriftarkene (gruppere dem). Velg Fil og skriv ut.
Velg skriver "PDF creator" og velg "Aktive ark". Sjekke forhåndsvisning så det
blir som tenkt,m ellers juster ev marger i sideskiftvisningsmodus
MEDUSA:
Måleutstyr | Medusanr | S/N Baseenhet/RF-probe | Kalibreringsdato |  | Opplasting av rapporter i Medusa
X2 med kun RF | 79451 | 275119 / 285374 | 2023-08-24
X2 med alt | 79451 | 275119 | 2023-08-24 |  | Søk opp anlegget i Medusa
X2 Survey Sensor | 79451 | 275119/263101 | 2023-08-24 |  | Opprett henvendelse
Velg kategori "Medisinskteknisk Utstyr (Registrert Utstyr)", ikke akkreditert utstyr
|  | - |  |  | Fyll ut de blå feltene, hvite felter trengs ikke å fylles ut
DAP uten BT | N/A | - | 2023-06-23 |  | "Er utstyret rengjort?" - pleier bare å svare N/A, det er ikke relevant
"Emne" - Dato for kontroll og "Rapport fra årlig statuskontroll" (f.eks. 01012001 Rapport fra årlig statuskontroll)
"Detaljer" - Igjen dato for kontroll og rapport fra årlig statuskontoll, etterfulgt av en kort oppsummering fra kontrollen. Viktig at eventuelle
feil nevnes i dette feltet.
F.eks. "01.01.2001 - Rapport fra årlig statuskontroll. Avvik på lavkontrast på veggdetektor, øvrige målinger innenfor toleranse."
Last opp PDF-versjon av rapport i det hvite feletet for vedlagte filer
Avslutt med "Lagre/Sende" når alt er fyllt inn og rapporten er lastet inn som vedlegg

## Målinger
| Rør- og generatorparametre | [5 empty] | kV nøyaktighet |  |  |  | kVp Reproduserbarhet |  |  |  |  | Eksponeringstid | [7 empty] | HVL |  |  |  | Stråleutbytte |  |  |  |  | Diagrammer
| Bruk 100 FPA uten interne filter, ~15*15 felt | [5 empty] | Tol | 5% | [7 empty] | Tol | 5% | Fast mAs | [5 empty] | Tol | 2.5 |  |  | Tol | 5% | Fast mAs |  |  | Linearitet: Stråleutbytte vs. kV2 | [5 empty] | Linearitet: Dose vs. mA, 81 kV
| Manual Exposure Settings | [14 empty] | Tol | 10% | Var mAs | [9 empty] | Tol | 10% | Var mAs |  |  | FF |  |  | GF |  |  | FF |  | GF
Exp. # | kVp | Focal Spot | Time mS | mA | mAs |  | Meas kV | % error | Pass/Fail | [6 empty] | Meas Time | % error | Pass/Fail | [9 empty] | µGy/mAs |  |  |  |  | kV | kV2 | µGy/mAs | kV | kV2 | µGy/mAs | mA | µGy | mA | µGy
| 50 | FF | 50 | 200 | 10 | [5 empty] | Tol | 5% | FAST mAs | [6 empty] | Eksponeringstid Nøyaktighet v/fast mAs | [5 empty] | HVL@70 kV | FF |  | Reproduserbarhet stråleutbytte ved fast mA og ms |  |  |  | 50 | 2500 |  | 50 | 2500 |  | 200 |  | 200
| 60 | FF | 50 | 200 | 10 | [6 empty] | FF |  | GF | [5 empty] | Tol | 5% |  |  |  |  | P/F Criteria | 2.5 |  |  | FF | GF |  | 60 | 3600 |  | 60 | 3600 |  | 50 |  | 50
| 70 | FF | 50 | 200 | 10 | [16 empty] | FF | GF | [9 empty] | 70 | 4900 |  | 70 | 4900 |  | 100 |  | 100
| 70 | FF | 50 | 200 | 10 | [14 empty] | Eksponeringer ok? | [12 empty] | 81 | 6561 |  | 81 | 6561 |  | 250 |  | 250
| 81 | FF | 50 | 200 | 10 | [14 empty] | Eksponeringstid Nøyaktighet v/var mA | [5 empty] | Snitt HVL | [6 empty] | 90 | 8100 |  | 90 | 8100 |  |  |  | 400
| 81 | FF | 50 | 200 | 10 | [14 empty] | Tol | 10% | [11 empty] | 109 | 11881 |  | 109 | 11881
| 81 | FF | 50 | 200 | 10 | [5 empty] | Snitt |  | Snitt | [8 empty] | FF | GF | [5 empty] | Gjennomnsnitt |  |  |  | 125 | 15625 |  | 125 | 15625
| 81 | FF | 50 | 200 | 10 | [5 empty] | St.avvik |  | St.avvik | [6 empty] | Eksponeringer ok? | [5 empty] | HVL@70 kV | GF |  | Standardavvik
| 90 | FF | 50 | 200 | 10 | [5 empty] | Reproduserb. |  | Reproduserb. | [12 empty] | P/F Criteria | 2.5 |  | Reproduserbarhet
| 109 | FF | 50 | 200 | 10 | [14 empty] | Eksponeringstid Reproduserbarhet
| 125 | FF | 50 | 200 | 10 | [5 empty] | Tol | 10% | VARIABEL ms | [6 empty] | Tol | 5% | [7 empty] | Reproduserbarhet stråleutbytte ved var mA, fast ms
| 81 | FF | 400 | 200 | 80 | [6 empty] | FF |  | GF | [5 empty] | FF |  | GF |  |  |  | Snitt HVL |  |  |  | FF | GF
| 81 | FF | 200 | 200 | 40
| 81 | FF | 100 | 200 | 20
| 81 | FF | 32 | 200 | 6.4
| 81 | FF | 50 | 50 | 2.5 | [20 empty] | HVL 81 kV
| 81 | FF | 50 | 100 | 5 | [5 empty] | Snitt |  | Snitt | [6 empty] | Snitt |  | Snitt | [6 empty] | Gjennomnsnitt
| 81 | FF | 50 | 250 | 12.5 | [5 empty] | St.avvik |  | St.avvik | [6 empty] | St.avvik |  | St.avvik |  |  |  |  | FF |  | Standardavvik
| 50 | GF | 50 | 200 | 10 | [5 empty] | Reproduserb. |  | Reproduserb. | [6 empty] | Reproduserb. |  | Reproduserb. |  |  |  |  | GF |  | Reproduserbarhet
| 60 | GF | 50 | 200 | 10
| 70 | GF | 50 | 200 | 10 | [5 empty] | Tol | 10% | VARIABEL mA | [12 empty] | Totalfiltrering mmAl |  |  | Reproduserbarhet stråleutbytte ved fast mA, var ms
| 70 | GF | 50 | 200 | 10 | [6 empty] | FF |  | GF | [15 empty] | FF | GF
| 81 | GF | 50 | 200 | 10 | [20 empty] | #DIV/0!
| 81 | GF | 50 | 200 | 10 | [14 empty] | Anm. Rør- og generatorparametre: | [5 empty] | (snitt av målinger ved 70-80 kV,FF+GF)
| 81 | GF | 50 | 200 | 10
| 81 | GF | 50 | 200 | 10
| 90 | GF | 50 | 200 | 10 | [5 empty] | Snitt |  | Snitt
| 109 | GF | 50 | 200 | 10 | [5 empty] | St.avvik |  | St.avvik | [15 empty] | Gjennomnsnitt
| 125 | GF | 50 | 200 | 10 | [5 empty] | Reproduserb. |  | Reproduserb. | [15 empty] | Standardavvik
| 81 | GF | 400 | 200 | 80 | [23 empty] | Reproduserbarhet
| 81 | GF | 200 | 200 | 40
| 81 | GF | 100 | 200 | 20
| 81 | GF | 32 | 200 | 6.4
| 81 | GF | 50 | 50 | 2.5
| 81 | GF | 50 | 100 | 5
| 81 | GF | 50 | 250 | 12.5
| 81 | GF | 50 | 400 | 20
| Bord AEC | 1 mmCu, GF, FFA 110, u/raster
| kVp | Kammer | Density | mA | mAs |  | µGy | Reproduserbarhet Midtkammer ved 1 mm Cu |  |  |  |  | Innstillinger | [11 empty] | Anm. Bord AEC: |  |  |  | BORD: 73 kV, 1mm Cu på rør, raster på, eventuelt intern filtrering | [5 empty] | Sjekk riktig kammer ved AEC
| 66 | M | 0 | 100 | 0 |  |  | Gj.snitt |  | µGy |  |  | Program | FFA | FPA | ms v/1 Cu | ms v/2 Cu | [7 empty] | Det er ikke korrigert for svekkelse i bordsplata | [9 empty] | Plasser 1 mm Cu på røret.
| 102 | M | 0 | 100 | 0 |  |  | St. avvik | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | EI bør noteres ved midtkammer, 73 kV, både 1 og 2 mm Cu filter |  |  |  | Cu-Plassering | Aktiv Kammer | mAs | ms |  |  | Dekk (med 1 mm Cu) og aktiviser et kammer ifølge tabellen ved siden.
| 117 | M | 0 | 100 | 0 |  |  | Repr.barhet |  | Tol | 10% | [17 empty] | V | V |  |  |  |  | Eksponer ved 73 kV og noter mAs og ms.
| 73 | M | 0 | 100 | 0 | [23 empty] | V | H
| 73 | M | 0 | 100 | 0 | [23 empty] | M | M |  |  |  |  | Sjekk max mAs
| 73 | M | 0 | 100 | 0 |  |  | Density korr. 1 mm Cu og midtkammer |  |  |  |  | Tykkelseskompensasjon midtkammer ved 1 og 2 mm Cu | [21 empty] | Bruk 81 kV, 100 mA, M kammer. Flytt røret utenfor bucky. Eksponer.
| 73 | M | 0 | 100 | 0 |  |  | Innstilling | % endring fra "0" | [5 empty] | 1 mmCu | 2 mmCu | Snitt | % Avvik | [16 empty] | mAs er automatisk importert fra Raysafe eller avlest fra maskinen.
| 73 | M | -1 | 100 | 0 |  |  | "+2" |  |  |  |  | Snitt (µGy) | V
| 73 | M | -2 | 100 | 0 |  |  | "+1" |  |  |  |  | Snitt (µGy) | H | [20 empty] | Anm:
| 73 | M | 1 | 100 | 0 |  |  | "-1" |  |  |  |  | Snitt (µGy) | M | [10 empty] | Ved mottakskontroll, fyll ut sjekk av riktig kammer valg ved siden.
| 73 | M | 2 | 100 | 0 |  |  | "-2" | [8 empty] | Maks avvik |  | Tol | 10% | [8 empty] | Cu-Plassering | Aktiv Kammer | mAs | ms
| 73 | V | 0 | 100 | 0 | [23 empty] | V | V
| 73 | V | 0 | 100 | 0 |  |  | Samsvar mellom kamre ved 1 mm Cu | [20 empty] | V | H
| 73 | H | 0 | 100 | 0 |  |  | Snitt alle |  |  |  |  | Sjekk av kV-korreksjon midtkammer | [15 empty] | M | M
| 73 | H | 0 | 100 | 0 |  |  | V |  | Avvik fra snitt alle |  |  | og 1 mm Cu
| 73 | V,H,M | 0 | 100 | 0 |  |  | H |  | Avvik fra snitt alle |  |  | kV | Dose (µGy)
| 73 | V,H,M | 0 | 100 | 0 |  |  | M |  | Avvik fra snitt alle |  |  | 66
|  | 2 mmCu, GF, FFA 110, u/raster | [5 empty] | V+H+M | #DIV/0! |  |  |  | 73
| kVp | Kammer | Density | mA | mAs |  | µGy | Maks avvik |  | Tol | 10% |  | 102 | [15 empty] | Sjekk MAX mAs ifølge RP-162 |  | 81 kV, 100 mA, M kammer
| 73 | M | 0 | 100 | 0 | [7 empty] | 117
| 73 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | V | 0 | 100 | 0
| 73 | V | 0 | 100 | 0
| 73 | H | 0 | 100 | 0
| 73 | H | 0 | 100 | 0
| Vegg AEC | 1 mmCu, GF, FFA 110, u/raster
| kVp | Kammer | Density | mA | mAs |  | µGy | Reproduserbarhet Midtkammer ved 1 mm Cu |  |  |  |  | Innstillinger | [11 empty] | Anm. Vegg AEC: |  |  |  | VEGG: 73 kV, 1mm Cu på rør, raster på, eventuelt intern filtrering | [5 empty] | Sjekk riktig kammer ved AEC
| 90 | M | 0 | 100 | 0 |  |  | Gj.snitt |  | µGy |  |  | Program | FFA | FPA | ms v/1 Cu | ms v/2 Cu | [7 empty] | EI bør noteres ved midtkammer, 73 kV, både 1 og 2 mm Cu filter | [9 empty] | Plasser 1 mm Cu på røret.
| 109 | M | 0 | 100 | 0 |  |  | St. avvik |  |  |  |  | Fysiker | 110 | 103 | 0 | 0 | [11 empty] | Cu-Plassering | Aktiv Kammer | mAs | ms |  |  | Dekk (med 1 mm Cu) og aktiviser et kammer ifølge tabellen ved siden.
| 117 | M | 0 | 100 | 0 |  |  | Repr.barhet |  | Tol | 10% | [17 empty] | V | V |  |  |  |  | Eksponer ved 73 kV og noter mAs og ms.
| 73 | M | 0 | 100 | 0 | [23 empty] | V | H
| 73 | M | 0 | 100 | 0 | [23 empty] | M | M |  |  |  |  | Sjekk max mAs
| 73 | M | 0 | 100 | 0 |  |  | Density korr. 1 mm Cu og midtkammer |  |  |  |  | Tykkelseskompensasjon midtkammer ved 1 og 2 mm Cu | [21 empty] | Bruk 81 kV, 100 mA, M kammer. Flytt røret utenfor bucky. Eksponer.
| 73 | M | 0 | 100 | 0 |  |  | Innstilling | % endring fra "0" | [5 empty] | 1 mmCu | 2 mmCu | snitt | % Avvik | [16 empty] | mAs er automatisk importert fra Raysafe eller avlest fra maskinen.
| 73 | M | -1 | 100 | 0 |  |  | "+2" |  |  |  |  | Snitt (µGy) | V
| 73 | M | -2 | 100 | 0 |  |  | "+1" |  |  |  |  | Snitt (µGy) | H | [20 empty] | Anm:
| 73 | M | 1 | 100 | 0 |  |  | "-1" |  |  |  |  | Snitt (µGy) | M | [10 empty] | Ved mottakskontroll, fyll ut sjekk av riktig kammer valg ved siden.
| 73 | M | 2 | 100 | 0 |  |  | "-2" | [8 empty] | Maks avvik |  | Tol | 10%
| 73 | V | 0 | 100 | 0
| 73 | V | 0 | 100 | 0 | [23 empty] | Cu-Plassering | Aktiv Kammer | mAs | ms
| 73 | H | 0 | 100 | 0 |  |  | Samsvar mellom kamre ved 1 mm Cu |  |  |  |  | Sjekk av kV-korreksjon midtkammer | [15 empty] | V | V
| 73 | H | 0 | 100 | 0 |  |  | Snitt alle |  | µGy |  |  | og 1 mm Cu | [15 empty] | V | H
| 73 | V,H,M | 0 | 100 | 0 |  |  | V |  | Avvik fra snitt alle |  |  | kV | Dose (µGy) | [14 empty] | M | M
| 73 | V,H,M | 0 | 100 | 0 |  |  | H |  | Avvik fra snitt alle |  |  | 73
|  | 2 mmCu, GF, FFA 110, u/raster | [5 empty] | M |  | Avvik fra snitt alle |  |  | 90
| kVp | Kammer | Density | mA | mAs |  | µGy | V+H+M | #DIV/0! |  |  |  | 109 | [15 empty] | Sjekk MAX mAs ifølge RP-162 |  | 81 kV, 100 mA, M kammer
| 73 | M | 0 | 100 | 0 |  |  | Maks avvik |  | Tol | 10% |  | 117
| 73 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | V | 0 | 100 | 0
| 73 | V | 0 | 100 | 0
| 73 | H | 0 | 100 | 0
| 73 | H | 0 | 100 | 0
Lysfelt/strålefelt
| Lysfelt synlig i full rombelysning? | [14 empty] | Anm. Lysfelt/strålefelt:
| Lysfelt symmetri: Avvik <1 cm? | [14 empty] | Start med det minste lysfeltet (GF 10*10)
Bruker fire eksponeringer med 100 kV og 100 mAs per lysfelt
| Samsvar lysfelt/strålefelt: | [14 empty] | Typisk 70 cm FFA, noter hva som er brukt
Brukt FFA (cm)
| Avvik (mm) | Anode(x1) | Katode(x2) | Over(y1) | Under(y2)
GF 10*10
FF 20*20
| Maks avvik enkelblender (mm) |  |  |  |  | Tol < | 1% | av FFA
| Maks avvik sum x eller sum y v/stort fokus,mm |  |  |  |  | Tol < | 2% | av FFA
| Maks avvik sum x eller sum y v/lite fokus,mm |  |  |  |  | Tol < | 2% | av FFA
DAP måling
| Nom kV | Brukt kV | DAP_app | DAP_REF | Korr_REF | Nka | Avvik |  | kV | NKA | Merknader: (interne filter mm)
|  |  | µGym2 | µGym2 | µGym2 | korr.faktor
| 50 | [7 empty] | 40 | 1.3449 | Anm: | Det brukes normalt 3-pkt tekinkk med 200 mA, 25 ms. Evt ca 5 mAs og 25 ms (eller så lavt det går)
| 60 | [7 empty] | 50 | 1.254
| 70 | [7 empty] | 60 | 1.1913 |  | Toleranse DAP avvik +/-10%
| 80 | [7 empty] | 70 | 1.1528 | Benytt internt filter om dette brukes ved undersøkelser
| 90 | [7 empty] | 80 | 1.1348 | Typisk thorax (0,1 mm cu + 1 mm Al eller 0,1 mm Cu) og bekken (2 mm Al)
| 100 | [7 empty] | 90 | 1.1333
| 110 | [7 empty] | 100 | 1.1443
| 120 | [7 empty] | 110 | 1.1641
| 130 | [7 empty] | 120 | 1.1888
| Evt målinger med internfilter | [7 empty] | 130 | 1.2143
[9 empty] | 140 | 1.2369
[9 empty] | 150 | 1.2527
Pass/Fail
| Bildekvalitet, Homogenitet og Ghosting | [9 empty] | Anm: I gule feltet etter detektor skrives detektorID, finnes i DICOM-header
[13 empty] | Bildekvalitet: |  | Homogenitet: |  | Ghosting:
|  | BORDDETEKTOR |  | GF | FF |  |  | Program: |  |  |  | Program: | RG Bekken |  | RG Bekken |  | Uvesentlig, men f.eks bekken
| LKO Lavkontrast (maks 6 sirkler) |  |  |  |  | Tol: Alle 6 sirkler synlige | [5 empty] | Fantom: | Digi-Pro med perpendikularitetskjegle |  | Fantom: Ingen |  | 1 mm Pb som legges/tapes midt på detektor
| Dynamisk område (maks 7 firkanter) |  |  |  |  | Tol: Alle 7 firkanter synlige | [5 empty] | FFA: | 110 cm |  | 110 cm |  | 110 cm
| Oppløsning (lp/mm) |  |  |  |  | Tol: >2,3 lp/mm | [5 empty] | Eksterne filter: | 21 mm Al på rør |  | Ingen filter på rør |  | Ingen filter på rør
| Perpendikularitet ok? |  |  |  |  | Tol: Kule innenfor sirkel | [5 empty] | Interne filter: | Dersom det er standard på lab |  | Ingen internfilter |  | Ingen internfilter
| Homogent bilde? |  |  |  |  | Tol: Bilde er homogent og uten artefakter | [5 empty] | Raster: | Ja, noter dersom det ikke brukes |  | Nei |  | Nei
| Ghosting OK? |  |  |  |  | Tol: Tomt bilde uten tegn til Pb på 2. eksponering | [5 empty] | Eksponerings-verdier: | Manuelle verdier: 70 kV og 6,3 mAs |  | Manuelle verdier: 45 kV og 0,5 mAs |  | Manuelle verdier: 45 kV og 0,5 mAs. Gjelder begge eksponeringer.
[12 empty] | Fokus: | Både GF og FF |  | Både GF og FF |  | Trenger bare ett, uvesentlig hvilket
|  | VEGGDETEKTOR |  | GF | FF |  |  | Program: |  |  |  | Instruksjoner: | Blend felt inn til ytre "haker/hjørner" på fantomet. Legg til tekst for hvilken detektor og fokus som brukes i bildet (feks "Vegg GF") |  | Ha stort nok felt til å dekke hele detektoren. Legg om mulig en penn/noe metall på anodesiden. Ta et bilde med hvert fokus og sett inn tekst for hvilken detektor og fokus det er tatt (feks "Vegg GF"). I tillegg tas et bilde med detektor rotert 180 grader (løs detektor), eller med blende rotert 45 grader. Trenger bare rot. bilde med ett fokus. |  | Testen består av to eksponeringer, en med 1 mm Pb og en uten noe. 1 mm Pb legges/tapes midt på detektor/bucky og man eksponerer. Deretter fjernes Pb. Etter 60 sek eksponeres det på nytt ved samme verdier som ved første. Ved løs detektor: detektoren flyttes unna røret, slik at andre eksponering ikke treffer detektoren og bildet kun viser støy. Test OK dersom det ikke er antydning til "skygge" fra Pb i bilde nr 2.
| LKO Lavkontrast (maks 6 sirkler) |  |  |  |  | Tol: Alle 6 sirkler synlige
| Dynamisk område (maks 7 firkanter) |  |  |  |  | Tol: Alle 7 firkanter synlige
| Oppløsning (lp/mm) |  |  |  |  | Tol: >2,3 lp/mm
| Perpendikularitet ok? |  |  |  |  | Tol: Kule innenfor sirkel
| Homogent bilde? |  |  |  |  | Tol: Bilde er homogent og uten artefakter
| Ghosting OK? |  |  |  |  | Tol: Tomt bilde uten tegn til Pb på 2. eksponering
[12 empty] | Merk: | Bildene sendes til PACS og bildene analyseres på diagnostisk skjerm på kontor. Fylles i rapport i ettertid. |  | Alle de tre bildene sendes til PACS, analyse på diagnostisk skjerm på kontor. |  | Merk: Disse bildene trenger man ikke å sende til PACS, kan fylles ut på lab.
|  | LØS DETEKTOR stor |  | GF | FF |  |  | Program:
| LKO Lavkontrast (maks 6 sirkler) |  |  |  |  | Tol: Alle 6 sirkler synlige
| Dynamisk område (maks 7 firkanter) |  |  |  |  | Tol: Alle 7 firkanter synlige
| Oppløsning (lp/mm) |  |  |  |  | Tol: >2,3 lp/mm
| Perpendikularitet ok? |  |  |  |  | Tol: Kule innenfor sirkel
| Homogent bilde? |  |  |  |  | Tol: Bilde er homogent og uten artefakter
| Ghosting OK? |  |  |  |  | Tol: Tomt bilde uten tegn til Pb på 2. eksponering
|  | LØS DETEKTOR liten |  | GF | FF |  |  | Program:
| LKO Lavkontrast (maks 6 sirkler) |  |  |  |  | Tol: Alle 6 sirkler synlige
| Dynamisk område (maks 7 firkanter) |  |  |  |  | Tol: Alle 7 firkanter synlige
| Oppløsning (lp/mm) |  |  |  |  | Tol: >2,3 lp/mm | [8 empty] | Data Digrad fantom:
| Perpendikularitet ok? |  |  |  |  | Tol: Kule innenfor sirkel | [8 empty] | Dynamisk område: 7 st 4-kanter (0-2,3 mm Cu)
| Homogent bilde? |  |  |  |  | Tol: Bilde er homogent og uten artefakter | [8 empty] | Lavkontrast objekter: 0,8-5,6% kontrast objekter
| Ghosting OK? |  |  |  |  | Tol: Tomt bilde uten tegn til Pb på 2. eksponering | [8 empty] | HKO: 0,6 - 5,0 lp/mm
Homogenitet: Sjekkes i tomt område i midten av bildet
Øvrige kommentarer til kontroll:
Note on H45: Johnsson, Sven-Erik Ivan: Korrigert for avstand mellom probe og detektor
Note on H64: Johnsson, Sven-Erik Ivan: Korrigert for avstand mellom probe og detektor
Note on H72: Johnsson, Sven-Erik Ivan: Korrigert for avstand mellom probe og detektor
Note on H91: Johnsson, Sven-Erik Ivan: Korrigert for avstand mellom probe og detektor
Note on J117: Fra ark "DAP koeffisienter"
Note on K117: Fra ark "DAP koeffisienter"
Note on AA4: Change criteria as needed min criteria: <70 kVp: ____mm Al >70 kVp: 2.50 mm Al
Note on AD8: min criteria: <70 kVp: ____ mm Al >70 kVp: 2.50 mm Al
Note on AD15: min criteria: <70 kVp: 1.30 mm Al >70 kVp: 2.30 mm Al
Positivt avvik:
Utstyrets DAP > Ref DAP
Negativt avvik:
Utstyrets DAP < Ref DAP
x1
x2
y2
y1
Krav:
x1,x2,y1,y2 <=1% av FFA
|x1|+|x2| <=2% av FFA
|y1|+|y2| <=2% av FFA

## RaysafeData
Machine Settings
| Manuelle Eksponeringsverdier, 100 FPA u/interne filter |  |  |  |  | Målinger fra RAYSAFE
Exposure Number | kVp | Focal Spot | mS | mA | mAs
| 50 | FF | 50 | 200 | 10
| 60 | FF | 50 | 200 | 10
| 70 | FF | 50 | 200 | 10
| 70 | FF | 50 | 200 | 10
| 81 | FF | 50 | 200 | 10
| 81 | FF | 50 | 200 | 10
| 81 | FF | 50 | 200 | 10
| 81 | FF | 50 | 200 | 10
| 90 | FF | 50 | 200 | 10
| 109 | FF | 50 | 200 | 10
| 125 | FF | 50 | 200 | 10
| 81 | FF | 400 | 200 | 80
| 81 | FF | 200 | 200 | 40
| 81 | FF | 100 | 200 | 20
| 81 | FF | 32 | 200 | 6.4
| 81 | FF | 50 | 50 | 2.5
| 81 | FF | 50 | 100 | 5
| 81 | FF | 50 | 250 | 12.5
| 50 | GF | 50 | 200 | 10
| 60 | GF | 50 | 200 | 10
| 70 | GF | 50 | 200 | 10
| 70 | GF | 50 | 200 | 10
| 81 | GF | 50 | 200 | 10
| 81 | GF | 50 | 200 | 10
| 81 | GF | 50 | 200 | 10
| 81 | GF | 50 | 200 | 10
| 90 | GF | 50 | 200 | 10
| 109 | GF | 50 | 200 | 10
| 125 | GF | 50 | 200 | 10
| 81 | GF | 400 | 200 | 80
| 81 | GF | 200 | 200 | 40
| 81 | GF | 100 | 200 | 20
| 81 | GF | 32 | 200 | 6.4
| 81 | GF | 50 | 50 | 2.5
| 81 | GF | 50 | 100 | 5
| 81 | GF | 50 | 250 | 12.5
| 81 | GF | 50 | 400 | 20
Bord AEC 1 mmCu, GF, FFA 110, u/raster
| kVp | Kammer | Density | mA | mAs | NOTER EI ved 73 kV og M kammer
| 66 | M | 0 | 100 | 0
| 102 | M | 0 | 100 | 0
| 117 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | M | -1 | 100 | 0
| 73 | M | -2 | 100 | 0
| 73 | M | 1 | 100 | 0
| 73 | M | 2 | 100 | 0
| 73 | V | 0 | 100 | 0
| 73 | V | 0 | 100 | 0
| 73 | H | 0 | 100 | 0
| 73 | H | 0 | 100 | 0
| 73 | V,H,M | 0 | 100 | 0
| 73 | V,H,M | 0 | 100 | 0
Bord AEC 2 mmCu, GF, FFA 110, u/raster
| kVp | Kammer | Density | mA | mAs | NOTER EI ved 73 kV og M kammer
| 73 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | V | 0 | 100 | 0
| 73 | V | 0 | 100 | 0
| 73 | H | 0 | 100 | 0
| 73 | H | 0 | 100 | 0
Vegg AEC 1 mmCu, GF, FFA 110, u/raster
| kVp | Kammer | Density | mA | mAs | NOTER EI ved 73 kV og M kammer
| 90 | M | 0 | 100 | 0
| 109 | M | 0 | 100 | 0
| 117 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | M | -1 | 100 | 0
| 73 | M | -2 | 100 | 0
| 73 | M | 1 | 100 | 0
| 73 | M | 2 | 100 | 0
| 73 | V | 0 | 100 | 0
| 73 | V | 0 | 100 | 0
| 73 | H | 0 | 100 | 0
| 73 | H | 0 | 100 | 0
| 73 | V,H,M | 0 | 100 | 0
| 73 | V,H,M | 0 | 100 | 0
Vegg AEC 2 mmCu, GF, FFA 110, u/raster
| kVp | Kammer | Density | mA | mAs | NOTER EI ved 73 kV og M kammer
| 73 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | M | 0 | 100 | 0
| 73 | V | 0 | 100 | 0
| 73 | V | 0 | 100 | 0
| 73 | H | 0 | 100 | 0
| 73 | H | 0 | 100 | 0
Sjekk MAX mAs ved AEC, bord, stort fokus
| 73 | V,H,M | 0 | 100 | 0
Sjekk MAX mAs ved AEC, vegg, stort fokus
| 73 | V,H,M | 0 | 100 | 0
Note on C49: La Russa, Valentina: Noter EI
Note on C76: La Russa, Valentina: Noter EI
Note on G45: Johnsson, Sven-Erik Ivan: Alt1: Automatisk beregnet fra nom mA og målt s. Alt 2: Avlest på skjarm etter skponering (falling load gen)
Note on G64: Johnsson, Sven-Erik Ivan: Alt1: Automatisk beregnet fra nom mA og målt s. Alt 2: Avlest på skjarm etter skponering (falling load gen)
Note on G72: Johnsson, Sven-Erik Ivan: Alt1: Automatisk beregnet fra nom mA og målt s. Alt 2: Avlest på skjarm etter skponering (falling load gen)
Note on G91: Johnsson, Sven-Erik Ivan: Alt1: Automatisk beregnet fra nom mA og målt s. Alt 2: Avlest på skjarm etter skponering (falling load gen)
Note on I7: Starte på rad 7 og kol I
Note on I46: Starte på rad 46 og kol I
Note on I65: Starte på rad 65 og kol I
Note on I73: Starte på rad 73 og kol I
Note on I92: Starte på rad 92 og kol I

## Sjekk Riktig Kammer
VEGG: 1mm Cu på rør, raster på, eventuelt intern filtrering
Cu-Plassering | Aktiv Kammer | mAs | ms
V | H
V | V
M | M
H | H
V | V
BORD: 1mm Cu på rør, raster på, eventuelt intern filtrering
Cu-Plassering | Aktiv Kammer | mAs | ms
V | V
V | H
H | H
H | M
H | V
Det kan skje at filter må plasseres på hele kvadranten for å dekke det høyre kammeret.
Det samme gjøres på venstre side.
Når filteret ikke er plassert som i bildet, kan like verdier av mAs oppstå uansett om H eller V er aktive.
For å dekke M kammer, kan det skje at filteret må plasseres som den grønne linjen viser i figuren ved siden.
Det betyr at M kammer ikke er plassert i midten av trådkors men litt nede (rørhette og detektor ikke perfekt
sentrerte med hverandre).
M

## Ghost Test
Ghosting prosedyre. Vi observerer om det er ghosting ifølge denne prosedyren:
1) | bly filter på bordet | 50 kV og 0.5 mAs
2) | etter 1 minutt med blyfrakk på bordet | 40 kV og 0.4 mAs
3) | repetisjon etter 2 og 3 minutter | 40 kV og 0.4 mAs

## U1_Forside
RAPPORT FRA KVALITETSKONTROLL AV DIAGNOSTISK RØNTGENUTSTYR:
ÅRLIG STATUSKONTROLL
UTSTYRSTYPE/LABNR:
FABRIKAT/MODELL:
SYKEHUS /BYGG:
LEVERANDØR
KONTROLLDATO:
Denne rapporten presenterer resultater og vurdering etter kvalitetskontroll av
Diagnostisk røntgenutystyr. Kvalitetskontroller utføres årlig for å vurdere
røntgenutstyrets tilstand med tanke på minimalisering av dose til pasient og
optimalisering av bildekvalitet/diagnostikk
Målingene ble foretatt med Doseguard DAP-meter, Raysafe X2 RF-probe.
Det ble nyttet Digirad kvalitetsfantom for kontroll av bildekvalitet og PRO-RF
Geometry fantom for perpendikluaritetstest.
RESULTAT:
APPARAT |  | MÅLEUTSTYR
Anlegg MEDUSA: |  | Raysafe Medusa nr: | 79451
Utstyr nr MEDUSA: |  | Raysafe s/n RF-probe | 285374
s.w. versjon: |  | Kalibreringsdato: | 2023-09-06
Detektorer: |  | DAP-meter Medusa nr: | N/A
Interne filter? |  | Kalibreringsdato: | 2024-05-23
INNHOLD:
1.Oppsummering |  | 3.5 Stråleutbytte
2. DAP målinger |  | 4.1 Bord-AEC, Autom. eksponeringskontroll
3.1 kV-Nøyaktighet |  | 4.2 Vegg-AEC, Autom. eksponeringskontroll
3.2 kV-Reproduserbarhet |  | 5. Bildekvalitet
3.3 HVL
3.4 Eksponeringstid

## U2_Oppsummering
1.Oppsummering
| 2. DAP målinger | Fail
| 3.1 kV-Nøyaktighet | Fail
| 3.2 kV-Reproduserbarhet | Fail
| 3.3 HVL | Fail
| 3.4 Eksponeringstid | Fail
| 3.5 Stråleutbytte | Fail
| 4.1 Bord-AEC, Autom. eksponeringskontroll | Fail
| 4.2 Vegg-AEC, Autom. eksponeringskontroll | Fail
| 5. Bildekvalitet | Fail

## U3_Lys_Felt_DAP
2. DAP målinger
Kontrollen utføres med eksternt referanse DAP-meter montert på blenderhus.
Det brukes maks felt og nominellt 5 mAs ved eksponeringene. Avvik DAP skal være < ±10%.
| Brukt kV | DAPAPP | DAPREF | Nka | Avvik
|  | µGym2 | µGym2 | korr.faktor | %
Figuren viser avvik mellom utstyrets DAP og referanse DAP oppgitt i % ved forskjellige kV.
(Positivt % avvik indikerer at utstyrets DAP verdi > referanse DAP.)
Merknader:

## U4_Rør_Gen 1(2)
3.1 kV-Nøyaktighet
kV -nøyaktighet er målt ved fast mAs (nom 50 ms og 200 mA). Maksimalt tillatt avvik ± 5%
| FF |  |  |  | GF
Set kV | Målt kV | Avvik % | Set kV | Målt kV | Avvik %
50 |  |  | 50
60 |  |  | 60
70 |  |  | 70
81 |  |  | 81
90 |  |  | 90
109 |  |  | 109
125 |  |  | 125
Merknader:
3.2 kV-Reproduserbarhet
Reproduserbarheten i kV er beregnet ved 81 kV både ved fast og variabel mAs (variabel ms og mA).
[5 empty] | FF | GF
Reproduserbarhet ved fast mAs (tol< 5%)
Reproduserbarhet ved varierende ms (tol< 10%)
i.a.
Reproduserbarhet ved varierende mA (tol< 10%)
Merknader:
3.3 HVL
HVL er målt ved 70 kV uten interne filter. Toleranse >2,5 mm Al. |  |  |  |  | FF | GF
Merknader:
3.4 Eksponeringstid
Eksponeringstidens nøyaktighet måles både ved fast mAs (10 mAs) og variabel mAs. 81 brukes ved
målinger. Eksponeringstidens reproduserbarhet måles ved 81 kV og 10 mAs.
[5 empty] | FF | GF
Eksponeringstidens nøyaktighet ved fast mAs (tol < 5%)
Eksponeringstidens nøyaktighet ved variabel mAs (tol < 10%)
[5 empty] | FF | GF
Eksponeringstidens reproduserbarhet (tol <5 %)
Merknader:

## U5_Rør_Gen 2(2)
3.5 Stråleutbytte
Stråleutbytte i µGy/mAs måles ved alle fokii og 81 kV. FFA er korrigert til 100 cm. Ingen interne filter.
Stråleutbyttets reproduserbarhet måles ved både fast- og variabel mAs ved 81 kV.
|  | FF | GF
Gjennomsnitt stråleutbytte ved fast mA og fast ms
Reproduserbarhet ved fast mA og fast ms (tol < 5%)
Reproduserbarhet ved variabel mA og fast ms (tol < 10%)
Reproduserbarhet ved fast mA og variabelms (tol < 10%)
Figuren under viser lineæritet av stråleutbytte ved varierende kV (kvadrert kV)
Figuren under viser lineæritet av dose ved varierende mA. 81 kV er brukt ved alle målinger.
Merknader:

## U6_AEC Bord
4.1 Bord-AEC, Autom. eksponeringskontroll
AEC undersøkes ved å måle integrert dose i bildedetektorplanet. Det er i alt 3 målekammer ved bucky
som måles hver for seg og med ulike kammerkombinasjoner. Som pasientfantom benyttes 1 og 2 mm
Cu. Måleprobe plasseres på bord/bucky og raster er fjernet.
Innstillinger
Program | FFA | FPA | ms v/1 Cu | ms v/2 Cu
|  |  | 0 | 0
Reproduserbarhet midtkammer ved 1 mm Cu
Gjennomsnitt detektordose (µGy)
Standardavvik
Reproduserbarhet (tol < 10%)
Merknader:
Samsvar mellom kamre ved 1 mmCu
Snitt alle kamre (µGy)
Avvik venstre kammer fra gjennomsnitt (%)
Avvik høyre kammer fra gjennomsnitt (%)
Avvik midtkammer fra gjennomsnitt (%)
Maksimalt avvik fra gjennomsnitt (tol < 10%)
Merknader:
Tykkelsekompensasjon ved 1 og 2 mm Cu
|  |  |  | 1 mmCu | 2 mmCu | Snitt | % Avvik
Detektordose venstre kammer (µGy)
Detektordose høyre kammer (µGy)
Detektordose midtkammer (µGy)
Maksimalt avvik (tol 10%)
Funksjon av density ved 1 mm Cu og midtkammer
[6 empty] | Innstilling | % endring fra "0"
"+2"
"+1"
"-1"
"-2"
Merknader:
Detektordose ved forskjellig kV med 1 mm Cu og midtkammer (kV-kompensasjon)
[6 empty] | kV | Dose (µGy)
66
73
102
117
Sjekk av riktig kammer valg
Sjekk av max mAs
Merknader:

## U7_AEC Vegg
4.2 Vegg-AEC, Autom. eksponeringskontroll
AEC undersøkes ved å måle integrert dose i bildedetektorplanet. Det er i alt 3 målekammer ved bucky
som måles hver for seg og med ulike kammerkombinasjoner. Som pasientfantom benyttes 1 og 2 mm
Cu. Måleprobe plasseres på bord/bucky og raster er fjernet.
Innstillinger
Program | FFA | FPA | ms v/1 Cu | ms v/2 Cu
Fysiker | 110 | 103 | 0 | 0
Reproduserbarhet midtkammer ved 1 mm Cu
Gjennomsnitt detektordose (µGy)
Standardavvik
Reproduserbarhet (tol < 10%)
Merknader:
Samsvar mellom kamre ved 1 mmCu
Snitt alle kamre (µGy)
Avvik venstre kammer fra gjennomsnitt (%)
Avvik høyre kammer fra gjennomsnitt (%)
Avvik midtkammer fra gjennomsnitt (%)
Maksimalt avvik fra gjennomsnitt (tol < 10%)
Merknader:
Tykkelsekompensasjon ved 1 og 2 mm Cu
|  |  |  | 1 mmCu | 2 mmCu | Snitt | % Avvik
Detektordose venstre kammer (µGy)
Detektordose høyre kammer (µGy)
Detektordose midtkammer (µGy)
Maksimalt avvik (tol 10%)
Funksjon av density ved 1 mm Cu og midtkammer
[6 empty] | Innstilling | % endring fra "0"
"+2"
"+1"
"-1"
"-2"
Merknader:
Detektordose ved forskjellig kV med 1 mm Cu og midtkammer (kV-kompensasjon)
[6 empty] | kV | Dose (µGy)
73
90
109
117
Sjekk av riktig kammer valg
Sjekk av max mAs
Merknader:

## U8_Bildekvalitet
5. Bildekvalitet
Ved test av bildekvalitet brukes Pro-digi kvalitetsfantom. I tillegg benyttes geometry fantom for
perpendikulæritetstest. Det benyttes raster, 70kV, 6,3mAs og FFA=110. Bilder taes med begge fokii.
Homogenitet vurderes basert på bilder ved begge fokii. Disse tas uten filter og raster, ved 45 kV og 0,5 mAs.
Ghosting undersøkes ved å legge 0,5 mm Pb sentralt på detektor og eksponere ved 45 kV og 0,5 mAs, så
fjernes Pb og etter 60 sekunder eksponeres det på nytt med samme eksponeringsverdier.
BORDDETEKTOR |  | Program: |  | GF | FF
LKO Lavkontrast: Antall synlige sirkler (tol: alle 6 synlige)
Dynamisk område: Antall synlige 4-kanter (tol: alle 7 synlige)
Oppløsning linjepar/mm (tol>=2,3 lp/mm)
Perpendikularitet (tol: kule innenfor sirkel?)
Homogent bilde?
Ghosting-test OK?
Merkn.
VEGGDETEKTOR |  | Program: |  | GF | FF
LKO Lavkontrast: Antall synlige sirkler (tol: alle 6 synlige)
Dynamisk område: Antall synlige 4-kanter (tol: alle 6 synlige)
Oppløsning linjepar/mm (tol>=2,3 lp/mm)
Perpendikularitet (tol: kule innenfor sirkel?)
Homogent bilde?
Ghosting-test OK?
Merkn.
LØS DETEKTOR stor |  | Program: |  | GF | FF
LKO Lavkontrast: Antall synlige sirkler (tol: alle 6 synlige)
Dynamisk område: Antall synlige 4-kanter (tol: alle 6 synlige)
Oppløsning linjepar/mm (tol>=2,3 lp/mm)
Perpendikularitet (tol: kule innenfor sirkel?)
Homogent bilde?
Ghosting-test OK?
Merkn.
LØS DETEKTOR liten |  | Program: |  | GF | FF
LKO Lavkontrast: Antall synlige sirkler (tol: alle 6 synlige)
Dynamisk område: Antall synlige 4-kanter (tol: alle 6 synlige)
Oppløsning linjepar/mm (tol>=2,3 lp/mm)
Perpendikularitet (tol: kule innenfor sirkel?)
Homogent bilde?
Ghosting-test OK?
Merkn.
Dynamisk område
Lavkontrastobjekter
Høykontrastoppløsning
Eksempelbilde fra et Digrad bildekvalitetsfantom

## U9_kV-Diagram
Vedlegg: kV-diagrammer
kV_Dose Diagram: FF, 81 kV , 50 ms | Eksp. nr:
kV_Dose Diagram: GF, 81 kV , 50 ms
Eksp. nr:

## Prosedyrer
Rør- og generatorparametre
Bruk FPA 100 til markering på X2 R/F sensor . (Stemmer da avst avst til bord= 101 cm)
Fjern ev interne eller eksterne filter, bruk~15*15 felt. Plasser rør så det ikke står over ev detektor
Plasser X2 probe i trådkors
Koble til Bluetooth USB til Raysafe baseenhet og Bluetooth USB på pc
Åpne X2 View på laptop, velg arbeidsbok og koble til ark RaysafeData i aktuell fil. Start på Rad 7 og kol I
Følge settinger i gult felt og eksponer. Relevant del i ark Målinger vil da fylles ut automatisk
Hvis noen verdier må endres i gule felt: Høyreklikk på arket og velg "Opphev arkbeskyttelse"
Ferdig. Sjekke i ark Målinger at det er Pass. Ev skriv kommentarer i gule felt.
AEC Prosedyre (Bord eller Vegg)
R/F probe og X2 tilkoblet ihht prosedyren over
AEC bord: Start i Rad 46 og kol I i RaysafeData for 1 mmCu, Rad 65 for 2 mm Cu
AEC Vegg Start i Rad 73 og kol I i RaysafeData for 1 mmCu, Rad 92 for 2 mm Cu
Plasser X2 R/F probe mellom sidekamre, bruk FFA=110 og fjern raster
Monter 1 mm Cu på rør.
Eksponer gjennom settingene i gule felt i ark RaysafeData. Relevant del i ark Målinger vil da fylles ut automatisk
Hvis noen verdier må endres i gule felt: Høyreklikk på arket og velg "Opphev arkbeskyttelse"
Monter 2 mm Cu på rør og utfør eksponeringer ihht RaysafeData ark
Ferdig. Husk fjerne Cu og monter raster.
Sjekke i ark Målinger at det er Pass. Ev skriv kommentarer i gule felt.
Lysfelt/strålefelt
Sjekk at lysfelt er synlig i fullt lys og at lysfelt er symmerisk rundt trådkors i x-og y retning
Velg ark Målinger og område Lysfelt/strålefelt
Mørklegg rommet
Bruk VisiX plate med nom 70 FFA (hvis annet avst noteres dette i eget felt)
Still inn på 10*10 felt med GF og utfør 3 eksponeringer med 100 KV og 100 mAs.
Fjern oransje plate og les av avvik i mm. Monter plate igjen
Still inn på 20*20 felt med FF og utfør 3 eksponeringer med 100 KV og 100 mAs.
Fjern oransje plate og les av avvik i mm.
Ev kommentarer noteres i eget gult felt
DAP måling
Velg ark Målinger og område DAP måling
Plasser rør så det ikke står over ev detektor. Velg FFA 110 og nom 40*40 felt (noter feltstørrelse)
Plasser DAP måler på rør
Velg 3 punkts-teknikk med 25 ms og 200 mA (5 mAs)
Velg kV og eksponer (utgå fra liste "Nom kV"). Noter brukt kV.
Ev kommentarer noteres i eget gult felt
Bildekvalitet
Velg ark Målinger og område Bildekvalitet
Legg inn undersøkelse Bekken på aktuell modalite ti RIS under pasient "Testfysiker" (finnes allerede henvisning her)
Det utføres 2 testbilder (GF og FF) for alle detektorer på labben med bildekvalitetsfantom Digrad
Monter perpendikularitetsobjekt på Digrad
Velg pasienten fra worklist. Endre innstillinger til 70 kV og 10 mAs og ønsket fokus, FFA 110 med raster ved eksponeringene
Blende ut og juster Digrad sånn at trådkors følger ytre linjemarkeringer på digrad. Blende inn så felt stemmer med ytre hjørnemarkeringer
Monter 1 mm Cu på rør. Eksponer med FF og GF. Sjekk at ikke feltstørrelsen endrer seg mellom eksponeringene, ev juster på ny
Noter på bilder: Fokus (GF/FF), Detektor, kV og mAs
Send bilder til PACS
Prosedyren repeteres for hver detektor på labben
Bilde kontrolleres i PACS med Dicomkalibrert skjerm,
Ev kommentarer noteres i eget gult felt

## Toleranser
kV reproduserbarhet |  | Toleranse |  | Ref
Største kV avvik fra gjennomsnitt, fast mAs |  | 5% |  | 1
Reproduserbarhet kV ved fast mAs |  | 5% |  | 1
Reproduserbarhet kV ved variabel ms |  | 10% |  | 1
Reproduserbarhet kV ved variabel mA |  | 10% |  | 1
kV nøyaktighet ved fast mAs |  | 5% |  | 1.3
HVL |  | 2.5 | mmAl | 1.4
Eksponeringstid
Avvik fra Gjennomsnittlig eksponeringstid ved fast mAs |  | 5% |  | 1
Avvik fra gjennomsnittlig ms ved varibel mAs |  | 10% |  | 1
Reproduserbarhet eksponeringstid ved fast mAs |  | 5% |  | 1
Reproduserbarhet eksponeringstid ved var mAs |  | 10% |  | 1
Stråleutbytte
Reproduserbarhet stråleutbytte ved fast mAs og fast ms |  | 5% |  | 1
Reproduserbarhet stråleutbytte ved var mA, fast ms |  | 10% |  | 1
Reproduserbarhet stråleutbytte ved fast mA, var ms |  | 10%
Linearitet ved stråleutbytte |  | 10% |  | 1
AEC
Tykkelseskompensasjon, maksimalt avvik |  | 10% |  | 2
Samsvar mellom kamre, maksimalt avvik |  | 10% |  | 2
Reproduserbarhet, maksimalt avvik |  | 10% |  | 2
Kammerkombinasjoner, maksimalt avvik |  | 10% |  | 2
Nøyaktighet ms |  | 10%
Lysstyrke og symmetri, avvik fra midtlinje < |  | 1 | cm | 1
Lysfelt/strålefelt, maks avvik % av FFA enkeltblender |  | 1% |  | 1.3
Lysfelt/strålefelt, sum av avvik i absolutt verdi langs x- og y-retning % av FFA |  | 2% |  | 4
Perpendikularitet
Ref
1 | Rapport RF-RD 361, METODER KVALITETSKONTROLL, RØNTGEN (2005), Avdeling for diagnostisk fysikk og teknikk ADFT
2 | IPEM 2005/BIR2001
3 | Innsamlede data foran maimøte 2016 (SiV-OUS-UNN-SUS-HUS)
4 | IEC (International Electrotechnical Commission) (2008) Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment. Edition 2.0 IEC 60601-1-3. IEC, Geneva, Switzerland.
5 | IEC (International Electrotechnical Commission), Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy. Edition 1.0 IEC 60601-2-54. IEC, Geneva, Switzerland, 2009.
NB! Ved ev endring av toleranser holder det å forandre demkun i dette ark. Celler i øvrige ark er linket hit og vil automatisk bli oppdaterte.

## Hjelpfil
Kontrolltype | (Liste til valg av type kontroll i ark "Start")
ÅRLIG STATUSKONTROLL
KONTROLL ETTER RØRSKIFTE
KONTROLL ETTER REPARASJON
KONTROLL ETTER OPPGRADERING
MOTTAKSKONTROLL
Lysfelt
Ja
Nei
Bildekval LKO |  | Bildekval Dynamisk område | Homogenitet
0 |  | 0 | Ja
1 |  | 1 | Nei
2 |  | 2
3 |  | 3
4 |  | 4
5 |  | 5
6 |  | 6
i.a. |  | 7
i.a.
Bildekval/perp
Ja
Nei
i.a.

## DAP koeffisienter
Data fra SSV kalibreringsbevis,VacuDAP Bluetooth kammer s/n 1580014, display s/n 9430006
Utstedelesdato: | 2024-05-23 | NKA,Q0 | 1.15
Strålekvalitet |  | Korr.faktor
Q | kV | kQ | NKA
RQR2 | 40 | 1.17 | 1.3455
RQR5 | 70 | 1 | 1.15
RQR8 | 100 | 1 | 1.15
RQR9 | 120 | 1.03 | 1.1845
RQR10 | 150 | 1.09 | 1.2535
Interpolerte kalibreringsfaktorer NKA ved øvrige kV
kV | NKA
40 | 1.3449
50 | 1.254
60 | 1.1913
70 | 1.1528
80 | 1.1348
90 | 1.1333
100 | 1.1443
110 | 1.1641
120 | 1.1888
130 | 1.2143
140 | 1.2369
150 | 1.2527
Polynom koeffisienter for trendline (using command: rettlinje)
a3 | a2 | a1 | a0
-6.4828e-07 | 0.00023809 | -0.026562 | 2.0679
Note on C2: Johnsson, Sven-Erik Ivan: Kalibreringsfaktor ved krysskalibrering av DAP metere. Gjelder for strålekvalitet RQR5 (70kV). For øvrige strålekvaliteter må dette tall multipliseres med tilsvarende korrksjonsfaktor kQ
NB! Kun de gule feltene i arket fylles i da DAP meter har vært til kalibrering.