|  |
| --- |
| Utførelse PT-INR CoaguChek  1. Slå på instrumentet ved å trykke på Φ-knappen. 2. Trykk på PASIENTTEST når hovedmenyen vises. 3. Legg inn/skann Pasient-ID Trykk **√** 4. Ren, varm, tørr finger. 5. Ta en teststrimmel ut av boksen. Brukes innen 10 min 6. Sett teststrimmelen i instrumentet. Et **lydsignal** varsler når strimmelen er på plass.  Oppvarming tar ca 40 sek.  En bloddråpe vises når instrumentet er klart.  Blod påføres innen 3 min. 7. Påfør den **første** bloddråpen på teststrimmelen innen 15 sekunder.  Ikke bruk vaselin.  Dråpen legges oppå eller trekkes inn fra en av sidene, et **lydsignal** varsler når instrumentet har registrert nok prøvemateriale. 8. Legg instrumentet på et flatt underlag, evt. hold det flatt. Målingen starter og et timeglass vises på skjermen. 9. Instrumentet foretar en automatisk systemkontroll på teststrimmelen før den viser måleresultatet. QC √ vises på skjermen når systemkontrollen er vellykket.   **Trombolyse**:  **Kontroller med venøs PT-INR dersom INR > 1,7.**  Andre:  Ved uventede høye svar og/eller >4,0 tas venøs prøve til kontroll.    Dersom en blinkende "C" vises sammen med måleresultatet, betyr det svært lav EVF-verdi eller unøyaktig måling (for eksempel våt finger). Gjenta målingen og påse at hendene er tørre.  Vedlegg til EQSDok 24700 v.1.13 |