
# Valideringsregler lagt inn i ANP Sysmex

Hb på barn 0-14 dager blir stoppet på nedre grense < 10,0



Det settes alarm hvis en eller flere analyser ikke kommer med et resultat



Det settes alarm hvis MCHC > 36



Det settes alarm hvis MCHC < 30



Det settes alarm hvis NRBC er tilstede



Det settes alarm på Hb hvis forholdet mellom Hb og EVF ikke er riktig



Det settes alarm på Hb hvis LPK > 100




Det settes alarm på EPK hvis LPK > 100



Det settes alarm på EVF hvis LPK > 100



Det settes alarm på MCH hvis LPK > 100




Reticulocytter < 0,01 (nedre måleområde) gis ut som <0,01 (Fra 27/3-17)




Tvungen manuell vurdering hvis alarm er tilstede (påsatt alarm eller alarm fra instrumentet)



Prøven godkjennes hvis resultatene er innenfor gitte verdier og ingen alarm er tilstede











































27/3-17. EAG