## Ark1
Produkt nummer: 7201, Safe T Vue 10 |  |  |  | Batchnummer: | Se kolonne 2
Kontrollen er utført på en tappepose som er fylt med 200ml+79ml glyserol (33%). Referansetermometeret er ført inn i posen via en slangeende slik at proben står ca midt i posen.
Posen er kjølt ned til mellom 2ºC og 6ºC. Termometeret sto i posen slik at det var synlig når posen var kald nok.
Posen ble tatt ut og lå på benk og så raskt som mulig påført 2 temperaturknapper så nær midten av posen som mulig.
Temperaturen ble avlest med jevne mellomrom til ca. 8ºC og deretter kontinuerlig til knappene blir fullstendig røde, kolonne 4 og 5.
I følge veileder for transfusjonstjenesteni Norge Utgave 7.3 2017, kap10.3.5 skal blod som transporteres holdes mellom 1ºC og 10ºC.
Godkjenningsgrensen for Safe T Vue settes til 10+/-1ºC. Fargen skal ikke være reversibel når posen kjøles ned igjen.
Produsentens resultat finnes på: http://williamlabs.com/support/qa-documentation/ Safe T Vue og velg batch.
Kontrollene utføres så nær opp til mottaksdato som mulig. Sett inn arkrader nederst i tabellen når den er fullskrevet. Utskrift: Fil, utskrift, utskriftsformat 60
Dato for kontroll | Batchnr. | Holdbarhetsdato | Starttemp. (ºC) | Knapp nr.1 rød (ºC) | Knapp 2 rød (ºC) | Reversibel | Oppgitt fra prod. (ºC) | Godkj. 10ºC+/- 1ºC | Ref.term MTA nr. | Signatur
Gjennomsnitt |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Øvre grense |  |  |  | 11 | 11
Nedre grense |  |  |  | 9 | 9
Antall for høye |  |  |  | 0 | 0
Antall for lave |  |  |  | 1 | 1

## Ark2
Begynn her

## Ark3
Begynn her