## Forklaring
FORKLARING TIL KRAVSPESIFIKASJON
Hvite felt skal fylles ut av tilbyder
Tilbyder skal ikke legge til eller slette verken linjer eller kolonner i kravspesifikasjonen.
Kolonne | Forklaring
Referanse | Oppdragsgiver har gitt hver linje i kravspesifikasjonen et unikt identifikasjonsnummer. Dette for lettere å kunne henvise til riktig punkt i kravspesifikasjonen ved behov.
Beskrivelse av krav | Oppdragsgiver har beskrevet ulike krav til produktet i form av minimumskrav (MK-krav) og evalueringskrav (EK-krav).
Informasjon | Eventuelle punkter til informasjon til tilbyder angis av oppdragsgiver i denne kolonnen. Teksten som står i kolonnen for "Beskrivelse av krav" inneholder i disse tilfellene kun informasjon til tilbyder. Dette er ikke krav som underlegges evaluering.
Krav-type | Minimumskrav (MK-krav) er absolutte minstekrav som må være oppfylt for at tilbudet kan anses å tilfredsstille kravspesifikasjonen. Dersom et MK-krav ikke er oppfylt vil tilbudet bli avvist. Det kan ikke tas forbehold mot MK-krav. Minimumskrav angis av oppdragsgiver i kolonnen for "Krav-type" som "MK".
Evalueringskrav (EK-krav) er ikke minstekrav. Tilbudets oppfyllelse av EK-krav vil bli evaluert og det tilbudet som oppfyller EK-kravet best vil få flest poeng. Evalueringskrav angis av oppdragsgiver i kolonnen for "Krav-type" som "EK".
Tildelingskriterium | Kolonnen Tildelingskriterium angir tilknytning mellom evalueringskravet (EK) og aktuelt tildelingskriterium.
Tilbyders svar: Oppfylles kravet? | Tilbyder skal her krysse av med "X" for om det tilbudte produkt oppfyller kravet som angis.
Kryss i kolonnen for "Ja" = Kravet er oppfylt.
Kryss i kolonnen for "Nei" = Kravet er ikke oppfylt.
Tilbyders svar: Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse | Her skal Tilbyder besvare alle krav. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet.
Dersom Tilbyder har utfyllende informasjon relevant for å utdype mer detaljer av svaret, så kan man henvise til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte.

## Generelle krav
| Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Hjelpekolonne | Tilbyders svar
Referanse | Beskrivelse av krav | Informasjon | Krav-type | Tildelingskriterium | Hvordan evalueres kravet? | Oppfylles kravet? |  | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
[5 empty] | VEKTING oppgi skala fra 1 - 10 | Ja | Nei
Ref. | Beskrivelse av krav |  | Krav-type | TK | _ | Ja | Nei | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
Gruppe 1 | Generelle krav
| Analyser |  | 0
1.1 | Analyseinstrumentet skal minimum gi svar på følgende analyser: Leukocytter (LPK) Diff: - Nøytrofile granulocytter - Lymfocytter - Monocytter - Eosinofile granulocytter - Basofile granulocytter - Umodne granulocytter (IG) Hemoglobin (Hb) Erytrocytter (EPK) MCV MCH MCHC EVF (HCT) RDW Trombocytter (TPK). Korrelasjon mot "gull-standard" må kunne dokumenteres. IPF MPV Reticuloserte trombocytter Reticulocytter (Retic) IRF Kjerneholdige erytrocytter (NRBC) % Hypokrome erytrocytter Hemoglobininnhold i reticulocytter | For hver enkelt analyse skal følgende angis, og være innenfor våre krav til riktighet, presisjon og måleområde (Se vedlegg "Valideringsplan"): Metode Måleområde/linearitet Nøyaktighet Analytisk måleusikkerhet (presisjon) i "normalnivå" Carry over Interferens (påvirkning av f.eks. bilirubinemi, lipemi, hemolyse, farmakologi) Diffparametere, NRBC og reticulocytter skal angis i både % og absolutt-tall | MK |  |  | X |  | XN-1000 har fra 38 diagnostiske parametere og 50 research parameter, avhengig av valgte tilleggsapplikasjoner. Alle de oppførte analyser i kravet er diagnostiske parametre og kan rapporteres. Se "Vedlegg 8. Krav 1.1 - Måleprinsipper og diagnostiske parametre XN.pdf" i mappen Vedlegg 8 - Produktinformasjon Når det gjelder opplysninger om analysekvalitet på oppførte analyser, har vi valgt å lage en analysetabell der alle opplysninger er satt inn. I denne tabellen er alle krav til riktighet, presisjon og måleområde besvart. Det vises til egne vedlegg i analysetabellen. Se "vedlegg 4. Krav 1.1 -1.2 Analysekvalitet.pdf" i mappen vedlegg 4 - Dokumentasjon
1.2 | For følgende analyser skal analytisk måleusikkerhet (presisjon) også oppgis ved kliniske beslutningsgrenser (står bak analytten): LPK (1,0 x 10**9/L) Nøytrofile granulocytter (0,5 x 10**9/L) Hb (9,0 g/dL) TPK (25, 50 og 100 x 10**9/L) |  | EK | Lavest mulig CV (måleusikkerhet) ønskes | 10 |  |  | Måleusikkerhet (presisjon) ved følgende kliniske beslutningsgrenser: - Nøytrofile granulocytter (0,5 x 10*9/L): CV = 4,42 % - Hb(9,0 g/dL): CV = 0,58 % - TPK (25, 50, 100 x 10*9/L): CV = 5,7% - 4,6% - 4,6% . Det er benyttet presisjon for PLT-I, da dette er vanligvis standardmetode for TPK > 20. Ved analysering av TPK med PLT-F grunnet reflex evt egendefinerte regeler, vil CV% være mye lavere. Se vedlagte analysetabell; "vedlegg 4.Krav 1.1 - 1.2 Analysekvalitet.pdf" i mappen vedlegg 4 - Dokumentasjon
1.3 | Trombocyttaggregering, resistente erytrocytter og NRBC bør ikke interferere på LPK-svaret / evt. korrigeres for. Dokumenter. |  | EK | Ingen interferens vektlegges | 10 | X |  | Alle hematologiinstrumenter har interferenproblematikk, det avgjørende er om interferensen fanges opp og at det korrigeres for den når dette er nødvendig. XN har måling av WBC, RBC og PLT i to ulike kanaler (med ulikt prinsipp), og dette øker sjansen for å avsløre interferens. ● Eventuelle trombocyttaggregater detekteres i egne områder og varsles med flagget "PLT Clumps". Dette flagget kan aktiveres i både WNR-kanal, WDF-kanal og PLT-F-kanal. Instrument-softwaren bruker flaggene fra de kanalene som er analysert sammen med flagget "Giant PLT" fra WNR-kanal for å gi et mest mulig spesifikt flagg. Flagget "Giant PLT" avslører store PLT- som ikke må forveksles med trombocyttaggregering. Områdene hvor trombocyttaggregering kan detekteres, er i et område hvor de ikke interfererer på WBC. Kun i ekstreme tilfeller vil trombocyttaggregering/Giant PLT interferere på WBC i WNR-kanal, og da rapporteres ikke WBC tallet fra denne kanalen. Se "Vedlegg 4. Krav 1.3 - XN.Card PLT Management Concept.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon ●Lyseresistente erytrocytter interfererer ikke på WBC-målingen på XN. Dette gjelder både i WNR-kanal og WDF-kanal. Lysereagensene gjør at lyseresistente erytrocytter lyseres. I tillegg gjør bruken av fluorescence-flowcytometri metode at dette ikke interfererer, da erytrocytter ikke har RNA/DNA og vil derfor ikke fluorescere. Det henvises til Brukermanual, mulige prøveinterferenser side 409. Se også"Vedlegg 4. Krav 1.3 - Lyseresistente RBC.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon ●Kjerneholdige erytrocytter (NRBC) blir alltid kvantitert ved første analysering. NRBC måles med fluorescens flowcytometi i WNR-kanalen. Ved tilstedeværelse vil WBC automatisk korrigeres og ved over en satt verdi ses flagget "NRBC present" Se "vedlegg 4. Krav 1.3 - Performance evaluation of the automated nucleated red blood cell enumeration on Sysmex XN analyse" i mappen vedlegg 4 - Dokumentasjon
1.4 | Holdbarheten på prøvematerale for hver analyse skal angis, uten for mye "flagging". Dokumentert undersøkelse skal vedlegges. |  | EK | Meget god diagnostisk nøyaktighet av instrumentets "flagging", med varsel av (helst) alle prøver med viktig patologi, vektlegges. Med det menes god sensitivitet (spesielt for blaster i perifert blod) og god spesifisitet (lav forekomst av falske varsler) | 10 | X |  | Krav er også besvart i utfyllende dokument grunnet plassmangel i kolonne. Se "vedlegg 4. Krav 1.4 - Utfyllende beskrivelse.pdf." i mappen: vedlegg 4 - Dokumentasjon Holdbarhet og flagging Sysmex benytter fluorescens flowcytometri, og kan ved bruk av dette vise til svært god holdbarhet sammenliknet med andre hematologi-instrumenter. I WDF-kanalen benyttes et et mildt lysereagens som bevarer cellenes mer opprinnelige form og struktur, samt at det benyttes et avansert tredimensjonalt flaggdeteksjonssystem, ACAS og AFLAS. Dette gjør at de ulike populasjonene blir bedre separert. I tillegg er det også utviklet en ny aksjonsmelding, Age Sample som varsler om gamle prøver. Instrumentet bruker informasjon om RBC-parametre for å avgjøre om prøven er gammel. Ved utløst aksjons-melding vil det da benyttes en spesifikk og optimalisert flaggalgoritme som reduserer falske positive abnormale-flagg og som samtidig kan rapportere gamle prøver som er reelt abnormale. Se "vedlegg 8. Krav 1.4 – XN.card Age Sample Identifier.pdf." i mappen: vedlegg 8 - Produktinformasjon" Oppgitt holdbarhet fra Sysmex kan ses i brukermanual, under tekniske spesifikasjoner. Dette ligger også vedlagt i "vedlegg 4. Krav 1.4 - XN_Stability WB Mode.pdf " i mappe: vedlegg 4 - Dokumentasjon Holdbarhet avhenger ofte av hva man tillatter av avvik og varierer ofte noe fra laboratorie til laboratorie. Vi vet av våre fleste kunder gjør et eget holdbarhetsstudie. Eksempelsvis har St.Olavs Hospital en kortere holdbarhet på EVF, MCV og MCHC. Flagging på abnormale WBC XN-instrumentene benytter avanserte algoritmer for å avsløre abnormale celler og viktig patologi. Da instrumentet måler WBC, RBC og PLT i to og til dels tre ulike kanaler, vil softwaren kunne sammenholde informasjonen fra disse kanalene for å oppnå best mulig sensitivitet og spesifisitet på flagg. Ved måling av WBC benytter Sysmex ACAS og AFLAS teknologien som sikrer best mulig informasjon om umodne og modne WBC. De spesifikke reagensene gir ulik intensitet på lyset som spres, og instrumentene måler lys-spredning i flere «retninger» for å måle WBC. Instrumentene benytter så de to ulike settene med algoritmer for å typebestemme både normale og abnormale / umodne / reaktive celler. Adaptive Cluster Analysis System (ACAS) Et stort antall prøver ble analysert for å finne celleclusterens plassering i forhold til lyspredningen. Dette benyttes i softwaren som et «utgangspunkt» ved analysering. Avvik i ulike retninger fra centroiden i clusteren gir tilleggsinformasjon (reaktiv, abnormal, blast) om cellen. Se illustrasjon i figur 6. Adaptive Flagging Algorithm based on Shape recognition (AFLAS) AFLAS fungerer parallelt med ACAS. Her benyttes informasjon om celleclusterens lengde, bredde, høyde, hellningsgrad mm for å avgjøre om prøven inneholder normale, reaktive eller abnormale celler. Sysmex har også utviklet diagnostiske parametre som bygger på AFLAS prinsippet, nemlig Ne-Granularitetsindex, Ne-reaktivitetsindex, Reaktive-lymfocytter og Antistoffproduserende lymfocytter. Instrumentsoftwaren sammenholder informasjon fra både WNR, WDF og evt WPC for å kunne gi et mest mulig sensitivt og spesifikt flagg. Umodne granulcytter (IG) kvantiteres og kan rapporteres i # og %. IG består av metamyelocytter, myelocytter og promyelocytter. Ved antall IG over en satt verdi gir instrumentet flagget "IG Present". "Left shift"er et flagg som informerer om økt antall stavkjernede granulocytter. Flaggene er brukerstyrt og kan deaktiveres. "Abnormal Lympho?/ BLast?"er et flagg som kommer fra WDF-kanalen og varsler om tilstedeværelse av abnormale lymfocytter eller blaster. Flagget har god sensitivitet for blaster og abnormale lymfocytter og god spesifisitet (lav forekomst av falske varsler). Dersom instrumentet er utstyrt med WPC-kanal, vil dette flagget føre til en automatisk reflex-testing i WPC-kanalen. WPC-kanalen er en flagg kanal som har en enda bedre spesifisitet enn WDF-kanalen og skiller mellom blaster og abnormale celler. WPC er en tillegggsapplikasjon og er ført opp som tilvalg i tilbudsbrev. Se "vedlegg 4.Krav 1.4 - Performance and Abnormal Cell Flagging .pdf" i mappen vedlegg 4 - Dokumentasjon Atypiske (aktiverte) lymfocytter varsles med flagget "Atypical Lympho?"i WDF-kanalen. Med den nyeste softwaren vår introduseres ett sett med nye parametere. To av disse nye parameterne er RE-LYMP som er andel reaktive lymfocytter og AS-LYMP som er andel aktiverte B- lymfocytter som produserer antistoffer (plasmaceller). Andel RE-LYMP kan også benyttes i Q-flagg kalkulering av flagget Atypical Lympho. Parameterne måles i WDF-kanalen, men jobber i kombinasjon med WPC-kanalen. Dette kan være nyttige hjelpemidler for informasjon om pasientens immun respons, skille mellom infeksjon og inflammasjon og oppfølging av infeksjoner. Se "vedlegg 4. Krav 1.4 - Extended Inflammation Parameters.pdf" i mappen vedlegg 4 - Dokumentasjon
1.5 | Skal være validert for ananlysering av spinalvæske, med differensiering av mono- og polymorfnukleære celler. |  | MK |  |  | X |  | XN-1000 med bodyfluid appliksjon har en enkel og helautomatisk metode for analysering av spinalvæske og andre kroppsvæsker. Dette er en metode som ikke krever noe forbehandling av prøvematerialet og ingen ekstra reagenser. Det måles på et 10 x større målevolum enn i fullblod. I tillegg til å rapportere total WBC, skilles det også mellom mononukleære celler og polymorfnukleære celler. Som research-parametere finnes også 4-parts diff og antall høytfluoriscerende celler i kroppsvæsker. Noe som kan ha stor betydning i videre utredning av pasient. RBC i kroppsvæsker analyseres samtidig i impedanse-kanalen, med et 3,3 x større målevolum enn i fullblod
1.6 | Angi også hvilke andre kroppsvæsker instrumentet håndterer enn humant fullblod |  | EK | Bør kunne analysere ascitesvæske, pleuravæske, leddvæske, dialysat, plasmaprøver og trombocyttkonsentrat. Flest kropsvesker gir høyest score | 5 | X |  | Andre kroppsvæsker som kan analyseres på instrumentet utenom fullblod er ascitesvæske, pleuravæske, leddvæske, dialysat og spinalvæske. Se "vedlegg 8. Krav 1.6 - PFS Added value for the body fluid analysis.pdf" i mappen vedlegg 8 - Produktinformasjon Trombocyttkonsentrat kan analyseres i fullblod-mode med tre ulike metoder på XN, PLT-I, PLT-O eller med PLT-F. Alle tre metoder har linearitet opptil 5000 x 109/L. Erytrocyttkonsentrat og buffycoat kan også analyseres i fullblod-mode I tilegg har vi flere kunder som har testet og godkjent bodyfluid metoden på XN til analysering av erytrocytter og leukocytter i plasmaprodukter fra blodbank. Trombocytter i plasma kan måles i fullblodmode. Se "vedlegg 4.Krav 1.6 - Analysering av blodprodukter på Sysmex XN_Ålesund Sjukehus.pdf" i mappen vedlegg 4 -Dokumentasjon
1.7 | Skal minimum ha måleområde ned til 5,0*10**6/L på LPK i spinalvæske |  | MK |  |  | X |  | XN har nedre deteksjonsgrense på leukocytter i spinalvæske på 3,0 x10*6/L. CV i dette området er på 27%. I området fra 5,0*106/L er CV på ca 20%
1.8 | Valideringer gjort av firma eller andre brukere skal følge med |  | MK |  |  | X |  | Se "vedlegg 4. Krav 1.8 - Performance evaluation of the new hematology analyzer Sysmex XN.pdf" , "vedlegg 4. Krav 1.8 - Validation of bodyfluid module_Fleming.pdf" og vedlegg 4. Krav 1.8 - Validering af CSV analyseret på Sysmex XN_Klinisk Biokemisk.pdf" i mappen vedlegg 4 - Dokumentasjon
| Kalibrering |  | 0
1.9 | Leverandør skal kunne dokumentere at kalibratorer som benyttes er sporbare til anerkjente standarder |  | MK |  |  | X |  | Kalibrator er sporbar til ICHS og CLSI internasjonale referansemetoder. Se"vedlegg 4. Krav 1.9 - Sporbarhet kalibrator.pdf" i mappen: vedlegg 4 - Dokumentasjon
1.10 | Kalibrering/justering skal kunne utføres både med og uten bruk av kommersiell kalibrator |  | MK |  |  | X |  | Dersom kunde selv ønsker å utføre en kalibrering/justering er dette enkelt å utføre. Det er et eget kalibreringsprogram i IPU, som automatisk utfører analysene og beregner CV og SD. Kalibrering/justering kan utføres både med og uten bruk av kommersiell kalibrator.
1.11 | Oppgi antall kalibreringspunkter |  | EK | Færrest mulig kalibreringspunkter vektlegges | 10 | X |  | Det benyttes samme aspirasjonsnål i automatisk mode og manuell mode. Det er også samme aspirasjonsnål som benyttes om det analyseres fullblod eller kroppsvæske. Dette gir defor kun ett kaliberingspunkt.
| Kontroller |  | 0
1.12 | Angi hvilke analyser det finnes kontrollmateriale på. Det skal være tilgjengelig på LPK, diff (nøytrofile granulocytter, lymfocytter, monocytter, eosinofile granulocytter og basofile granulocytter), Hb, EPK, MCV, MCH, EVF, TPK, Retic, NRBC. Også LPK, mononukleære- og polymorfnukleære celler, og EPK i spinalvæske | Pris på alle tilgjengelige kontroller skal føres opp i "vedlegg B - Prisskjema" | MK |  |  | X |  | Kravet oppfylles. Det finnes kontrollmateriale på alle diagnostiske parametre på analyseinstrumentet. Sysmex tilbyr kontrollmateriale til fullblod i tre ulike nivår, lavt, normalt og høyt. På kontrollmateriale for kroppsvæsker er det to nivåer, lavt og høyt. Pris på tilgjengelige kontroller er oppgitt i "vedlegg 3-Utfylt prisskjema"
1.13 | Angi også hvilke andre analyser det finnes kontrollmateriale på |  | EK | Kontrollmateriale bør være tilgjengelig på de analyser vi ønsker å benytte oss av | 4 | X |  | Alle diagnostiske parametre på analyseinstrumentet finnes det kontrollmateriale på. Dette vil variere ut fra hvilke tilleggsapplikasjoner som er valgt på instrumentet. Se "vedlegg 8. Krav 1.13 - PFS XN-CHECK.pdf" og "vedlegg 8. Krav 1.13 - PFS XN-CHECK BF.pdf" i mappen: Vedlegg 8 - Produktinforasjon
1.14 | Det bør tillates å bruke kontroller fra andre leverandører, hvis dette er teknisk mulig |  | EK | Mulig bruk av kontroller fra andre leveandører vektlegges | 3 | X |  | Det kan benyttes kontroller fra andre leverandører og det kan benyttes eget kontrollmateriale med egne verdier, som f.eks samkjøringsprøver og prosesskontroller. Disse kontrollen må defineres som "OTHER" I kvalitetskontrollprogrammet.
| Prøvehåndtering |  | 0
1.15 | Skal ha automatisk prøveveksler |  | MK |  |  | X |  | Analyseinstumentet har sampler og rack á 10 prøver. Rackene settes på høyre side av instrumentet og sampler starter automatisk. Inntil 5 rack kan mates om gangen. Instrumentet snurrer hvert enkelt glass i racket og leser automatisk barkoden, det er derfor ikke av betydning hvilken vei prøveglasset plasseres i racket. Dette gjelder ogå ved manuell analysering. Ved analysering i rack har instrumentet to barkodelesere. Den første leser barkoden på glasset mens det enda står i racket, den andre kontrollerer barkoden før prøven aspireres.
1.16 | Skal ha mulighet til manuell oppsuging av enkeltprøver |  | MK |  |  | X |  | Instrumentet har i manuell mode to ulike holdere, èn for normale prøverør og èn for mikrotainere. De aller fleste typer glass benyttes så lenge de ikke er høyere enn 8 cm.Prøverørene kan analyseres både med og uten perforabel kork, men må blandes manuelt.
1.17 | Skal kunne perforere kork på (venøse) primærrør |  | MK |  |  | X |  | Instrumentet har cap-piercing både i automatisk og manuell mode og kan perforere kork på venøse primærrør.
1.18 | Bør kunne perforere kork på microrør |  | EK | Perforering av kork vektlegges. | 4 | X |  | Instrumentet kan perforere kork på mikrorør med hevet bunn (RBT, raised bottom tube) både i rack og som manuell prøve. Prøverør som støttes er BD-Microtainer Map og MiniCollect® Complete fra Vacuette (Greiner Bio-One GmbH). I manuell mode settes prøverøret i normal holder. Instrumentets prøvenål vil da perforere kork og gå ned til riktig nivå i disse glassene. I automatisk mode analyseres RBT-rør i egne, definerte rack som kan bestilles fra Sysmex. RBT-rørene blir blandet dobbelt så mange ganger i en annen vinkel for oppnå bedre blanding av neonotalt blod. Prøvenålen perforerer korken og prøvenål går til riktig nivå på lik linje som ved manuell analysering. Se "vedlegg 8. Krav 1.18 - PFS Intelligent Rack Sampling_RBT Complete.pdf" i mappen: vedlegg 8 - Produktinformasjon
1.19 | Skal ha mulighet for å analysere øyeblikkelig-hjelp-prøver raskt/enkelt selv om instrumentet er i full drift. |  | MK |  |  | X |  | Ved behov for analysering av øyeblikkelig -hjelp-prøver kan man enkelt og rask å avbryte automatisk mode, selv i full drift. Dette gjøres kun ved å endre analysemodus til manuell mode. Instrumentet vil da gjøre seg ferdig med den prøven som er aspirert og deretter kjøre racket ut i venteposisjon. Ø-hjelps-prøver kan da analyseres manuelt og plasseres i manuellprøveholder , barkoden leses automatisk og prøven analyseres i løpet av ca 45 sek. . Når analysemodus endres tilbake til automatisk mode, vil racket som står i venteposisjon rygge og fortsette analyseringen av prøvene i racket.
1.20 | Skal ikke ha behov for manuelt forarbeid på fullblod og spinalvæske, såfremt resultatet er innenfor måleområdet. |  | MK |  |  | X |  | Det er ikke behov for manuelt forarbeid på verken fullblod eller spinalvæske som er innenfor oppgitte målområder.
1.21 | Bør kunne benytte de fleste/mest brukte primærrør (oppgi hvilke). |  | EK | Flest mulig varianter vektlegges | 5 | X |  | De fleste prøverør kan benyttes. Eksempler på disse er fra : - Venoject II (terumo) - Hemoguard (BD) - Vacuette (Greiner) - Monovette (Sarstedt) Ved automatisk mode benyttes vanlige prøverør med maks 8 cm høyde og BD Microtainer MAP rør/ RBT-rør. RBT-rør analyseres i egne, definerte rack som beskrevet i punkt 1.18. I manuell mode finnes det to ulike prøveholdere, en for vanlige prøverør og en for mikrokopper. I manuell mode kan de aller fleste typer glass benyttes så lenge de ikke er høyere enn 8 cm. I prøveholder for mikrokopper kan både microtainere og andre mindre prøvekopper (nunc-rør/eppendorfkopp) benyttes. Følgende krav til størrelse gjelder (utdrag fra brukermanual, side 32): Se også "Vedlegg 8. Krav 1.21 - List of suitable tubes for XN" i mappen: Vedlegg 8 - Produktinformasjon.
1.22 | Skal minimum benytte EDTA, oppgi også hvilke antikoagulanter som kan benyttes. |  | MK |  |  | X |  | EDTA benyttes som antikoagulant for fullblod. EDTA eventuelt Heparin kan benyttes som antiokoagulant for kroppsvæsker.
1.23 | Påkrevd volum av prøvemateriale skal angis, både for automatisk og manuell aspirering av prøven. Oppgi aspireringsvolum. Oppgi prøvevolum (aspireringsvolum + dødvolum) i microrør |  | EK | Lavest mulig aspirerings- og prøvevolum blir vektlagt. | 6 | X |  | På XN er aspireringsvolumet kun 88 µL. Dette er likt for alle analyser, både i automatisk mode og manuell mode , samt i fullblod og i kroppsvæsker. Det er derimot litt forskjell på minstevolum ved analysering i automatisk og manuell mode og om analysering gjøres med eller uten kork. Oppgitte prøvevolum (utdrag fra brukermanual, side 146)
1.24 | Tidsforbruk pr. prøve i både open- og closed mode skal oppgis. | Instrumentet skal ha en kapasitet på minimum 100 prøver CBC+diff pr time i closed mode. | MK |  |  | X |  | En XN-1000 har en kapasitet på 100 prøver pr time med CBC + DIFF i i closed mode. Analysetid i automatisk mode er i underkant av 40 sek. I manuell mode er analysetid ca 60 sek, da iberegnet endring av mode.
1.25 | Bør kunne kjøres selektivt (med og uten differensiering av leukocytter) |  | EK | Selektiv kjøring foretrekkes | 5 | X |  | XN-serien har selektiv analysering. XN vil alltid analysere en CBC, dvs CBC + NRBC der hvite blodceller alltid blir korrigert for eventuelle kjerneholdige røde. Differensialtelling av hvite blodceller eller analysering av retikulocytter analyseres kun ved bestilling eller dersom valideringsregler aktiverer en tilleggsanalyse.
1.26 | Det bør være innebygd retesting av analyser (både med og uten auovalideringsprogram) |  | EK | Innebygd retesting er ønskelig | 2 | X |  | XN-instrumenter har innebygd retesting av analyser. I instrument-PC (IPU) finnes et mindre regelverk som sørger for automatisk reanalysering med samme metode eller reflex-testing med alternativ metode. Dette gjøres dersom mistanke om patologi eller interferens, ved svært lave eller svært høy verdier på f.eks trombocytter eller ved tekniske feil. Rerun/reflex-testing gjøres automatisk ved at racket rygger tilbake. Dette gjør arbeidet svært tidsbesparende da man slipper å sette prøvene manuelt på nytt for reanalysering. Mellomvaren Extended IPU har et mye omfattende regelverk som omfatter tekniske regler, biomedisinske regler og egendefinerte regler.Ved bruk av mellomvaren kan automatisk retesting programmeres etter kundens ønske.
| Reagenser |  | 0
1.27 | Tidsbruk på reagensbytte oppgis |  | EK | Kort nedetid vektlegges | 8 | X |  | Ved bytte av reagens dersom tomt eller utgått holdbarhet vil reagensoversikt automatisk åpnes på instrumentskjermen (IPU). Lysereagensene og diluentene skannes inn med håndholdt barkodeleser, mens fluorokromreagensene skannes automatisk når kassetten settes inn vhja RFID-brikke. Etter skifte av reagens, primes reagenset, dette tar ca 10-15 sekunder. Analysatoren vil automatisk gjennoppta analyseringen av neste prøve i racket . Totalt tidsbruk på reagensbytte er ca 1 min.
1.28 | Pakningsstørrelse (volum og antall tester) og holdbarhet på reagenser i uåpnede forpakninger og på instrumentet skal oppgis | Holdbarheten på reagenser bør være tilpasset vårt prøvevolum. | EK | Vekt og størrelse/volum på reagensforpakninger vektlegges. | 8 | X |  | De fleste reagenser til instrumentet finnes i ulike størrelser og kan derfor tilpasses til den enkelte lab beregnet utfra prøvemengde. Holdbarhet på uåpnet reagenspakning er normalt 12-18 mnd fra produksjonsdato. På maskinen er holdbarheten 60-90 dager. Holdbarhet for kontroller er 8 uker fra ny lot og 7 dager etter åpning (pakningsvedlegg). Bodyfluid kontroller er holdbare i 30 dager etter åpning. Se "Vedlegg 4. Krav 1.28 - Liste over forbruksmateriell.pdf" i mappe: Vedlegg 4 - Dokumentasjon" der holdbarhet for hvert reagens uåpnet og på instrument er oppført.
1.29 | Alle reagenser som er nødvendige for å utføre analysene oppgitt i pkt 1.1 skal føres opp i "vedlegg B - Prisskjema" |  | MK |  |  | X |  | Alle reagenser som er nødvendige for å utføre analysene oppgitt i pkt 1.1 er ført inn i "Vedlegg 3 - Utfylt Prisskjema"
| Instrument |  | 0
1.30 | Støynivå i standby og full drift skal oppgis |  | EK | Lavest støynivå får høyeste score | 6 | X |  | Det meste av instrumentets støy kommer fra kompressoren. Denne er støysvak sammenliknet med andre instrumenter. Når instrumentet går i standby vil kompressor automatisk stoppe opp. Støynivå når XN-1000 er i bruk: < 60 dB(a) Støynivå når XN-1000 er i hvile: 43 dB(a). (Ved hvile er det kun instrument pc som produserer støy). Se "Vedlegg 4. Krav 1.30 - Teknisk informasjon.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
1.31 | Fysiske mål (inkl vekt) skal oppgis | Fotavtrykk DxBXH. Maksimalt 105 cm bredde inkl autosampler. | EK | Minst plasskrevende foretrekkes | 5 | X |  | Analyseinstrumentets mål inkludert autosampler er 75,5 x 64,5 x 85,5 cm (DxBxH). Samlet vekt på instrument og kompressor er 95 kg. Instrumentbord som er lagt til som tilvalg har følgende mål: 114,0 x 100 x 70,6 cm (DxBxH) og vekt: 110 kg Se "Vedlegg 8. Krav 1.30 - PFS XN-1000.pdf" i mappen: Vedlegg 8 - Produktinformsjon
1.32 | Oppgi krav til åpent areal/"luft" rundt instrument |  | EK | Minst plasskrevende foretrekkes | 3 | X |  | Det må være 1 m klaring bak på instrumentet slik at servicetekniker kommer til ved vedlikehold etc.
1.33 | Det bør være mulighet for å hente opp svar på tidligere prøver på samme pasient, for sammenlikning av bl.a. plot |  | EK | Mulighet for å hente opp prøver vektlegges | 5 | X |  | Det er mulig å hente opp tidligere svar på samme pasient. Dette gjøres enkelt i prøveutforskeren (Explorer). Her vil opp til de siste 7 prøver på pasienten ligge lagret under kumulativ-fanen. Numeriske resultat, scattergram, samt en grafisk fremstilling av resultatene over tidsperioden kan ses på skjermen. I mellomvaren Extended IPU vil det forrige prøvesvar alltid presenteres i egen kolonne sammen med dagens resultat i valideringsbildet. En kan også ved ett enkelt tasterykk komme inn i kumulativ historikk for pasienten. Her vil alle resultat, scattergram, samt alle regler som ble aktivert på denne pasienten vises i kolonner ved siden av hverandre.
1.34 | Det skal oppgis om instrumentet kan brukes med både tastatur og touchscreen |  | EK | Muligheter for begge alternativer vektlegges | 5 | X |  | Display og betjeningspanel på instrument-PC (IPU) er svært brukervennlig . Man kan velge å bruke trådløst tastatur eller touchscreen.
1.35 | Bør kunne lagre pasientresultat (med opplysninger om lotnr på reagens osv) | Med høy lagringskapasitet menes antall prøvesvar, og hvor lenge prøvesvarene kan lagres dersom det er noen tidsbegrensing. | EK | Høy lagringskapasitet i instrumentet vektlegges. | 5 | X |  | Instrument-PC (IPU) kan lagre 100 000 pasientprøver inkludert alle scattergram, flagg, meldinger og reagenslot. Tidsperpektiv for oppbevaring av pasientprøver vil være ca 2 år med utgangspunkt i deres oppgitte prøvemengde fordelt på to instrumenter. Det er mulig å lagre filene på en ekstern harddisk hvis det er et krav å lagre mer enn oppgitt mengde. I mellomvaren Extended IPU kan det lagres opptil 500 000 pasientprøver. Alle prøvesvar, inkludert scattergram sendes fra instrumentet til Extended IPU. Reagensinformasjon kan også overføres til Extended IPU.
1.36 | Det skal være minst 5 direkte sammenliknbare instrument i Norge ved levering i denne anskaffelsen, slik at vi har nytte av eksternt kvalitetskontrollprogram (SLP). Oppgi hvilken gruppe instrument instrumentet kan sammenliknes med. |  | MK |  |  | X |  | XN-instrumentene finnes på ca 60 laboratorier i Norge og alle er sammenliknbare med tilbudt instrument. De aller fleste av våre kunder benytter seg av eksternt kvalitetskontrollprogram fra Noklus og SLP. Se "Vedlegg 4. Krav 1.36 - Referanseliste XN-Norge.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
1.37 | Oppgi om instrumentet kan koples datateknisk sammen med utstryksmaskin/fargemaskin/digital morfologi |  | EK | Mulighet for sammenkobling foretrekkes | 8 | X |  | Instrumentet kan koples datateknisk via mellomvareløsningen Extended IPU sammen med utstryk -fargeinstrument og instrument for digital morfologi fra Sysmex. Dette gjelder både om instrumentene er frittstående eller koplet sammen i automasjon. Instrumentene kommuniserer med Extended IPU, som sørger for at nødvendig omkjøring, eller kjøring med alternativ metode blir utført automatisk. Dersom valideringsregler tilsier at det bør lage utstryk legges det til automatisk en bestilling på utstryk og evt en manuell diff . Ved hjelp av Cellavision Remote Review software kan bildene fra instrumentet for digital morfologi sees i Extended IPU. Brukeren som sitter og jobber på Extended IPU går enkelt inn på dette programmet ved å trykke på et ikon på Extended IPU skjermen. Da vil prøven som er preklassifisert bli synlig og alle bildene vises. Det er da enkelt for bruker å sammenligne maskinell og manuell diff og velge hvilken som skal rapporteres. Både bilder og numeriske tall (absolutt og prosent) vises.
1.38 | Oppgi om instrumentet fysisk kan koples sammen med utstryksmaskin/fargemaskin/digital morfologi. |  | EK | Mulighet for sammenkobling foretrekkes | 2 | X |  | Instrumentet kan fysisk koples sammen med utstryk-fargesmaskin og digital morfologi. Dette vil da fungere som en liten automasjonsløsning. XN-instrumentet og utstryk -fargemaskin vil da operere som ett instrument. De vil ha felles IPU og felles sampler. Dersom det er behov for at blodutstryk lages , på bakgrunn av valideringsregler, sendes racket automatisk videre til utryks- og fargeinstrumentet-enheten (SP-50). Utstryket sendes deretter inn i instrumentet for digital morfologi (DI-60) for preklassifisering. Vi anbefaler at utstrykene er så standardiserte som mulig og vi har valgt å sette opp to ulike løsninger som tilvalg for dette. SP-50 er et helautomatisk utstryk -og fargeinstrument og egner seg for mellomstore til store laboratorier. Intergrert med XN-modul blir dette en XN-1500. RalStainer og Hemaprep er semiautomatisk og egner seg for litt mindre laboratorier. Se "vedlegg 8.Krav 1.38 - PFS XN-1500.pdf" og "Vedlegg 8. Krav 1.38 - PFS. Blood Film Master Advanced.pdf" i mappen: Vedlegg 8 - Produktinformasjon
1.39 | Skal kunne håndtere ulike typer barkoder. Minimum code 128 | Beskriv hvilke typer som håndteres i tillegg til code 128 | MK |  |  | X |  | XN-instrumentet kan lese følgende strekkoder: [ITF], [CODABAR/NW7], [CODE39], [JAN/EAN/UPC], [ISBT128], [CODE128] Se for øvrig i side 64-65 i "Vedlegg 4. Krav 1.39 - XN Series Administratorveiledning.pdf" i mappen. Vedlegg 4 - Dokumentasjon
1.40 | Skal kunne takle minimum 14 tegn i barkoden |  | MK |  |  | X |  | Instrumentet kan takle opptil 22 tegn i barkoden
1.41 | Det skal være mulig å koble opp instrumentet/mellomvare mot laboratoriets datasystem. Kommunikasjonsprotokoll(er) skal vedlegges. | Nonstop LAB/ANP. Hvis mellomvareprogram leveres skal det angis mulige tilkoblingmåter til instrument(er) og laboratoriets datasystem. Mellomvarens kommunikaskonsprotokoll(er) skal vedlegges | MK |  |  | X |  | Det er mulig å koble instrument/mellomvare mot laboratoriets datasystem. Tieto har utviklet kommunikasjonsprogram for bruk mellom Sysmex Extended IPU og ANP/NSL. Dette er idag i bruk i Ålesund, Volda, Molde, Kristiansund, Orkdal og St Olavs Hospital. Se vedlagte protokoll "Vedlegg 4. Krav 1.41 - SuitPlus.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Produktinformasjon. Det er også mulig å koble analyseinstrumentet direkte til ANP/NSL . Siden "gammelt" kommunikasjonsprogram som benyttes til dagens XN-1000 ikke kan benyttes for oppkobling av digital morfologi, må det da utvikles nye kommunikasjonsprogram fra Tieto. Vi ser dette som en lite realistisk løsning, men legger ved protokoll i "Vedlegg 4. Krav 1.41 -SUIT.pdf" i mappen: vedlegg 4 - Produktinformasjon.
1.42 | Alle tilgjengelige analyser, og informasjon rundt analyser, i instrument og mellomvare skal kunne overføres til laboriatoriets datasystem uten pristillegg. |  | MK |  |  | X |  | XN-instrumentene sender all informasjon om prøve og pasient til mellomvaren. Med informasjon menes, numeriske resultater på både diagnostiske parametre, research-parametre og service-parametre, scattergram, flagg, meldinger, pasientID,pasientkommentarer, prøvekommentarer. Mellomvaren vil etter regelgjennomgang videresende dette til laboratoriets datasystem. Dette er inkludert i pris på mellomvaren, men det forutsetter selvfølgelig et velfungerende kommunikasjonsprogram fra Tieto.
1.43 | Kommunikasjonsprotokoll(er) skal minimum håndtere HL7 |  | MK |  |  | X |  | Kravet oppfylles.
1.44 | Beskriv begrensninger/fordeler ved at kun instrument(er) kobles direkte til laboratoriets datasystem vs via eventuell mellomvareprogram leverert av tilbyder som kobles til laboratoriets datasystem. |  | MK |  |  | X |  | Sysmex har lang erfaring med å levere og tilpasse mellomvare for hematologi. Extended IPU er andre generasjons mellomvare fra Sysmex som er utviklet av Sysmex Europe. Softwaren er brukervennlig, og gir mange muligheter. Sysmex Norge har valgt å bruke store ressurser på god tilpassing hos kundene, da vi ser at dette er avgjørende for å oppnå høy grad av autovalidering. Erfaringsmessig ser vi at ved bruk av mellomvaren autovalideres 90-95 % av hematologiprøvene. Dette skyldes blant annet at systemet tillater bruk av egne regler og på den måte er spesialtilpasset hvert enkelt laboratorium. Extended IPU sørger for preanalytisk, analytisk og postanalytisk håndtering av alle prøver. Extended IPU har et spesialtilpasset valideringsregelverk. Regelverket omfatter teknisk validerings som f.eks overskredet linearitet, flagg og feilmeldinger fra instrumentet , biomedisinsk validering som refererer til GFHC-sine anbefalinger fra 2014, samt egendefinerte valideringsregler.Alle prøver gjennomgår hele regelverket og dersom ingen regler aktiveres vil prøven autovalideres. Dersom en eller flere regler aktiveres, vil prøven holdes tilbake eller legge til bestilling på en reflekstest f.eks alternativ PLT-metode, DIFF eller Low WBC. Fordelen med en mellomvare er svært mange: preanalytiske regler på spesielle pasienter/avdelinger, omkjøring med samme metode, omkjøring med alternativ metode, deltacheck, rerun-deltacheck (mellom flere kjøringer på samme prøve), kalkulasjoner (f.eks ved hemoglobinopatier eller ved sammenligning av ulike målekanaler), automatisk sletting av tester (f.eks når prøven er for gammel), automatisk sending av kommentarer til LIS (uten at prøven stopper), ulik aksjon på inneliggende vs tilsendte prøver, to utstryk pga lavt antall WBC, utstryk sendes ikke til DI-60 for preklassifisering, antall celler som skal preklassifiseres osv. Eventuelle begrensningen i mellomvaren ligger i de ferdigdefinerte variablene som benyttes i programmeringen. Her ser vi nytten av å ha programutvikleren Sysmex Europe relativt nært. Det har blitt tilført svært mange nye variabler siden lanseringen- også på oppfordring fra Sysmex i Norden. Se "Vedlegg 8. Krav 1.44 - PFS Extended IPU Tecnical Validation. pdf# , Vedlegg 8. Krav 1.44 - Extended IPU Biomedical Validation.pdf" og Vedlegg 8. Krav 1.44 - Extended IPU My Rules Validation" i mappen: Vedlegg 8 - Produktinformasjon Se forøvrig også "Vedlegg 4. Krav 1.44 - GFHC.Smear microscopy revision.pdf" og "Vedlegg 4. Krav 1.44- PST Cornet Biomedical Validation .pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
1.45 | Pris på mellomvare som gir full funksjonalitet skal oppgis i prisark |  | MK |  |  | X |  | Pris på mellomvaren Extended IPU er oppgitt i prisskjema. Det er også oppgitt pris på årlig IT-Supportavtale. Denne avtalen gir kunde fri telefonsupport og akutt remote support (evt hos kunde) i normal arbeidstid man - fre, 8-16, kostnadsfri oppdatering av software og tilpasninger av eksisterende regelverk.
1.46 | På enkelte "problemprøver" ser oppdragsgiver verdien av å ha analysemetoder som utfyller hverandre tilgjengelig. | Dagens metoder Sysmex XN-1000 med Ret-kanal, PLT-F-kanal og BF-kanal. | EK | Utfyllende målemetoder vektlegges | 5 | X |  | Ved å ha ulike metoder, har XN den fordelen av at den som oftest kan bruke en alternativ metode. Dette er spesielt nyttig ved interferens-problematikk og "problemprøver". Leukocytter analyseres i 2 ulike kanaler, WNR-kanal og WDF-kanal. Begge kanalene benytter fluorescens flowcytometri. Instrumentet sammenlikner resultatet fra begge kanalene. Ved et stort avvik, vil instrumentet flagge med en aksjonsmelding . I WNR-kanalen kvantiteres alltid NRBC og leukocytter vil automatisk korrigeres. Ved lave leukocytter, benyttes en tredje metode, Lav WBC-mode. Denne metoden benytter et 3 x så stort målevolum, noe som gir en langt større presisjon i lavt område. Standardmetode for RBC er hydrodynamisk impedansemåling. Her benyttes også kumulativ pulshøydedeteksjon til direkte måling av EVF. MCV, MCH og MCHC er beregnede parametre. Alternativ metode for RBC er fluorescens flowcytometrisk metode, RBC-O, som analyseres i RET-kanalen. Ved avvik mellom disse målingene vil det komme en aksjonsmelding. CBC-O er en ny applikasjon som benyttes som et hjelpemiddel for tiltak ved forhøyet MCHC. CBC-O sørger for reanalysering med RET og kommer med forslag til tiltak og hvilke parametre som kan rapportereres. Alternativt kan research parametre som RBC-O, HGB-O, MCH-O og MCHC-O rapporteres. Se "vedlegg 8. Krav 1.46 - CBC–O.pdf." i mappen: vedlegg 8 - Produktinformasjon Trombocytter kan analyseres i 3 ulike kanaler med ulike metoder, impedanse (PLT-I), fluorescens flowcytometri (PLT-O og PLT-F). Standardmetode er impedansemåling. Ved mistanke om interferens eller at impedansekurve ikke er optimal, vil instrumentet automatisk gjøre en refleksanlysering med alternativ metode uavhengig av om verdien er høy eller lav. I PLT-F-kanalen brukes et 5 x så stort målevolum som i vanlig impedanse-måling. Dette gjør at metoden har svært god presisjon i lavt område. Se "vedlegg 4 .Krav 1.46-Low platelet count evaluation .pdf" i mappen: vedlegg 4 - Dokumentasjon
| Vedlikehold |  | 0
1.47 | Daglig, ukentlig, månedlig og annet vedlikehold skal beskrives |  | EK | Enkelt/lite tidkrevende vedlikehold foretrekkes | 8 | X |  | XN-serien krever svært lite vedlikehold. Vedlikeholdet er enkelt og kan utføres av alle brukere. Daglig vedlikehold består av en automatisk vaskeprosess med Cellclean (hypoklorittløsning). Vaskeprosessen utføres ved at et ferdig pipettert reagensglass med Cellclean (Cellcelan auto) settes i manuell prøverørholder og det trykkes 'Shutdown' på instrumentet. Instrumentet utfører da en vaskeprosess før den automatisk starter instrumentet opp igjen. Ved ukentlig anbefales kun restart av analyseinstrument og tilhørende instrument PC. Ingen månedlig vedlikehold

## Miljøkrav
| Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Hjelpekolonne | Tilbyders svar
Referanse | Beskrivelse av krav | Informasjon | Krav-type | Tildelingskriterium | Hvordan evalueres kravet? | Oppfylles kravet? |  | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
[5 empty] | VEKTING oppgi skala fra 1 - 10 | Ja | Nei
Ref. | Beskrivelse av krav |  | Krav-type | TK | _ | Ja | Nei | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
Gruppe 2 | Miljørelaterte krav
2.1 | Emballasjen skal ikke inneholde miljøskadelige stoffer. |  | MK |  |  | X |  | Emballasjen på instrument og forbruksvarer inneholder ikke miljøskadelige stoffer.
2.2 | Tilbyder skal ha en miljøprofil som sørger for minst mulig forurensning ved produksjon, transport, bruk av emballasje, drift, kassasjon og gjenvinning av tilbudte produkter. Dokumenter. |  | MK |  |  | X |  | Sysmex er miljøbevisst, og har blant annet utformet en egen miljørapport. Denne miljørapporten kan leveres sammen med utstyret. Se for øvrig "Vedlegg 4. Krav 2.2 - Grønt punkt Norge_2018.pdf" og "Vedlegg 4. Krav 2.2 - RENAS medlemsbevis.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
2.3 | Det er tilbyders ansvar å sørge for retur og gjenvinning av all emballasje og overskuddsmateriell ved installasjon av utstyret. |  | MK |  |  | X |  | Sysmex sørger for retur og gjenvinning av all emballasje og overskuddsmateriell ved installasjon av utstyret.
2.4 | Det skal leveres produktdatablad på norsk for alle kjemikalier. |  | MK |  |  | X |  | Produktdatablad på norsk ligger vedlagt i tilbudet Se "Vedlegg 4. Krav 2.4 - Sikkerhetsdatablad." i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
2.5 | Ved eventuell inngåelse av kontrakt, skal sikkerhetsdatablad for reagenser og forbruksvarer som inneholder kjemikalier, foreligge i ECOonline. |  | MK |  |  | X |  | Sikkerhetsdatabladene er tilgjengelig i ECO-online og ligger også vedlagt i tilbudet.
2.6 | Tilbyder skal informere om alternative produkter som kan redusere miljøbelastningene. |  | MK |  |  | X |  | Kravet oppfylles. Ved automasjonssystemer tilbyr vi alltid instrumentet RPU (Reagent Production Unit). Dette instrumentet lager ferdig diluent ved å fortynne konsentrat med renset vann fra vannanlegg. 20 L konsentrat tilsvarer 500 L ferdig diluent, noe som har stor betydning for reagenshåndtering med tanke på tid og tunge løft, samt emballasjeavfall. Det settes ulike krav til vannkvalitet, konduktivitet og temperatur for vannanlegget. Se "Vedlegg 8.Krav 2.6 - PFS RPU 2100R.pdf" i mappen: Vedlegg 8 - Produktinformasjon
2.7 | Produktene skal overholde alle miljøkrav som følger av gjeldende lover og forskrifter. |  | MK |  |  | X |  | Kravet oppfylles
2.8 | Lite emballasje og emballasje med høy andel av resirkulerte materialer vil være å foretrekke ut fra et miljømessig perspektiv. Emballasjen skal være minst mulig plasskrevende, gi minst mulig avfall og samtidig gi god beskyttelse av produktet. Beskriv emballasje for tilbudte produkter og forbruksmateriell. |  | EK | Lite emballasje vektlegges | 2 | X |  | Pappemballasjen er laget av omkring 50% resirkulert materiale. Dette er den høyeste andel som er mulig uten å påvirke stabiliteten av boksene. 66 % av det som ikke er resirkulert papp er FSC sertifisert. Se vedlegg 4. Krav 2.8 - Reagensemballasje.pdf" i mappen: vedlegg 4 - Dokumentasjon
2.9 | Tilbudte produkter og emballasje bør ikke inneholde stoffer fra den felles europeiske listen over farlige kjemikalier (REACH-regelverket)[1] eller den norske Prioritetslisten[2] |  | EK | Færrest mulige falige kjemikalier foretrekkes | 8 | X |  | Det er kun flurokromreagensene (Fluorocell-WNR, Fluorocell-WDF, Fluorocell-RET, Fluorocell-PLT og Fluorocell-WPC), samt renseløsningen Cellclean som er oppført som helsekadelige (Xn; Helseskadelig R20/21/22-68). Fluorokromreagensene benyttes i svært små mengder og de er i en lukket beholder. Bruker er ikke i direkte kontakt med reagensene da reagensesken er helt lukket og dette utgjør dermed minimal helsefare. Renseløsning Cellclean er også tilgjengelig som engangsampuller med perforèrbar kork. Dette gjør at bruker ikke behøver å være i direkte kontakt med renseløsning under vedlikehold. Sikkerhetsdatabladene er som nevnt tilgjengelig i ECO-online og ligger vedlagt i tilbudet.
2.10 | Oppdragsgiver ønsker i størst mulig grad å unngå stoffer som inneholder fareklassifisering CMR (carcinogenic, mutagenic, reprotoxic) og PBT (persistent, bioaccumulative, toxic). Se EUs kandidatliste[3] for mer informasjon. |  | EK | Ingen stoffer som inneholder fareklassifisering CMR foretrekkes | 8 | X |  | Det er kun flurokromreagensene (Fluorocell-WNR, Fluorocell-WDF, Fluorocell-RET, Fluorocell-PLT og Fluorocell-WPC), samt renseløsningen Cellclean som er helsekadelige (XN; Helseskadelig R20/21/22-68). Fluorokromreagensene er i en lukket beholder og bruker er ikke i kontakt med reagenset. Renseløsning Cellclean er også tilgjengelig som engangsampuller med perforèrbar kork. Dette gjør at bruker ikke behøver å være i direkte kontakt med renseløsning under vedlikehold. Sikkerhetsdatabladene er som nevnt tilgjengelig i ECO-online og ligger vedlagt i tilbudet.
[1] http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2011/November-2011/Felles-europeiske-lister-om-farlige-kjemikalier/?cid=3316
[2] http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalielister/Prioritetslisten/
[3] http://www.echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

## Med.tekniske krav
| Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Hjelpekolonne | Tilbyders svar
Referanse | Beskrivelse av krav | Informasjon | Krav-type | Tildelingskriterium | Hvordan evalueres kravet? | Oppfylles kravet? |  | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
[5 empty] | VEKTING oppgi skala fra 1 - 10 | Ja | Nei
Gruppe 3 | Medisintekniske krav
3.1 | Utstyret/produktene skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende standardkrav i forhold til tiltenkt bruk (intended use) og fylle krav til akkreditering av analysene. |  | MK |  |  | X |  | Kravet oppfylles
3.2 | Tilbyder skal gi en oversikt over de internasjonale standarder utstyret/ produktene er produsert i henhold til. |  | MK |  |  | X |  | Sysmex produserer sine instrumenter og forbruksartikler i Japan og Tyskland. De er sertifisert etter henholdsvis både ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og ISO 13485:2003. Se "vedlegg 4. Krav 3.2 - ISO-dokumenter.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
3.3 | Utstyret/produktene skal være CE-merket, både individuelt og i system, i henhold til det direktiv som gjelder for produktet. |  | MK |  |  | X |  | Produktet er CE-godkjent i henhold til følgende direktiv: 98/79/EC- European directive on In Vitro Diagnostics Medical Devices.
3.4 | Samsvarserklæring for hvert utstyr/produkt, tilbehør og forbruksmateriell skal vedlegges tilbudet på engelsk eller skandinavisk språk. |  | MK |  |  | X |  | Samsvarserklæringer ligger vedlagt Se" vedlegg 4. Krav 3.4 - Samsvarserklæring.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
3.5 | Kortfattet brukerveiledning på tilbudt utstyr skal vedlegges tilbudet på norsk. |  | MK |  |  | X |  | Kortfattet brukerveiledning på norsk, samt komplett brukermanual på norsk medfølger tilbudet. Se "Vedlegg 4. Krav 3.5 - XN-1000 Kort Brukerveiledning.pdf" og "Vedlegg 4. Krav 3.5 - XN-1000 Brukermanual.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
3.6 | For at Oppdragsgiver selv skal kunne vedlikeholde apparatene skal Tilbyder legger ved en kortfattet bruks- og vedlikeholdsbeskrivelse. |  | MK |  |  | X |  | Etter gjennomført servicekurs er oppdragsgiver i stand til å utføre feilretting og periodisk vedlikehold på analyseinstrumentet. Alle nødvendige bruks- og vedlikeholdsbeskrivelser vil være tilgjengelig for Oppdragsgiver. Se "Vedlegg 4. Krav 3.6 - Beskrivelse av FV.pdf" i mappen: Vedlegg 4 - Dokumentasjon
3.7 | Eventuelle krav til vanntilførsel og avløp skal angis |  | MK |  |  | X |  | På frittstående instrumenter er det ingen tilkopling til vann. Vi anbefaler å koble instrumentene til avløp med vannlås. Diameter på avløp må være på minimum 50 mm. Slanger (10 mm indre diameter x 14 mm ytre diameter) fra instrument kobles til dette avløpet. Mengden av spesialavfall på XN er meget liten og det er derfor ikke nødvendig å separere avfallet fra XN. Se "Vedlegg 4. Krav 3.7- DWA wasteanalysis_XN Series.pdf" i mappen: Vedlegg 4- Dokumentasjon
3.8 | Instrumentet bør være selvdiagnostiserende med program for teknisk diagnostikk, overvåking og feilvarsling |  | EK | Selvdiagnostisering foretrekkes | 8 | X |  | Instrumentet, XN-1000 er selvdiagnostiserende og vil varsle bruker med en alarm (lydsignal) ved feil. Alarm vil umiddelbart komme på instrument PC etter at feil er oppdaget. I feilmeldingen er det link til beskrivelse av feil i brukermanualen og forslag til test på instrument. Overvåkingen skjer kontinuerlig. Man har også tilgang til å starte de forskjellige selvtestene manuelt via instrument software. Det er i softwaren mulighet for å se trykk og vacuum(sanntid), temperaturer(sanntid), telleverk (kjørte prøver, tester, vasker, pumper, motorer og piercer), strømforbruket(sanntid) og driftstiden til laser, verdien til HGB og Aspirasjon sensoren(sanntid) og status for alle sensorene i instrumentet(sanntid).
3.9 | Det skal angis om feilsøking/retting kan utføres via fjernaksess |  | EK | Mulighet for fjernaksess foretrekkes | 4 | X |  | Ved hjelp av softwaren Sysmex Support Manager (SSM), er det mulig å fjernovervåke status på instrumentene og varsle om feil før de oppstår. SSM sender jevnlig ut servicedata (telleverk, teknisk data, QC resultat, feilmeldinger, reagenslogger, samt instrumentserienummer) via e-post(SMTP) fra instrument PC. Data som sendes via e-posten inneholder ingen pasientsvar eller pasientdata, og data sendes kun ut fra instrument PC. Sysmex vil varlse kunde/MTA dersom mulige feil oppdages. SSM er inkludert i leveransen. Feilsøking /retting på instrument PC kan gjøres via fjernaksess dersom det er ønskelig fra kunde. Dette krever imidlertid at tillatelse/tilgang til fjernaksess er gitt fra kunde.

## Krav opplæring
| Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Hjelpekolonne | Tilbyders svar
Referanse | Beskrivelse av krav | Informasjon | Krav-type | Tildelingskriterium | Hvordan evalueres kravet? | Oppfylles kravet? |  | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
[5 empty] | VEKTING oppgi skala fra 1 - 10 | Ja | Nei
Gruppe 4 | Krav til opplæring
4.1 | Brukeropplæring (superbrukere): Det kreves tilbud på full brukeropplæring av 2 superbrukere. Med superbruker menes helsepersonell som skal betjene og ha ansvaret for det aktuelle utstyret. Det skal oppgis hvor og hvordan dette er tenkt gjennomført. All brukeropplæring skal foregå på norsk evt. skandinavisk. Opplæringen skal dokumenteres med eget kursbevis utstedt til den enkelte kursdeltaker. Tilbyder skal bekrefte at alle kostnader i forbindelse med opplæring er oppført i tilbudets prisskjema. Kursavgift pr deltaker skal være inkludert. |  | MK |  |  | X |  | Opplæring av 2 superbrukere holdes lokalt rett etter installasjon. All brukeropplæring vil bli utført av norske produktspesialister som har lang og bred erfaring innenfor hematologi og laboratoriearbeid. Det kan tilbys opplæring utenfor regulær arbeidstid, dersom dette er nødvendig og mer hensiktsmessig for driften. Sysmex tilbyr også E-læring for nye brukere. I tillegg tilbys også et utvidet kurs for 2 superbrukere ved Sysmex Nordic Training Center i København. Kurset går over 3 dager. Opplæring dokumenteres med eget kursbevis til den enkelte kursdeltaker. Kostnader til opplæring er inkludert i tilbudet. Kostnadene er også oppført med separate kostnader i tilbudets prisskjema
4.2 | Brukeropplæring (ansatte): Det kreves opplæring av ansatte (ca 35) i bruk av instrumentet på brukerstedet. Opplæringen bør skje ved leveranse (før instrumentet skal settes i drift) og som oppfølging etter 6 mnd om nødvendig. Beskriv hvordan opplæringen er tenkt gjennomført. Tilbyder skal bekrefte at alle kostnader i forbindelse med opplæring er inkludert i tilbudspris |  | MK |  |  | X |  | Opplæring av vanlige brukere (35 stk) er inkludert i tilbudet. Opplæringen holdes lokalt og gjennomføres vanligvis rett i forkant av rutinestart. Vi har laget et forslag til opplæring og med en nærmere beskrivelse. Se "Vedlegg 4. Krav 4.2 - Opplæringsplan Levanger.pdf" i mappen: vedlegg 4- Dokumentasjon I tillegg til dette tilbyr vi alltid et oppfølgingskurs ca 6 mnd etter installasjon. Dette slik at brukerne kan ta opp eventuelle spørsmål som dukker opp undervis og eventuell repetisjon dersom det er ønskelig
4.3 | I utstyrets levetid skal Oppdragsgiver ha rett til å sende 1 bioingeniør på årlige/jevnlige brukermøter/brukerkonferanser i Skandinavia Tilbyder skal beskrive opplegg og omfang. Kursavgift skal være inkludert i tilbudet. |  | MK |  |  | X |  | Hvert 1,5 år inviteres alle brukere til å delta på et 2-dagers brukermøte. Formålet med brukermøtet er erfaringsutveksling med andre brukere, samt faglig oppdatering og presentasjon av produktnyheter. Siste brukermøte var i desember 2017 på Soria Moria Hotell i Oslo. Sysmex Norway NUF arrangerte også et morfologikurs i juni 2017. Morfologikurset ble holdt av en fagkyndig hematolog og erfarne spesialbioingeniører innenfor mikroskopering. Neste brukermøte arrangeres juni 2019. Kursavgift for 1 bioingeniør er inkludert i tilbudet i utstyrets levetid , 7 år jfr Konkuransegrunnlag
4.4 | Det skal prises kurs for 1 medisinsk teknisk ingeniør. Det skal tilbys teknisk servicekurs likt de leverandørens egne serviceingeniører gjennomfører for å kunne utføre vedlikehold på instrumentene. Kurset skal dokumenteres med eget kursbevis utstedt til den enkelte kursdeltaker. Den enkelte ingeniør som har gjennomført kurs skal ha autorisasjon/tilgang til komplett servicedokumentasjon, software, kodenøkler etc. etter endt opplæring. Oppdragsgiver forutsetter at tilbyder skal gi tilstrekkelig opplæring til å kunne gjennomføre all service selv på tilbudt produkt. Tidspunkt for teknisk opplæring avtales etter kontraktinngåelse og skal aksepteres av begge parter. Det presiseres at oppdragsgiver skal betale reise og opphold, men at selve kurset skal inkluderes i tilbudet. Teknisk kurs skal gjennomføres på engelsk eller skandinavisk språk. |  | MK |  |  | X |  | Opplæring av 1 medisinsk teknisk ingeniør er inkludert i tilbudet. Denne vil få en enkel teknisk gjennomgang og grunnopplæring av instrumentet ved installasjon. Dette utføres av våre sertifiserte serviceingeniører. Service manualer leveres elektronisk ved installasjon. I tillegg tilbyr også utvidet opplæring av medisinsk teknisk personell ved Sysmex Nordic Training Center i København. Kurset går over 3 dager og holdes også av våre sertifiserte serviceteknikere. Kurset dokumenteres med eget kursbevis utsted til den enkelte kursdeltaker. Den enkelte ingeniør som har gjennomført kurs vil få autorisasjon/tilgang til komplett servicedokumentasjon, software, kodenøkler etc. etter endt opplæring. Tilstrekkelig opplæring til å kunne gjennomføre all service selv på tilbudt produkt vil bli gitt. Teknisk kurs for 1 person er inkludert i tilbudet. Reise og opphold er ikke inkludert. Priser er oppført med separate kostnader i tilbudets prisskjema
4.5 | Tilbyder bør bekrefte at opplæring av medisinskteknisk personell vil avholdes før garantitidens utløp, dersom Oppdragsgiver ønsker dette. Ref pkt 4.4 |  | MK |  |  | X |  | Sysmex Norway NUF bekrefter at opplæring av medisinskteknisk personell (som er inkludert i tilbudet) gjennomføres innen garantitidens utløp på 1 år.
4.6 | Fullstendig bruker- og vedlikeholdsmanual skal foreligge på norsk eller engelsk. |  | MK |  |  | X |  | Fullstendig brukermanual på norsk medfølger instrumentet. Service manual og vedlikeholsdbeskrivelse på engelsk medfølger instrumentet.

## Krav garanti
| Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Hjelpekolonne | Tilbyders svar
Referanse | Beskrivelse av krav | Informasjon | Krav-type | Tildelingskriterium | Hvordan evalueres kravet? | Oppfylles kravet? |  | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
[5 empty] | VEKTING oppgi skala fra 1 - 10 | Ja | Nei
Gruppe 5 | Krav til garanti
5.1 | Forutsatt normal aktsom bruk fra sykehusets side, skal Tilbyder uten ekstra kostnad utbedre alle feil og mangler og skifte ut defekte deler på levert utstyr i garantiperioden. Dette omfatter deler, arbeid, frakt, reise, opphold og diett. Med mangel/feil menes problemer som hindrer normal klinisk drift. Videre skal tilbyder akseptere at ny tre måneders prøveperiode løper fra feilrettingstidspunktet. Unntatt fra dette er forbruksmateriell, deler og reparasjonsutgifter som er forårsaket av Oppdragsgiver ved feil eller forsømmelser, og som Tilbyder ikke kan lastes for. En ber Tilbyder beskrive samarbeidsform og avtale i garantitid. |  | MK |  |  | X |  | Kravet aksepteres. I garantitid er det support tilsvarende fullserviceavtale. Oppdragsgiver kan etter avtale med Tilbyder utføre vedlikehold på instrumentet.
5.2 | Tilbyder aksepterer at garantitiden begynner å løpe etter gjennomført tre måneders feilfri prøveperiode. |  | MK |  |  | X |  | Kravet aksepteres. Garantitid starter etter gjennomført prøveperiode på tre måneder.
5.3 | Tilbyder aksepterer at garantitiden er minimum 12 måneder. Eventuelle garantibetingelser utover dette spesifiseres. |  | MK |  |  | X |  | Kravet aksepteres. Sysmex tilbyr 12 måneder garanti.
5.4 | Tilbyder aksepterer at dersom stabil drift ikke oppnås etter tre utbedringer/feilrettinger av samme art har Oppdragsgiver rett til å kreve omlevering eller heve kjøpet. |  | MK |  |  | X |  | Kravet aksepteres
5.5 | Preventivt vedlikehold skal utføres i garantiperioden. Ved garantiperiodens slutt skal preventivt vedlikehold være gjennomført i henhold til servicemanual. |  | MK |  |  | X |  | Preventivt vedlikehold utføres i hele garantiperioden. Vedlikeholdet blir gjennomført i henhold til servicemanual.

## Krav vservice
| Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Hjelpekolonne | Tilbyders svar
Referanse | Beskrivelse av krav | Informasjon | Krav-type | Tildelingskriterium | Hvordan evalueres kravet? | Oppfylles kravet? |  | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
[5 empty] | VEKTING oppgi skala fra 1 - 10 | Ja | Nei
Gruppe 6 | Krav til service og vedlikehold
6.1 | Tilbyder skal ha et serviceapparat med nødvendig relevant kompetanse og rask responstid. Beskriv. |  | MK |  |  | X |  | Sysmex har en nordisk serviceavdeling, og man jobber over landegrenser ved behov. Sysmex legger stor vekt på å gi sine serviceteknikere god opplæring ved Sysmex Academy i Hamburg. Alle gjennomfører grunnleggende kurs i hematologi og instrument-teknikk, før de gjennomgår videregående kurs i de ulike instrumenttyper. Antall personer ansatt i den norske serviceavdelingen er 4 personer på teknisk service + 1 IT-ansvarlig. 3 personer er lokalisert i Oslo-området, 1 på sørlandet, og 1 på vestlandet. Se "vedlegg 4. Krav 6.1 - Beskrivelse av organisasjonen.pdf" i mappen: vedlegg 4 - Dokumentasjon Sysmex tilbyr telefonsupport innen 1 time (gjelder hverdager 08-16). Antall timer fra kundens henvendelse til fremmøte av serviceingeniør ved akuttservice er følgende: I garantitiden 8 arbeidstimer. Etter garantitid er responstid for servicenivå 1 og 2: 16 arbeidstimer og servicenivå 3: 8 arbeidstimer. Vi tilbyr ikke support utenfor normal arbeidstid (man-fredag 8-16).
6.2 | Tilbyder skal tilby servicekontrakter på ulike nivåer. Det ønskes tilbud på servicekontrakter som inneholder preventivt vedlikehold, samt fullserviceavtale. Det er også ønskelig med tilbud på samarbeidsavtale som kan tres i kraft etter endt teknisk kurs. Beskriv her anbefalt forebyggende vedlikeholdsavtale. Tilbyder bes videre bekrefte at kostnader til slik avtale er oppført i tilbudets prisskjema. |  | MK |  |  | X |  | Preventivt vedlikehold, fullserviceavtale og samarbeidsavtale er tilbudt. Sysmex Norway NUF anbefaler en Preventivt vedlikehold avtale med 2 stk preventivt vedlikehold pr år. Bekrefter at kostnader til slik avtale er oppført i tilbudets prisskjema. Serviceavtaler og samarbeidsavtale ligger vedlagt Se "vedlegg 4. Krav 6.2-Serviceavtale Levanger - Fullservice_XN.pdf", "vedlegg 4. Krav 6.2-Serviceavtale Levanger- Basis_XN.pdf", "vedlegg 4. Krav 6.2-Serviceavtale Levanger - Samarbeidsavtale_XN.pdf" i mappen vedlegg 4 - Dokumentasjon
6.3 | Tilbyder skal bekrefte at oppgraderinger uoppfordret skal tilbys Oppdragsgiver i hele utstyrets levetid. |  | MK |  |  | X |  | Oppdateringer, som f.eks nye softwareversjoner av IPU tilbys kostnadsfritt i hele utstyrets levetid. Dette gjøres normalt i forbindelse med vedlikehold. Oppgraderinger, som innebærer installasjon av nye applikasjoner(f.eks en ekstra RET-kanal) kan tilbys mot kostnad.
6.4 | Tilbyder skal gi fri telefonsupport i hele produktets levetid. |  | MK |  |  |  |  | Sysmex tilbyr fri telefonsupport alle hverdager 08-16 i hele produktets levetid.

## Krav leveringstid
| Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Hjelpekolonne | Tilbyders svar
Referanse | Beskrivelse av krav | Informasjon | Krav-type | Tildelingskriterium | Hvordan evalueres kravet? | Oppfylles kravet? |  | Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
[5 empty] | VEKTING oppgi skala fra 1 - 10 | Ja | Nei
Gruppe 7 | Krav til leveringstid
7.1 | Leverandør bør tilby kort leveringstid på produkter og tilbehør. Oppgi leveringstid i dager. |  | EK | Kort leveringstid foretrekkes | 1 | X |  | Leveringstid på tilbudte instrumenter er 6-8 uker fra kontraktinngåelse.
7.2 | Tilbyder bør tilby kort leveringstid på forbruksmateriell. Oppgi leveringstid i dager. |  | EK | Kort leveringstid foretrekkes | 6 | X |  | Sysmex benytter NMD i Oslo som lager for forbruksmateriell. Dette gjør at vi har meget kort leveringstid på reagenser. Normalt tar det 2 dager fra bestilling til leveranse. Mange av våre kunder har faste leveranser 8-12 ganger i året. Vi kan også tilby hasteleveranser av mindre volum. Leveringstid er innen 24 t på hasteleveranser. Det vil da tilkomme ekstra fraktkostnader.
7.3 | Tilbyder bør tilby kort leveringstid på reservedeler. Oppgi leveringstid i dager. |  | EK | Kort leveringstid foretrekkes | 9 | X |  | Ved bestilling av reservedeler før kl 12, er leveringstid i løpet av neste arbeidsdag. Lager for reservedeler er Mannheim i Tyskland. Leveringstiden er den samme for alle reservedeler.
7.4 | Tilbyder må være leveringsdyktig for alle tilbudte produkter allerede fra estimert kontraktssigneringsdato. Dersom det skulle vise seg at Tilbyder ikke er leveringsdyktig, på tross av at dette er bekreftet her, så er Tilbyder forpliktet til på egen regning finne alternative produkter og ta alle ekstrakostnader knyttet til dette. |  | MK |  |  | X |  | Det bekreftes at Sysmex er leveringsdyktig ved kontraktssignering.
7.5 | Instrumentet skal være levert Oppdragsgiver innen utgangen av 2018. Bekreft |  | MK |  |  | X |  | Det bekreftes at instrument leveres innen utgangen av 2018.
7.6 | Tilbyder garanterer en leveringspresisjon på minimum 98%. | Leveringspresisjon dårligere enn 98% kan gi grunnlag for kreving av konvensjonalbot. | MK |  |  | X |  | Kravet oppfylles. Dersom ønskelig kan statistikk på leveranser i Norge fremskaffes.