Vedlegg 8

**Valg av tillatt totalfeil brukt i kontrollberegningsregler.**

Disse er fastlagt etter en vurdering av analysens yteevne i forhold til de medisinsk behov, gjennomgått med Arne Åsberg 29/4-19.

|  |  |
| --- | --- |
| **Analyse** | **Valgt tillatt totalfeil** |
| **WBC** | 11 % |
| **RBC** | 5 % |
| **HGB** | 5 % |
| **MCV** | Beregnet parameter, tas ikke med i kontrollvurdering |
| **MCH** | Beregnet parameter, tas ikke med i kontrollvurdering |
| **PLT-I**  | 20 % |
| **PLT-F** | 20 % |
| **NEUT** | 20 % |
| **LYMFO** | 35 % |
| **MONO** | Tillatt totalfeil benyttes ikke |
| **EOS** | Tillatt totalfeil benyttes ikke |
| **BASO** | Tillatt totalfeil benyttes ikke |
| **RETIC** | 30 % |
| **RET-HE** | 10 % |
| **HYPO-HE** | Tillatt totalfeil benyttes ikke |