## Innhold
Prosedyre
Vedlikeholdsoppgaver tirsdag
Vedlikeholdsoppgaver torsdag
K-oppgaver
Oppgaver på prøvemottaket
Vedlikeholdsoppgaver PCR
Sending til Namsos

## Prosedyre
Vedlikeholdsoppgaver ved MM.
Prosedyren er ment som en huskeliste for å sikre at vedlikeholdoppgaver ved MM blir utført.
Vedlikehodsoppgaver (VH) og Kontrolloppgaver (K) vil bli satt på arbeidsliste med forkotelsene VH og K.
Det er den som er tildelt VH og K som har ansvaret for at oppgavene blir utført.
Listene er elektronisk styrt og all kvitering skal gjøres på data.
Signeres og lagres når oppgavene er utført.
Teams: Filer, Mikrobiologi og velg mappe vedlikehold.
Spesial- og fagbioingniører for alle faggrupper ved MM har ansvar for at denne prosedyren følges opp, samt at lagring av kvitteringsliste utføres månedsvis som PDF-fil.

## Vedlikeholdsoppgaver tirsdag
Vedlikeholdsoppgaver tirsdag
Måned/år: | I Ukenr: | II Ukenr: | III Ukenr: | IV Ukenr: | V Ukenr:
Rydd i preparatboksen ved fargemaskinen
Ukentlig vedlikehold på MaldiTof Microflex (Restart av PC og kalibrering,BTS)
Ukentlig vedlikehold på MaldiTof Sirius (Tørk støv, source cleaning, hvis >50% og restart av PC)
Platevask
Lag ny 70% maursyre
Ukentlig vedlikehold på GeneXpert (Skru av/på pc og maskin)
Ukentlig vedlikehold på M10 (skru av/på instrumentet)
Restart EPIcenter applikasjon
Lag nye kontroller til MRSA, ESBL og VRE
Slå opp saltvann
Slå opp greaves
Slå opp glukosebuljong
Ukentlig vedlikehold på gramfargemaskin (Volumtest)
Scann preparatlister inn på mappen mikrobiologi
Spritvask benken ved WASP
Vask metalldelen av antibiotikadispenseren med sprit
Datosjekk av antibiotikalapper (Kast alle rør som er over 1 uke)
Skift tørkestoff og start tørrsterilisator (ved behov endrer farge fra orange til grønn)
Lag PDF av vedlikehold- og kontrollskjema i Teams I
Månedlig vedlikehold på blodkulturmaskinene (bytt filter, sjekk lys og alarmer) I
Bytt reagenser til Maldi (Jan, april, juli, okt) I
Vask avtrekket ved fæcesplassen II
Vask avtrekket ved prøveplassen II
Månedlig vedlikehold M10 III
Månedlig vedlikehold Biomic IV
Månedlig vedlikehold på anaerob inkubator (Se eget skjema) IV
Vask autoklaven IV (Februar og september)
Vask inkubatorer IV (Februar og september)
Vask sentrifuger på inkubatorrommet IV (Jan, april, juli, okt)
Rengjøring av stempel og kassettrom på Genexpert IV (Jan, april, juli, okt)
Dato/Sign.

## Vedlikeholdsoppgaver torsdag
Vedlikeholdsoppgaver torsdag
Måned/år: | I Ukenr: | II Ukenr: | III Ukenr: | IV Ukenr: | V Ukenr:
Sjekk at det er nok til over helgen:
Blodkulturflasker på nærlageret
Rene MaldiTof-plater
Sputolycin (OBS Holdbar i 1 uke)
Blodskåler MH-agar og urinskåler på kjøla B024
Pakk ut skåler
Mottaksregistrer og sap ut reagenser
Sjekk dato på brucellaskålene i anaerobskapet og bytt de ut ved behov
Send skåler til Namsos, annenhver uke
Spritvask res.benken og benken ved Epicenter
Lag ny Matrix
Tørrsteriliser glass ved behov
Kast brukte saltvannsglass og autoklaver korker
Ukentlig vedlikehold mikroskop (Bytt benkepapir, vask og køhlerinnstill)
Ukentlig vedlikehold på WASP (Se eget skjema)
Ukentlig vedlikehold på Phoenix (Se eget skjema)
Lag kontroller til Maldi-Tof ved behov
Bytt benkepapir ved fargemaskina ved behov
Vask fargebenk og avsugsfilter I (jan,mars,mai, juli, sept, nov)
Månedlig vedlikehold på WASP I (Se eget skjema)
Månedlig vedlikehold på Phoenix II (Se eget skjema)
Månedlig vedlikehold på Previcolor III (jan, april, juli, okt)
Månedlig vedlikehold MaldiTof Microflex IV (Source Clean, Detector check og filtersjekk)
Dato/Sign.

## K-oppgaver
Daglige K-oppgaver
Måned/år: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Sett opp daglige kontroller
Spre subkultiverte referansestammer (søn-ons)
Sett opp kontroll på antibiotika i boksen (torsdag)
Les av og vurder kontroll av antibiotika i boksen (fredag)
Gjør klar skåler for spredning av referansestammer (fredag)
Sjekk In basket-meldinger
Fyll opp stativet med MH-agar til tørking over natt
Sjekk holdbarhetsdato på MH-agar
Sjekk urin-stempel (om det er nok ab-lapper og at rørene er < 1 uke)
Rydd opp i gulflagg og preliminære uspesifiserte svar i Epicenter
Sjekk uteståendeliste urindyrkning
Sjekk uteståendeliste bakteriologi
Sjekk uteståendeliste MRSA
Sjekk uteståendeliste blodkultur
Sjekk uteståendeliste fæceslab
Sjekk uteståendeliste Luftveis PCR
Sjekk uteståendeliste mikrobiologi SOS
Sjekk uteståendeliste luftveisvirus, hurtigtest
Sjekk uteståendeliste annet
Sign.

## Oppgaver på prøvemottaket
Oppgaver på prøvemottaket
Måned/år: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Mandag
Skift på vaktbrettet
Spre referansestammer
Send positive Cov/Flu/RSV-prøver til FHI
Rydd i vekksett-stativ for sterile materialer (kast prøver som er eldre enn 1 mnd.)
Daglig
Sjekk om det er noen invalid resultater på M10
Sjekk dato på agarskåler og buljonger som er i bruk
Sjekk rekvisisjon mangler scan
Sjekk rapporter for delvis mottatte prøver
Sjekk forventet-liste i mottak
Sjekk listen for ringeoppgaver
Sjekk listen utsendingsbenk
Sjekk posthyllen
Sign.

## Sending til Namsos
Skåler/buljonger | Antall | Holdbarhet | Produksjonsdato | Skåler/buljonger | Antall | Holdbarhet | Produksjonsdato
Blod-agar |  |  |  | Blod-agar
Sjokolade-agar |  |  |  | Sjokolade-agar
Anaerob-buljong |  |  |  | Anaerob-buljong
Eventuelt annet: |  |  |  | Eventuelt annet:
Dato sendt: |  |  |  | Dato sendt:
Sign |  |  |  | Sign
Kassenr: |  |  |  | Kassenr:
Skåler/buljonger | Antall | Holdbarhet | Produksjonsdato | Skåler/buljonger | Antall | Holdbarhet | Produksjonsdato
Blod-agar |  |  |  | Blod-agar
Sjokolade-agar |  |  |  | Sjokolade-agar
Anaerob-buljong |  |  |  | Anaerob-buljong
Eventuelt annet: |  |  |  | Eventuelt annet:
Dato sendt: |  |  |  | Dato sendt:
Sign |  |  |  | Sign
Kassenr: |  |  |  | Kassenr:
Skåler/buljonger | Antall | Holdbarhet | Produksjonsdato | Skåler/buljonger | Antall | Holdbarhet | Produksjonsdato
Blod-agar |  |  |  | Blod-agar
Sjokolade-agar |  |  |  | Sjokolade-agar
Anaerob-buljong |  |  |  | Anaerob-buljong
Eventuelt annet: |  |  |  | Eventuelt annet:
Dato sendt: |  |  |  | Dato sendt:
Sign |  |  |  | Sign
Kassenr: |  |  |  | Kassenr:
Skåler/buljonger | Antall | Holdbarhet | Produksjonsdato | Skåler/buljonger | Antall | Holdbarhet | Produksjonsdato
Blod-agar |  |  |  | Blod-agar
Sjokolade-agar |  |  |  | Sjokolade-agar
Anaerob-buljong |  |  |  | Anaerob-buljong
Eventuelt annet: |  |  |  | Eventuelt annet:
Dato sendt: |  |  |  | Dato sendt:
Sign |  |  |  | Sign
Kassenr: |  |  |  | Kassenr: