## Ark1
Generelle regler
Linje |  | Regel | Forklaring |  | Tiltak | Unntak
18 |  | Mixing problem eller suspect sample? → Bland prøven manuelt og reanalyser prøven |  |  | Bland prøven og reanalyser. Ses ofte hos nyfødte.
20 |  | Mixing problem eller suspect sample? også etter reanalysering |  |  | Dersom samme resultat etter reanalysering er det ok.
158 |  | Mixing problem → sjekk regler i Multirun View! |  | Aspirering til SP er kansellert. Evt utstryk må bestilles manuelt. | Reanalyser prøven. Se etter regler i Multirun View, Show Flags.
21 |  | Aspiration error? → Reanalyser prøven |  | Kan skyldes koagel i prøven, evt lav Hb (<5 g/dL) | Sjekk for koagel. Slå av Asp Sensor og reanalyser i manuell mode dersom lav Hb kan være årsaken.
23 |  | Aspiration error? Også etter reanalysering
24 |  | Func error → Sjekk feilmelding på IPU og reanalyser prøven |  | Kan evt ha vært et lite koagel | Sjekk prøven og reanalyser. Dersom meldingen kommer på nytt må man starte feilsøking.
25 |  | X > linearitestgrense → Fortynn prøven |  | Parameter utenfor måleområdet. Merket med @ på IPU/utskrift. | Fortynn og reanalyser. Husk fortynningsfaktor! (MANFOR)
26 |  | OBS! Analysert i PD-mode. Reanalyser i rett mode
29 |  | Analysert flere ganger! |  |  | Resultat fra alle analyseringene ses under "Show Multirun View". Beskrevet med ord i "Show Flags".
30 |  | X-Profil åpen → Reanalyser med X |  | Reanalysering i den kanal som mangler. Instrumentet har oppdaget svar/meldinger ved analysering nr 2 som tilsier ny reanalysering. | Vurder om en ny reanalysering er relevant. Sett på prøven på nytt. Instrumentet vet selv hvilken kanal som skal brukes. Hvis det går mer enn 15 min til reanalyse settes på må vi selv legge den i Worklist, evt kjøre manuell (scann ID selv), med den kanalen den ber om (f.eks hak av for WPC). Dersom reanalysering ikke er relevant, fjernes Rerun og tiltak utføres fra resten av reglene.
WBC regler
|  | Regel | Forklaring |  | Tiltak | Unntak
70 |  | WBC Morfologi positiv → Se følgende regler: |  | Se reglene som kommer etter. | Utstryk blir laget. Hvis reglene forsvinner ved reanalysering vil denne teksten fortsatt stå, uten at det følger noen regler.
61 |  | Abnormalt WBC-scattergram → Reanalyseres med Diff WBC Abn Scattergram → Sjekk WDF-scattergram og evt rapporter WBC-D |  | "WBC Abn Scattergram" i WNR-kanal eller ikke svar på WBC "WBC Abn Scattergram" i WNR | Gi ut WBC fra WDF-kanalen (WBC-D) hvis ok
65 |  | WBC lav → Reanalysers i "low WBC mode"! WBC lav → Er analysert i "low WBC mode"! |  | WBC < 1.0 x 10^9/L | WBC blir gitt ut fra WDF-kanalen
67 |  | Forskjell på WBC i WNR og WDF → Reanalyseres
68 |  | Forskjell på WBC i WNR og WDF også etter reanalysering → Sjekk rersultat og prøve |  | Mulig interferens | Sjekk prøven og finn ut om noen av svarene kan være riktig. (Ta kontakt med faggruppen)
76 |  | WBC Abn Scattergram og Diff analysert → Mikroskopisk ktr |  | 'WBC Abn Scattergram' i WDF -kanal Hvilke parametere er usikre i hvilke tilfeller? Oversikt over ulike tilfeller finnes i Clinical Case Report Vol.1 s.18. */W ses i "Show Enhanced View" | Utstryk blir laget. Mikr ktr dersom Diff er bestilt. Hold tilbake diffsvar, men vurder om nøytro kan gis ut. */W på nøytro og eos; instr. skiller ikke godt mellom disse. Se selv i utstryk/Cellavision. Dersom andelen eos stemmer med instr. kan svaret gis ut. (Hvis ikke legges vurderingen til faggruppen) */W på Basofile skyldes at svaret er hentet fra WDF-kanalen i stedet for WNR-kanalen, og kan gis ut. */W på IG tar vi ikke hensyn til.
|  | Regel | Forklaring |  | Tiltak | Unntak
58 |  | Interferens NRBC/WBC? → Sjekk scattergram og utstryk |  | Interferens i WNR-kanalen kan føre til falsk for høy WBC i tilfeller hvor NRBC og WBC ikke blir godt nok separert (spesielt hos nyfødte). NRBC får * eller ikke svar (----). Vil alltid utløse regelen "WBC Abn Scattergram → Sjekk WDF-scattergram og evt rapporter WBC-D" | Ok dersom samme WBC-svar fra WNR-kanalen og WDF-kanalen. Ved stor forskjell (høyere svar i WNR enn WDF) gis svar ut fra WDF, se da etter NRBC i blodutstryk. Pga at diff beregnes fra et WBC-svar med */W, vil også diff-svarene få */W. Diff kan gis ut dersom WBC-N er riktig og diff-plottet ser ok ut (og ingen andre meldinger om patologi).
80 |  | Atypiske / reaktive lymfocytter? → Mikroskopisk ktr |  |  | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll dersom lymfocytter > 2,5 (> 5,0 på barn) eller lymfo < 2,5 og Hb < 8,0 eller TPK < 50. Hold tilbake diffsvar, men vurder om nøytrofile kan gis ut. | -Kjent KLL -Cytostaticapasienter -Positiv monotest (Etterrekvirer monotest hvis det ikke er bestilt. Legg til kommentaren: Monotest utført for vurdering av hematologi-resultat)
81 |  | Abn. lymf eller blaster? og Aged Sample→ Analyseres ikke med WPC. Utstryk lages. |  | Dersom Abn lymfo/Blast kommer sammen med Aged sample. | Lag utstryk til Diff verifisering, dette vurderes av faggruppen.
82 |  | Abnormale lymfocytter eller blaster → Reanalyseres med WPC |  | Blaster eller abnormale lymfocytter - ikke analysert med WPC. Gjelder bare XN-1500
84 |  | Abn.lymf eller blaster, er analysert på XN-1000 → Reanalyser på XN-1500 |  | Blaster eller abnormale lymfocytter - WPC analyseres når prøven flyttes til XN-1500. Gjelder bare XN-1000 | Flytt prøven til XN-1500
|  | Abnormale lymfocytter? → Mikroskopisk ktr og / eller Blaster? → Mikroskopisk ktr |  |  | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll. Hold tilbake diffsvar, men vurder om nøytrofile kan gis ut. | LPK > 4,0 -Cytostaticapasienter -Kjent KLL -Positiv monotest (Etterrekvirer monotest hvis det ikke er bestilt. Legg til kommentaren: Monotest utført for vurdering av hematologi-resultat) LPK < 4,0 -Cytostaticapasienter -Pasienter tilhørende kreftpol. og hematologiavd/rekv
|  | Regel | Forklaring |  | Tiltak | Unntak
113 |  | Leukocytopeni → Reanalyseres med Diff |  | WBC < 3,0 | Reanalyseres med Diff Dersom LPK < 0,5 vil svar på mono, eos og baso erstattes med tekst i Beaker.
114 |  | Ukjent leukocytopeni og Diff analysert → Utstryk lages ikke |  | WBC < 3,0 | Stoppes for vurdering. Vurder muligheten for at prøven kan være oppbevart for kaldt (Kommentar: KALDT)
149 |  | LPK < 3,0 → Etterrekvirer hvis ukjent
154 |  | Ukjent WBC < 3,0 og nøyto < 1,5 → Mikroskopisk ktr |  | WBC < 3,0 og NEUT# < 1,5 og ukjent siste 30 dager | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll. Gi ut diffsvar dersom det ser riktig ut. Vurder muligheten for at prøven kan være oppbevart for kaldt (Kommentar: KALDT) | Cytostaticapasienter
136 |  | WBC < 2,0 → Ring svaret!
Ukjent WBC > 50 → Ring svaret
117 |  | Ukjent neutropeni → Mikroskopisk ktr |  | Nøytro < 1,0 | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll. Gi ut diffsvar dersom det ser riktig ut. | Cytostaticapasienter
138 |  | NEUT < 1,0 → Ring svaret dersom < 0,5 |  |  | Hvis nøytro ikke er bestilt, etterrekvireres nøytrofile i Beaker. Ringes raskt hvis < 0,5 og ukjent!
115 |  | Leukocytose → Reanalyseres med Diff |  | WBC > 20
116 |  | Leukocytose og Diff analysert |  | WBC > 20 | Stoppes for vurdering. Aksjon ut fra følgeregler
161 |  | WBC > 30 → Mikroskopisk ktr og etterrekvirer hvis ukjent |  | WBC > 30, Diff analysert | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll hvis WBC > 30 og ukjent. Diffsvar kan gis ut dersom nøytrofili og CRP > 50, og svaret ser riktig ut ifølge plottet. | Kjent KLL
|  | Regel | Forklaring |  | Tiltak | Unntak
118 |  | Ukjent lymfocytose → Mikroskopisk ktr |  | Lymfo > 5,0 hos voksne Lymfo > 10,0 hos barn | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll. Gi ut diffsvar dersom det ser riktig ut, men sett Diff "On Hold" hvis populasjonene ikke er tydelig fordelt. Hvis prøven er > 6 timer gammel legges kommentaren "Kontroll i blodutstryk anbefales" til. | Kjent KLL
119 |  | Ukjent monocytose → Mikroskopisk ktr |  | Mono > 2,0 hos voksne Mono > 3,0 hos barn | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll. Hold tilbake diffsvar, men vurder om nøytrofile kan gis ut.
121 |  | Ukjent monocytopeni → Mikroskopisk ktr |  | Mono < 0,1 | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll. Gi ut diffsvar dersom det ser riktig ut. | Cytostaticapasienter
122 |  | Ukjent eosinofili → Mikroskopisk ktr |  | Eos > 1,5 | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll. Gi ut diffsvar dersom det ser riktig ut.
123 |  | Ukjent basofili → Mikroskopisk ktr |  | Baso > 0,3 | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll. Hold tilbake diffsvar, men vurder om nøytrofile kan gis ut.
125 |  | IG > 10 % → Mikroskopisk ktr |  | Umodne granulocytter (venstreforskyvning) | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll. Gi ut diffsvar dersom det ser riktig ut. På tilsendte prøver: Gi ut svarene. Legg til kommentaren "IG" (Utstryk anbefales dersom ikke kjent infeksjon) ved DIFF | CRP > 50 eller LPK < 15.109/L eller Pasienter som har fått granulocyttstimulerende faktor (eks Lonquex/Neulasta..)
RBC regler
|  | Regel | Forklaring |  | Tiltak | Unntak
43 |  | Kuldeagglutininer → Varm opp prøve (37°C) og reanalyser |  | RBC agglutinering? | Varm opp prøven til 37°C og reanalyser.
44 |  | Lipemi / hemolyse / agglutininer → Sjekk prøve og følg prosedyre |  | MCHC > 36.6 g/dL | Ved kulde: Varm opp og reanalyser. Ved lipemi/bilirubinemi: Analyser prøven i Ret-mode, gi ut Hb-O i Beaker dersom MCHC-O er ok. (IKKA) Evt. erstatt plasma med Cellpack og reanalyser. (IKKA) Ved elektrolyttforstyrrelser: Hb og EPK er riktig, MCV og EVF er feil.
141 |  | MCHC < 30 → Prøven reanalyseres |  |  | Ok dersom samme svar etter reanalysering.
104 |  | Ukjent mikrocytose → Mikroskopisk ktr |  | MCV < 60 hos barn | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll.
105 |  | Ukjent makrocytose → Mikroskopisk ktr |  | MCV > 115 | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll (Obs - gjelder ikke prøver > 8 t) | Rekv: MHHEM(-L) og MedP13(-L) Cytostaticapasienter
47 |  | Interferens eller gammel prøve → Sjekk MCV |  | MCV > 115 fL og MCHC < 30 g/dL MCV stiger og MCHC synker på gamle prøver | Sjekk prøvetakningsdato
46 |  | Interferens RBC pga ekstrem leukocytose! |  | WBC > 100 x 10^9/L og "Dimorphic population" og MCV > 80 fL Leukocyttene blir telt med sammen med RBC. | Prøv med fortynning av prøven. Husk fortynningsfaktor! Evt. må svar beregnes manuelt: RBC = (RBC - WBC) (EPKKOR) EVF = (RBC * MCV / 1000) (EVFKOR) MCH = (Hb / RBC * 10) (MCHKOR)
50 |  | Forskjell på RBC i impedanse og RET → Reanalyseres
51 |  | Forskjell på RBC i impedanse og RET også etter reanalysering → Sjekk resultat og prøve |  |  | Sjekk resultat og finn årsaken
Linje |  | Regel | Forklaring |  | Tiltak | Unntak
101 |  | Ukjent lav HGB → Reanalyseres med RET |  | Hb < 8,0
102 |  | Ukjent lav HGB → Mikroskopisk ktr dersom ikke kjent årsak |  | Hb < 8,0 | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll dersom ikke kjent årsak/forklaring. Rekvirer Mikroskopisk kontroll i Beaker. Utføres for å oppdage evt hematologisk sykdom. | Ferritin < 15
134 |  | HgB < 7 → Ring svaret!
140 |  | HgB < 12 → Ring svaret! |  |  | Gjelder barn < 1 mnd, eksterne / polikliniske rekvirenter.
151 |  | HB < 8 → Etterrekvirer hvis ukjent
152 |  | HB > 18 → Sjekk historikk, etterrekvirer hvis ukjent |  | Hb > 18 og kvinne
153 |  | HB > 20 → Sjekk historikk, etterrekvirer hvis ukjent |  | Hb > 20 og mann
150 |  | MCV > 115 → Etterrekvirer hvis ukjent |  |  | Gjelder bare prøver < 8 t. | Pas tilhørende hematologisk avd/rekv Cytostaticapasienter
106 |  | Anisocytose eller dobbelpopulasjon → Vurder opplysninger |  | RDW-CV > 22% eller ‘Dimorphic Population’ | Se om grensene er satt riktig (begge toppene er regnet med). Pas fått blod, jern etc?
142 |  | Forholdet mellom EVF og HB er unormal. Prøven reanalyseres. Dersom samme svar etter reanalysering --> OK |  | HGB x 3 avviker mere enn 0,04 fra EVF | Ok dersom samme svar etter reanalysering.
Linje |  | Regel | Forklaring |  | Tiltak | Unntak
108 |  | NRBC > 1,0 % → Bestill NRBC i Beaker før verifisering |  | Mer enn 1 % av kjerneholdige celler er NRBC. | Sjekk om WNR-plottet ser ok ut. Ved dårlig skille mellom NRBC og WBC kan prøven reanalyseres, evt på andre instrumentet. % NRBC (pr 100 hvite) gis ut i Beaker. | Barn < 4 uker
|  | NRBC > 5% → Utstryk lages |  | NRBC% > 5%, ukjent siste 90 dager | Utstryk blir laget. Vi sjekker selv i Cellavision om det er NRBC tilstedet i prøven.
109 |  | iRBC? → Sjekk i utstryk for RBC inklusjoner |  | Inklusjoner i røde. Kan i enkelte tilfeller være malaria. Ses også hos nyfødte. | Stopper prøven. Vurder muligheten for malaria, ellers ingen tiltak.
53 |  | Interferens i RET → Legg inn kommentar i Beaker |  | Usannsynlig reticulocytose (forhøyet retic uten forhøyet IRF) Abnormal RET scattergram (HFR > LFR) og WBC > 10 x 10^9/L | Svar kan ikke gis ut
55 |  | Ret Abn Scattergram → Svar med * kan ikke gis ut. Evt fortynn prøve. |  | Abnormalt scattergram, * kan være på retic eller PLT-O. Kommer også hvis fort. prøve har RBC < 0,5 x 10/µL | Dersom * er på Retic: Fortynn prøven 1+4 med Cellpack og analyser i manuell. Beregn svaret (Retic). Ret-He gis ut uten beregning.
56 |  | RET-He upålitelig! |  | Lav sensitivitet pga RET# < 0.010 x 10^6/µL eller RET abnormal scattergram | Upålitelig resultat ved lav RET#, kan ikke gis ut. Dersom RET Abn sc.gr; kan ikke gis ut hvis Ret-He har *
111 |  | Ukjent reticulocytose → Utstryk lages for å se etter RBC morfologi |  | Retic > 0,35 | Utstryk blir laget. Mikroskopisk kontroll
156 |  | Usikkert svar på RET# → Legges til faggruppe 1 |  | */W på RET# uten at det er Ret abn scattergram, f.eks. pga. anisocytose / dobbel populasjon | Retic settes On hold. Faggruppe 1 vurderer om svar kan gis ut. (Avhenger av om RBC er riktig og om det er pasientens egne RBC eller etter transfusjon)
164 |  | Suspekt teknisk interferens i WNR-kanalen → Sjekk WNR scattergram og reanalyser prøven manuelt |  | NRBC% > 150% eller WNR-X < 100. Mulig teknisk feil | Reanalyser med diff i manuell. WBC fra WNR-kanalen kan være feil. Sammenlikn med WBC-D i enhanced view.
165 |  | Holdbarhet på 2 timer er overskredet på Hypo-He → Se resultathåndtering |  | Hypo-He analysert, og prøvens alder > 2t | Avbryt analysen i Beaker. Velg avbrytingsårsak 51055 (Holdbarhet på prøvematerialet er overskredet. Analysen kan ikke utføres. Se vår hjemmeside for riktig prøvebehandling)
PLT regler
|  | Regel | Forklaring |  | Tiltak | Unntak
147 |  | PLT lav -> Sjekk for aggregering og etterrekvirer dersom ukjent |  | PLT < 100 | Sjekk bloddråpe eller blodutstryk
96 |  | Ukjent lave PLT → Sjekk for koagel og aggregater i utstryk evt bloddråpe. |  | PLT < 100 | Sjekk bloddråpe eller blodutstryk
144 |  | Ukjent PLT < 50 → Reanalyseres med PLT-F |  | PLT < 50 og ukjent siste 90 dager. Analysert med PLT-F. Legger automatisk kommentaren IKKA på PLT. | Husk kommentar RT
132 |  | PLT < 50 → Legg inn kommentar RT og ring svaret! Utstryk hvis ukjent |  |  | Sjekk bloddråpe eller blodutstryk for aggregering dersom ukjent. Legg på kommentar "RT", svaret kommer på ringeliste. "IKKA" legges på automatisk når PLT er analysert med PLT-F. Dersom ingen aggregering; legg på kommentaren "IAGG" . Mikroskopisk kontroll dersom svaret er ukjent (ingen åpenbar forklaring)
148 |  | PLT > 700 → Etterrekvirer hvis ukjent
133 |  | PLT > 1000 → Ring svaret
35 |  | PLT Reflex → Reanalyseres med PLT-F |  | Kommer av regler i instrumentet (IPU). Instrumentet stoler ikke på impedansekurven
|  | Regel | Forklaring |  | Tiltak | Unntak
38 |  | Plateaggregater? → Sjekk for koagel og se i utstryk evt bloddråpe! |  | Aggregering? | Sjekk bloddråpe eller blodutstryk for aggregering. Ikke aggregering: Gi ut svaret. Bruk kommentaren "IAGG". Aggregering og PLT > 50: Gi ut svaret sammen med kommentaren FLAV. Aggregering og PLT < 50: Legg på kommentaren AGGR i EPU. Svaret slettes automatisk i Beaker, bare kommentaren gis ut. Vurder om ny prøve skal tas, på inneliggende kan ny prøve tas i citrat (SR-glass/ "INR-glass").
146 |  | PLT Abn Distribution og Giant Platelets? → Sjekk for aggregering i utstryk evt bloddråpe |  |  | Sjekk bloddråpe eller blodutstryk for aggregering. Samme regler som over (Plateaggregater)
40 |  | Interferens PLT → Sjekk i utstryk |  | PLT Abn Scattergram eller forskjell på impedanse- og PLT-F-svar | Vurder svarene, sjekk i bloddråpe eller blodutstryk for aggregering
Utstryksregler
|  | Regel | Forklaring |  | Tiltak | Unntak
Utstryksregler ved abnormal diff
70 |  | WBC Morfologi positiv → Se følgende regler: |  | Se reglene som kommer etter. | Utstryk blir laget. OBS: Meldingen blir stående selv om de utløste reglene er borte ved reanalysering. Alle svar gis ut hvis meldingene er borte, hvis ikke; følg reglene.
71 |  | WBC Morfologi positiv, utstryk laget < 24 timer siden |  |  | Utstryk lages ikke. Følg reglene i EPU, lag evt. nytt utstryk hvis det er forandringer.
72 |  | Abnormal Diff, kun CBC bestilt |  |  | Blodutstryk må bestilles / lages manuelt dersom reglene tilsier at det skal være blodutstryk selv om diff ikke er bestilt.
28 |  | Utstryk bestilt |  | Blodutstryk bestilt av rekvirent, evt. at det er lagt til at det skal lages blodutstryk på spesielle pasienter som hjelp til vår vurdering av svar. | Diff blir automatisk analysert og satt "on hold", men kan gis ut hvis ingen andre meldinger tilsier at det skal holdes tilbake. Dette er bare for at vi skal vurdere om det skal være utstryk eller ikke. Tilsendte blodutstryk: Ta utskrift fra instrumentet og legg ved sammen med svarark. Skriv på evt. kliniske opplysninger. Hvis alle svar er innenfor ref.området, og instrumentet ikke flagger med meldinger, besvares blodutstryket med Utført og kommentaren "HMN HEM DIFFNORMAL" og verifiseres. I tillegg etterbestiller vi diff hvis det ikke allerede er bestilt.
|  | Utstryk kansellert, da prøven er eldre enn 6 timer |  | Prøven er for gammel til å lage blodutstryk. | Utstryk lages ikke.
73 |  | Lag utstryk dersom diff ikke kan gis ut. Vurderes av faggruppen. Legges ikke til hematolog. |  | Prøven er for gammel til å vurdere morfologi, men kan være ok for difftelling. Gjelder prøver opp til 24 timer. | Utstryk lages ikke. Må bestilles manuelt på XN-1500. Hold diffsvar tilbake, legg en beskjed til faggruppen om å vurdere utstryket.
74 |  | Barn < 4 uker → Utstryk er kansellert |  | Det skal ikke lages blodutstryk til mikroskopisk kontroll på barn < 4 uker | Gi ut diffsvar selv om det er meldinger, såfremt instrumentet har skilt populasjonene. Hvis ikke; slett diff.
157 |  | Utstryk ikke laget! |  | Ikke laget pga teknisk feil | Sjekk på SP-50 om utstryket er laget, hvis ikke må det lages manuelt.
Kroppsvæsker
Kroppsvæsker skal bestilles som riktig væske i HP/Beaker: * SP- (spinalvæske) * ASC- (ascitesvæske) * PLV- (pleuravæske) * LDV- (leddvæske) disse inneholder LPK m/ MN% og PMN% og EPK * DI- (dialysat) inneholder LPK m/ MN% og PMN%. For øvrig kan det bestilles X- (andre væsker), Hb og LPK. Kommentaren "IKKSTAN" skal bare brukes på X- (andre væsker). Alle kroppsvæske-analyser blir stoppet for vurdering i EPU. Følg resultathåndtering! Analyseres alltid i manuell - Cap open!
|  | Regel | Forklaring |  | Tiltak | Unntak
Egen |  | WBC-BF < 5,0 x 10^6/L (Regel i Beaker) |  |  | Svaret gis ut som < 5,0 Fordelingen (MN% og PMN%) gis ikke ut. LPK får da kommentaren "Fordelingen mellom Mononukleære leukocytter og Polymorfnukleære leukocytter gis ikke ut når Leukocytter < 5,0 x 10^6/L".
Egen |  | RBC-BF > 1000 x 10^6/L (Regel i Beaker) |  | Svaret sees i Enhanced View, RBC-BF2 | Gis ut som eksakt tall. Se Lab Only og gi ut RBC-BF2.
Egen |  | RBC-BF < 1000 x 10^6/L (Regel i Beaker) |  |  | Gis ut som < 1000 x 10^6/L.
|  | Regel | Forklaring |  | Tiltak | Unntak
BF 18 BF 22 |  | WBC Abnormalt Scattergram eller WBC Abnormalt Scattergram i spinalvæske |  | Interferens eller instrumentet skiller ikke mellom mono- og poly- celler. Evt tilstedeværelse av høytfluorescerende celler (HF-BF) > 6,9%. | Reanalyser prøven. Hvis meldingen skyldes at instrumentet ikke skiller populasjonene er WBC riktig, men fordelingen MN/PMN kan ikke gis ut. Hvis meldingen skyldes dårlig skille mellom Ghost (nederst / blått) og WBC kan WBC være feil. Prøv med fortynning av prøven. Hvis meldingen skyldes HF-BF, se neste punkt.
BF 28 |  | HF-BF > 6,9% i spinalvæske-> Legg på kommentar |  | Tilstedeværelse av høytfluorescerende celler. Gjelder bare spinalvæske! | LPK < 5: Ingen tiltak LPK > 5: Legg inn kommentaren HFBF (Det er påvist kjerneholdige celler som ikke er leukocytter) ved WBC.
BF 14 |  | Mangler collection source -> Går ikke gjennom regelverket! |  | Vet ikke hvilket materiale det er.
BF 16 |  | TC-BF / RBC-BF over linearitet-> Fortynn prøven! |  | Utenfor linearitetsområdet | Fortynn prøven med cellpack. Husk fortynningsfaktor ved beregning / utgivelse av svar.
Info
|  | Ukjent |  | Ingen historikk eller åpenbar årsak til prøveresultatet.
|  | Problemer |  | Prøv evt det andre instrumentet.
|  | Mikroskopisk kontroll |  | Svarene holdes igjen ved at de står i "On Hold" når du trykker "Release". De forsvinner fra "All Levanger/Namsos"-lista, men blir liggende på "On Hold"-lista. Mikroskopisk kontroll må etterbestilles i Beaker. Utfør foreløpig verifisering på diffsvarene hvis ikke alt er sendt fra EPU og legg på en hold på prøven i Beaker.
|  | Etterrekvirering |  | Gjøres i Beaker, men sjekk EPU først om svar er ok for å gi ut.
|  | Låst prøve |  | Prøven er låst og vises med en nøkkel foran prøvenummeret i 1st Level Validation. Trykk "Menu" → "Administration" → "View Locks", søk med * i søkefeltet og deretter "Search". Låses opp ved å dobbeltklikke på linjen eller velge Release locks.