|  |
| --- |
| **Kvalitet - Resultater fra utprøving** |
| **Fullblod** | **Maco Pharma** | **Fresenius Kabi** |
| **Krav:** Hemoglobin: ≥ 45g/enhetVolum: 450 ml ± 50mlTappetid: 3-15 min**Andre parameter:**Filtreringstid(bør være < 60 min)PressetidRestvolum i filter | Mean: 57 gMaks: 68 gMin: 49 gAntall: 62 Mean: 454 mlMaks: 461 mlMin: 443 mlAntall: 63Mean: 05:51 minMaks: 10:10 minMin: 04:10 minAntall: 67Mean: 33 minMaks:55 minMin: 17 minAntall: 69Mean: 02:59 minMaks: 05:10 minMin: 02:18 minAntall: 69Mean: 36 mlMaks: 41 mlMin: 35 mlAntall: 63 | Mean: 55 gMaks:74 gMin: 46 gAntall: 62Mean: 454 mlMaks: 476 mlMin: 442 mlAntall: 68Mean: 05:26 minMaks: 09:31 minMin: 03:34 minAntall: 69Mean: 23 minMaks: 108 minMin: 12 minAntall: 69Mean: 01:39 minMaks: 02:55 minMin: 01:19 minAntall: 67Mean: 38 mlMaks: 41 mlMin: 34 mlAntall: 69 |
| **Leukocyttfiltrert erytrocyttkonsentrat** | **Maco Pharma** | **Fresenius Kabi** |
| **Krav:**Hemoglobin: ≥ 40 g/ enhet Hct: 0,50 - 0,70Leukocytter (Flow): < 1x106/ enhet Hemolyse ved utdatering < 0,8 %**Andre parameter:**VolumHemolyse dag 3 | Mean: 59 gMaks: 70 gMin: 50 gAntall: 68Mean: 0,64Maks: 0,69Min: 0,52Antall: 69Mean: 0,18 x 106/ enhetMaks: 0,56 x 106/ enhetMin: 0,14 x 106/ enhetAntall: 62 (Utført ved Blodbanken Elverum nov. 2012)Mean: 0,15 %Maks: 0,22 %Min: 0,09 %Antall: 10Mean: 284 mlMaks: 310 mlMin: 258 mlAntall: 68Mean: 0,06 %Maks: 0,16 %Min: 0,05 %Antall: 62 | Mean: 57 gMaks:76 gMin: 47 gAntall: 67Mean: 0,62Maks: 0,68Min: 0,58Antall: 67Mean: 0,014 x 106/ enhetMaks:0,071 x 106/ enhetMin: 0,000 x 106/ enhetAntall: 67Mean: 0,30 %Maks: 0,38 %Min: 0,22 %Antall: 10Mean: 280 mlMaks: 329 mlMin: 249 mlAntall: 67Mean: 0,12 %Maks: 0,53 %Min: 0,05 %Antall: 60 |
| **Plasma** | **Maco Pharma** | **Fresenius Kabi** |
| **Krav:**Faktor VIII (Prøve etter 1 mnd) ≥ 70 % (0,7 IU/ml)Trombocytter < 50 x 109/LErytrocytter < 6,0 x 109/LLeukocytter < 100 x 106/L**Andre parameter:**Volum  | Resultat: 84 %Antall: Pool av10 enheter(Utført ved Blodbanken i Arendal okt. 2013)Mean: 0 x 109/LMaks: 1 x 109/LMin: 0 x 109/LAntall: 67Mean: 1 x 109/LMaks:3 x 109/LMin:0 x 109/LAntall: 67Mean: 3 x 106/LMaks:16 x 106/LMin:0 x 106/LAntall:67Mean: 280 mlMaks: 308 mlMin: 250 mlAntall: 64 | Resultat: 97 %Antall: Pool av10 enheterMean: 0 x 109/LMaks: 6 x 109/LMin: 0 x 109/LAntall: 68Mean: 1 x 109/LMaks: 3 x 109/LMin: 0 x 109/LAntall: 54Mean: 20 x 106/LMaks: 210 x 106/LMin: 2 x 106/LAntall: 68Mean: 281 mlMaks: 309 mlMin: 227 mlAntall: 67 |