**Tabell 1. Sentrifugehastighet Heraeus MEGAFUGE 16R**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Prøvetype** | **Hastighet** | **Tid** | **Temperatur** |
| **1** | **Serum/Li-heparin plasma**  Homocystein **Urinprøver (ikke mikroskopering)** Koagulasjonsprøver (våre)  **Antitrombin**  Lupus (x2, avpip. mellom hver) | 2200 G | 10 minutter | Romtemp. |
| **2** | **LEDIG** |  |  |  |
| **3** | Urinprøver (mikroskopering) | 430 G | 5 minutter | Romtemp. |
| **4** | **Kjøleprogram** | 2200 G | 10 minutter | 5°C |
| **5** | QUANTIFERON  **Koagulasjonfaktor IX**  Koagulasjonsfaktor VIII **Protein C/S**  von Willebrand Faktor  **Antifaktor Xa** | 2500 G | 15 minutter | Romtemp |