**Tabell 1. Sentrifugehastighet Heraeus MEGAFUGE 16R**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Prøvetype** | **Hastighet** | **Tid** | **Temperatur** |
| **1** | **Serum/Li-heparin plasma**Homocystein**Urinprøver (ikke mikroskopering)** Koagulasjonsprøver (våre)**Antitrombin**Lupus (x2, avpip. mellom hver) | 2200 G | 10 minutter | Romtemp. |
| **2** | **LEDIG** |  |  |  |
| **3** | Urinprøver (mikroskopering) | 430 G | 5 minutter | Romtemp. |
| **4** | **Kjøleprogram** | 2200 G | 10 minutter | 5°C |
| **5** | QUANTIFERON**Koagulasjonfaktor IX**Koagulasjonsfaktor VIII**Protein C/S**von Willebrand Faktor **Antifaktor Xa** | 2500 G | 15 minutter | Romtemp |