{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Kalibreringsbevis","Temperatursensor"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Kalibreringsbevis","index":0,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,3,4]]}
["EQSDokument 33620 v.1.6"]
["Referansetermometer, CALIBRATION RESULTS"]
["Kalibreringsdato:","2025-01-29"]
["ID ved kalibreringslab:",433715,"MTA Nr:","14499 m/sensor SerieNr 1-214293",null,null,null,"Siemens temperatursensorer: "]
[]
["Måleområde\nNavn","Sann temperatur","Avlest temperatur","Avvik","Leverandørs spesifikasjoner","Måleusikkerhet (k=2)",null,"Måleområde\nNavn","Måleusikkerhet","Kilde"]
["Fryser -80 ⁰C",-77.984999999999999,-77.97,{"$f":"C7-B7","v":1.5000000000000568E-2},0.2,3.5999999999999997E-2,null,"Fryser -80 ⁰C",1,"Ikke oppgitt fra leverandør. Måleusikkerhet satt til +/- 1 grad"]
["Fryser -40 ⁰C",-39.979999999999997,-39.975000000000001,{"$f":"C8-B8","v":4.9999999999954525E-3},0.05,2.5999999999999999E-2,null,"Fryser -40 ⁰C",0.5,"Pt 100"]
["Fryser -20 ⁰C",-20.010000000000002,-19.995000000000001,1.5000000000000568E-2,0.05,2.4E-2,null,"Fryser -20 ⁰C",0.4,"Pt 100"]
["Kjøleskap 0 ⁰C",-4.0000000000000001E-3,0,4.0000000000000001E-3,0.06,2.4E-2,null,"Kjøleskap 0 ⁰C",0.3,"Pt 100"]
["Romtemperatur 20 ⁰C",19.977,20.010000000000002,3.3000000000001251E-2,0.06,2.5000000000000001E-2,null,"Romtemperatur 20 ⁰C",0.5,"QAA2061D"]
["Inkubator 37 ⁰C",36.973999999999997,37.03,5.6000000000004491E-2,7.0000000000000007E-2,2.5000000000000001E-2,null,"Inkubator 37 ⁰C",0.5,"Pt 100"]
["Autoklave 120 ⁰C",119.988,119.998,1.0000000000005116E-2,0.1,2.3E-2,null,"Autoklave 120 ⁰C",0.9,"Pt 100"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Pt 100:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"QAA2061D: "]

{"sheet":"Temperatursensor","index":1,"n_rows":34,"n_cols":3,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,1]]}
[{"$f":"Kalibreringsbevis!A1","v":"EQSDokument 33620 v.1.6"}]
["Årlig temperaturkontroll av Siemens temperatursensor:"]
["Identitet til Siemens temperatursensor:"]
["TEK nr:"]
["MTA-nr til referansetermometer:",{"$f":"Kalibreringsbevis!D4","v":"14499 m/sensor SerieNr 1-214293"}]
[]
["Dato for disse målingene:"]
["Utført (Sign):"]
[]
[null,"Siemens temperatursensor","Referansetermometer"]
["Måling 1"]
["Måling 2"]
["Måling 3"]
["Gjennomsnitt",{"$f":"AVERAGE(B11:B13)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"AVERAGE(C11:C13)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["∆ Referansetermometer og Siemens temperatursensor ",{"$f":"C14-B14","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Korreksjon til referansetermometer i aktuell måleområde",{"$f":"IF(C17=Kalibreringsbevis!A7,Kalibreringsbevis!D7,IF(C17=Kalibreringsbevis!A10,Kalibreringsbevis!D10,IF(C17=Kalibreringsbevis!A11,Kalibreringsbevis!D11,IF(C17=Kalibreringsbevis!A12,Kalibreringsbevis!D12,IF(C17=Kalibreringsbevis!A13,Kalibreringsbevis!D13,IF(C17=Kalibreringsbevis!A8,Kalibreringsbevis!D8,IF(C17=Kalibreringsbevis!A9,Kalibreringsbevis!D9,\"\")))))))","v":1.0000000000005116E-2},"Autoklave 120 ⁰C"]
["Korreksjon til Siemens temperatursensor",{"$f":"B17+B16","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Måleusikkerhet Siemens temperatursensor",{"$f":"IF(C17=Kalibreringsbevis!A7,Kalibreringsbevis!I7,IF(C17=Kalibreringsbevis!A8,Kalibreringsbevis!I8,IF(C17=Kalibreringsbevis!A9,Kalibreringsbevis!I9,IF(C17=Kalibreringsbevis!A10,Kalibreringsbevis!I10,IF(C17=Kalibreringsbevis!A11,Kalibreringsbevis!I11,IF(C17=Kalibreringsbevis!A12,Kalibreringsbevis!I12,IF(C17=Kalibreringsbevis!A13,Kalibreringsbevis!I13,IF(C17=Kalibreringsbevis!#REF!,Kalibreringsbevis!#REF!,\"\"))))))))","v":0.9}]
["Måleusikkerhet referansetermometer",{"$f":"IF(C17=Kalibreringsbevis!A7,Kalibreringsbevis!F7,\nIF(C17=Kalibreringsbevis!A8,Kalibreringsbevis!F8,\nIF(C17=Kalibreringsbevis!A9,Kalibreringsbevis!F9,\nIF(C17=Kalibreringsbevis!A10,Kalibreringsbevis!F10,\nIF(C17=Kalibreringsbevis!A11,Kalibreringsbevis!F11,\nIF(C17=Kalibreringsbevis!A12,Kalibreringsbevis!F12,\nIF(C17=Kalibreringsbevis!A13,Kalibreringsbevis!F13,\nIF(C17=Kalibreringsbevis!#REF!,Kalibreringsbevis!#REF!,\"\"))))))))","v":2.3E-2}]
["Samlet måleusikkerhet",{"$f":"SQRT(B20^2+B19^2)","v":0.90029384092084075}]
[]
["Ønsket temperatur"]
[]
[]
["Korrigering",{"$f":"IF(B21<>\"\",(IF(OR(ABS(B18)<B21,ABS(B18=B21)),\"Korrigering ikke nødvendig\",\"Korriger offset\")),\"\")","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["Korrigering i Desigo CC"]
["Offset, gammel verdi:"]
["Offset, ny verdi:",{"$f":"B30+B18","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["Kommentarer:"]
["(Dersom korreksjon av Offset er nødvendig dokumenteres dette her)"]