{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Kalibreringsbevis","Temperaturregistrering"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Kalibreringsbevis","index":0,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,3,4]]}
["EQSDokument 33621 v 1.6"]
["Referansetermometer, CALIBRATION RESULTS"]
["Kalibreringsdato:","2025-01-18"]
["ID ved kalibreringslab:","1-215069","MTA Nr:","86228 m/sensor SerieNr 1-215071",null,null,null,"Siemens temperatursensorer: "]
[]
["Måleområde\nNavn","Sann temperatur","Avlest temperatur","Avvik","Leverandørs spesifikasjoner","Måleusikkerhet (k=2)",null,"Måleområde\nNavn","Måleusikkerhet","Kilde"]
["Fryser -80 ⁰C",-77.98,-77.959999999999994,{"$f":"C7-B7","v":2.0000000000010232E-2},0.2,0.04,null,"Fryser -80 ⁰C",1,"Ikke oppgitt fra leverandør. Måleusikkerhet satt til +/- 1 grad"]
["Fryser -40 ⁰C",-39.979999999999997,-39.950000000000003,{"$f":"C8-B8","v":2.9999999999994031E-2},0.05,0.03,null,"Fryser -40 ⁰C",0.5,"Pt 100"]
["Kjøleskap 0 ⁰C",0,0,0,0.06,0.02,null,"Kjøleskap 0 ⁰C",0.3,"Pt 100"]
["Romtemperatur 20 ⁰C",19.97,20.010000000000002,4.00000000000027E-2,0.06,0.02,null,"Romtemperatur 20 ⁰C",0.5,"QAA2061D"]
["Inkubator 37 ⁰C",36.97,37.03,6.0000000000002274E-2,7.0000000000000007E-2,0.03,null,"Inkubator 37 ⁰C",0.5,"Pt 100"]
["Autoklave 120 ⁰C",119.99,119.99,0,0.1,0.02,null,"Autoklave 120 ⁰C",0.9,"Pt 100"]
["Tørrsterilisator 160 ⁰C",159.99,159.93,-6.0000000000002274E-2,0.12,0.02,null,"Tørrsterilisator 160 ⁰C",1,"Ikke oppgitt fra leverandør. Måleusikkerhet satt til +/- 1 grad"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Pt 100:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"QAA2061D: "]

{"sheet":"Temperaturregistrering","index":1,"n_rows":33,"n_cols":3,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,1]]}
[{"$f":"Kalibreringsbevis!A1","v":"EQSDokument 33621 v 1.6"}]
["Temperaturkontroll av Siemens temperatursensor knyttet til:"]
["Identitet til Siemens temperatursensor:"]
["TEK/MTA nr:"]
["MTA-nr til referansetermometer:",{"$f":"Kalibreringsbevis!D4","v":"86228 m/sensor SerieNr 1-215071"}]
[]
["Dato for disse målingene:"]
["Utført (Sign):"]
[]
[null,"Siemens temperatursensor","Referansetermometer"]
["Måling 1"]
["Måling 2"]
["Måling 3"]
["Gjennomsnitt",{"$f":"AVERAGE(B11:B13)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"AVERAGE(C11:C13)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["∆ Referansetermometer og Siemens temperatursensor ",{"$f":"C14-B14","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Korreksjon til referansetermometer i aktuell måleområde",{"$f":"IF(C17=Kalibreringsbevis!A7,Kalibreringsbevis!D7,IF(C17=Kalibreringsbevis!A8,Kalibreringsbevis!D8,IF(C17=Kalibreringsbevis!A9,Kalibreringsbevis!D9,IF(C17=Kalibreringsbevis!A10,Kalibreringsbevis!D10,IF(C17=Kalibreringsbevis!A11,Kalibreringsbevis!D11,IF(C17=Kalibreringsbevis!A12,Kalibreringsbevis!D12,IF(C17=Kalibreringsbevis!A13,Kalibreringsbevis!D13,\"\")))))))","v":-6.0000000000002274E-2},"Tørrsterilisator 160 ⁰C"]
["Korreksjon til Siemens temperatursensor",{"$f":"B16+B17","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Måleusikkerhet Siemens temperatursensor",{"$f":"IF(C17=Kalibreringsbevis!A7,Kalibreringsbevis!I7,IF(C17=Kalibreringsbevis!A8,Kalibreringsbevis!I8,IF(C17=Kalibreringsbevis!A9,Kalibreringsbevis!I9,IF(C17=Kalibreringsbevis!A10,Kalibreringsbevis!I10,IF(C17=Kalibreringsbevis!A11,Kalibreringsbevis!I11,IF(C17=Kalibreringsbevis!A12,Kalibreringsbevis!I12,IF(C17=Kalibreringsbevis!A13,Kalibreringsbevis!I13,\"\")))))))","v":1}]
["Måleusikkerhet referansetermometer",{"$f":"IF(C17=Kalibreringsbevis!A7,Kalibreringsbevis!F7,IF(C17=Kalibreringsbevis!A8,Kalibreringsbevis!F8,IF(C17=Kalibreringsbevis!A9,Kalibreringsbevis!F9,IF(C17=Kalibreringsbevis!A10,Kalibreringsbevis!F10,IF(C17=Kalibreringsbevis!A11,Kalibreringsbevis!F11,IF(C17=Kalibreringsbevis!A12,Kalibreringsbevis!F12,IF(C17=Kalibreringsbevis!A13,Kalibreringsbevis!F13,\"\")))))))","v":0.02}]
["Samlet måleusikkerhet",{"$f":"SQRT(B19^2+B20^2)","v":1.0001999800039989}]
[]
["Ønsket temperatur"]
[]
["Korrigering",{"$f":"IF(B21<>\"\",(IF(OR(ABS(B18)<B21,ABS(B18=B21)),\"Korrigering ikke nødvendig\",\"Korriger offset\")),\"\")","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["Korrigering i Desigo CC"]
["Offset, gammel verdi:"]
["Offset, ny verdi:",{"$f":"B29+B18","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["Kommentarer:"]
["(Dersom korreksjon av Offset er nødvendig dokumenteres dette her)"]