## Innhold
Innhold
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk biokjemi Levanger
Medisinsk biokjemi Levanger, kjølerom
Blodbank Levanger
Medisinsk biokjemi Namsos
Blodbank Namsos

## MM
Sensor | MTA/ TEK-nr | Type/ Plassering | Brukes til | Ønsket temperatur | Varsels-grenser (forvarsel) | Alarm-grenser | Forsinkelse forvarsel | Begrunnelse for alarmgrenser | Innhold flyttes til | Føler | Måleområde | Nøyaktighet | Type sensor | Beskrivelse
Kjøleskap/kjølerom
RTB019.1 | TEK 10.07.1071 | Kjøleskap | Vekksett-skåler og referansestammer | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 15 minutter | Innholdet tåler å stå i romtemperatur. Må ikke fryse. Clinical microbiology procedures handbook: 2-8 °C | Kjølerom MM B024 | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B019 Bakteriologisk instrumentrom
RTB019.2 | TEK 10.07.1131 | Kjøleskap | Skåler under arbeid i helgene. Diverse prosjekter | 5 °C | 2-8 °C | 0-15 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 15 minutter | Innholdet tåler å stå i romtemperatur. Må ikke fryse. Clinical microbiology procedures handbook: 2-8 °C | Kjølerom MM B024 | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B019 Bakteriologisk instrumentrom
RTB022 | TEK 10.07.6776 | Kjøleskap | Reagenser og prøver | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 15 minutter | Innholdet tåler å stå i romtemperatur. Må ikke fryse. Clinical microbiology procedures handbook: 2-8 °C | Kjølerom MM B024 evnt kjøleskap RTB062 på rom B062 (Pusslab) | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B022 Genteknologi (kontor)
RTB055 | TEK 10.07.6752 | Kjøleskap | Innkommende pasientprøver til MM og MB | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 15 minutter | Innholdet tåler å stå i romtemperatur. Må ikke fryse. Prøver i skapet blir hentet regelmessig og mottaksregistrert på dag og kveld. Skapet blir åpnet hyppig, kan derfor ikke ha for smale grenser. Clinical microbiology procedures handbook: 2-8 °C | Kjøleskap RTB033.2 på rom B033 (Fordelingsrom MB) | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B055 Gang (utenfor inngang MM)
RTB058.1 | TEK 10.07.1068 | Kjøleskap | Arkivering av pasientprøver | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 15 minutter | Innholdet tåler å stå i romtemperatur. Må ikke fryse. Clinical microbiology procedures handbook: 2-8 °C | Kjølerom MM B024 | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B058 Mellomgang (inngang MM)
RTB062 | TEK 10.07.1081 | Kjøleskap | Reagenser og skåler | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 15 minutter | Innholdet tåler å stå i romtemperatur. Må ikke fryse. Clinical microbiology procedures handbook: 2-8 °C | Kjølerom MM B024 | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B062 Pusslab
RTB024 | - | Kjølerom MM | Reagenser og res. lapper | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-10 °C | 1 time | Innholdet tåler å stå i romtemperatur. Må ikke fryse. Clinical microbiology procedures handbook: 2-8 °C | Reagenser og res.lapper: Fordeles i kjøleskap RTB019.1 og RTB019.2 på bakteriologisk instrumentrom | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
|  |  | Rene skåler | [5 empty] | Rene skåler: Kan stå i romtemperatur i 1 døgn, deretter flyttes til kjølerom i Miljøhallen.
Frysere
RTB019.8 | MTA 12025 | Fryser | Bakterieisolat | - 80 °C | -70 °C - 100°C | -65 °C - -100 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 30 minutter | Har intern alarm på -74 °C. Fryseskapet bruker lang tid på å oppnå riktig temperatur etter at døra har vært åpnet. Anbefalt oppbevaringstemperatur for bakterier i stammebank: -70 °C jfr Strategirapport 2006: Kvalitetssikring i bakteriologi | Backupfryser på fjernlager (må slås på, er innstilt på -80 °C) | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | PT100 | Følerprobe
B019 Bakteriologisk instrumentrom
RTB021.2 | TEK 10.07.1072 | Fryseskap | Reagenser, pasientprøver | - 20 °C | Øvre grense: -18 °C | -15 °C - -25°C | Forvarsel: 2 timer Alarm: 15 minutter | Må ikke tine. Tåler kaldere temperaturer, jfr Pakningsvedlegg MIC-strips | Backupfryser på fjernlager (må slås på og stilles til riktig temperatur) | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B021 Genteknologi
RTB062.1 | TEK 10.07.1081 | Fryseskap | MIC-tester, reagens til Maldi-tof | - 20 °C | -18 °C - 40° C | -15 °C - -40°C | Forvarsel: 2 timer Alarm: 30 minutter | Må ikke tine. Tåler kaldere temperaturer, jfr Pakningsvedlegg MIC-strips | Backupfryser på fjernlager (må slås på og stilles til riktig temperatur) | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B062 Pusslab
Inkubatorer
RTB019.3 | MTA 09245 | CO2-inkubator | Skåler (urin, puss, blodkultur, genital) | 36 °C | 35-37 °C | 34-38 °C | Forvarsel: 90 minutter Alarm: 30 minutter | Skåler og buljonger skal inkuberes i 35-37 °C, jfr pakningsvedlegg for deltskåler, samt flere strategirapporter (Blodkultur 2009, Nedre luftveisinfeksjoner 2003, Streptokokker 2001, Stafylokokker 2000, Bakt.infeksjoner i hud og bløtdeler, 1997) | Skåler urin: RTB019.4 (MRSA/sopp) | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
|  | B019 Bakteriologisk instrumentrom | Buljonger | [5 empty] | Skåler puss/blodkultur/genital: RTB019.6 (Res.skåler)
|  |  | Øverste hylle: kasse fra apoteket | [5 empty] | Buljonger: RTB019.5 (Salmonella/Shigella)
Apotek: RTB019.4/RTB019.6/RTB019.5 (der det er plass i 36 °C)
RTB019.4 | MTA 09247 | Inkubator | Skåler (MRSA og sopp) | 36 °C | 35-37 °C | 34-38 °C | Forvarsel: 90 minutter Alarm: 30 minutter | Skåler og buljonger skal inkuberes i 35-37 °C, jfr pakningsvedlegg MRSA- og soppskåler. | RTB019.5 (Salmonella/Shigella) | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B0019 Bakteriologisk instrumentrom
RTB019.5 | MTA 12034 | Inkubator | Skåler og buljonger (Salmonella/Shigella) | 35 °C | 34-36 °C | 33-37 °C | Forvarsel: 90 minutter Alarm: 30 minutter | Salmonella og Shigella skal dyrkes ved 35 °C Jfr strategirapport nr 29, 2015: Bakteriologisk fecesdiagnostikk. | RTB019.4 (MRSA/sopp) | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B0019 Bakteriologisk instrumentrom
RTB019.6 | MTA 12035 | Inkubator | Resistensskåler | 36 °C | 34-37 °C | 33-38 °C | Forvarsel: 90 minutter Alarm: 30 minutter | Resistensskåler skal inkuberes i 35-37 °C, jfr NordicAST/EUCAST. | Fordeles i RTB019.4 (MRSA/sopp) og RTB019.5 (Salmonella/Shigella) | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B019 Bakteriologisk instrumentrom
RTB019.9 | MTA 09246 | Inkubator | Skåler (Campylobacter) - står i bokser med mikroaerofilt miljø | 42 °C | 41-43 °C | 40-44 °C | Forvarsel: 90 minutter Alarm: 30 minutter | Campylobacter skal dyrkes ved 41-42 °C Jfr strategirapport nr 29, 2015: Bakteriologisk fecesdiagnostikk. Kan også dyrkes ved 35-37 °C , men da er dyrkningen mindre selektiv. | På vakt: Boksene settes i RTB019.3 (CO2-inkubator) | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
|  | B019 Bakteriologisk instrumentrom | [6 empty] | Dagtid: TB019.12 (Tørrsterilisator) Temperaturen justeres til 42 °C
RTB019.10 | MTA 09248 | Inkubator | Skåler (Yersinia og sopp) | 29 °C | 28-30 °C | 27-31 °C | Forvarsel: 90 minutter Alarm: 30 minutter | Yersinia skal dyrkes ved 29 °C jfr strategirapport nr 29, 2015: Bakteriologisk fecesdiagnostikk. | På vakt: RTB019.5 (Salmonella/Shigella) | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
|  | B019 Bakteriologisk instrumentrom | [6 empty] | Dagtid: TB019.12 (Tørrsterilisator) Temperaturen justeres til 29 °C
RTB019.14 | MTA 96041 | Anaerob-skap | Anaerobe skåler | 36 °C | 35-37°C | 34-38°C | Forvarsel: 90 minutter Alarm: 30 minutter | Resistensskåler skal inkuberes i 35-37 °C, jfr NordicAST. Dyrkningsskåler skal dyrkes ved 35-37 °C, jfr Strategirapport nr 23, 2009: Anaerob diagnostikk. | Skålene fordeles i kolber med anaerob-konvolutter. Kolbene settes i RTB019.3 (CO2-inkubator) | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B019 Bakteriologisk instrumentrom
Romtemperatur
RTB019.7 | - | Rom B019 Bakteriologisk instrumentrom | Inkubatorer, Anaerob-skap | 20 °C | 18-24 °C | 15-25 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 1 time | CO2-inkubator: 20-35 °C Anaerob-skap: Minst 5 grader kaldere enn inkubasjonstemperatur. Arbeidstilsynet anbefaler: 19-26 °C |  | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB021.1 | - | Rom B021 Genteknologisk lab | Reagenser Panther, Instrumenter | 20 °C | 18-24 °C | 15-25 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 1 time | Panther: 15-30 °C Reagenser Panther: 15-30 °C Arbeidstilsynet anbefaler: 19-26 °C | Rom B060 eller B061 | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB058.2 | - | Rom B058 Mellomgang (inngang MM) | Reagenser Phoenix, blodkulturflasker | 20 °C | 18-24 °C | 15-25 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 1 time | NMIC: 15-25 °C. Blodkulturflasker: 2-25 °C Arbeidstilsynet anbefaler: 19-26 °C | Rom B060 eller B061 | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB060.1 | - | Rom B060 Prøvemottak | GeneXpert, skåler | 20 °C | 18-25 °C | 15-26 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 1 time | GeneXpert: 15-30 °C Reagenser GeneXpert: 2-28 °C Arbeidstilsynet anbefaler: 19-26 °C |  | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB060.2 | - | Rom B060.1 Instrumentrom | Instrumenter | 22 °C | 20-25 °C | 18-26 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 1 time | Blodkulturskap: 18-30 °C Phoenix AP: 20-30 °C Phoenix: 18-30 °C WASP: 5-35 °C Arbeidstilsynet anbefaler: 19-26 °C |  | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB061 | - | Rom B061 Urinlab/Blodkulturer |  | 20 °C | 18-25 °C | 15-26 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 1 time | Arbeidstilsynet anbefaler: 19-26 °C |  | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB063 | - | Rom B063 Korridor | Maldi-tof, PreviColor | 20 °C | 18-25 °C | 15-26 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 1 time | Maldi-tof: 15-30 °C. Trenger stabil driftstemperatur. PreviColor: 18-30 °C Reagenser PreviColor: 15-25 °C | Rom B060 eller B061 | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
Note on A13: Folden, Anne Britt: Ikke i bruk
Note on A20: Folden, Anne Britt: Ikke i bruk.

## MB-L
Sensor | MTA/ TEK-nr | Type/ Plassering | Brukes til | Ønsket temperatur | Varsels-grenser (forvarsel) | Alarm-grenser | Forsinkelse forvarsel | Begrunnelse for alarmgrenser | Innhold flyttes til | Føler | Måleområde | Nøyaktighet | Type sensor | Beskrivelse
Kjøleskap/Frysere. Fordelingsrom/Proteinlab
RTB011.1 | TEK.10.07.1066 | K408 Kombiskap, kjøledel | Reagenser, kalibratorer, kontroller Cobas e411 | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | 1 time | Reagenser må ikke fryse - kan tåle temperatur > 8°C i kortere periode | B029 Kjølerom K419 , settes i ledig hylle og/eller på trillebord. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B011 Medisinsk Biokjemi
RTB011.2 | TEK.10.07.1066 | K408 Kombiskap, frysedel | Kontroller, kalibratorer, SLP, Hyalase og protease | - 20 °C | Øvre grense -16 °C | Øvre grense: -15 °C | 1 time | Materiale i fryser må ikke tine. | B033 K407 Kombiskap, frysedel. Rydd plass i skuffer | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B011 Medisinsk Biokjemi
RTB033.2 | TEK.10.07.1067 | K406 Kjøleskap | Prøver, div. spesielle blodprøverør | 5 °C | 2-14 °C | 1,5-15 °C | 1 time | Prøvene må ikke fryse. Det er oppbevaring over kort periode og enkelte analytter har holdbarhet ved romtempereatur. Skapet er hyppig åpnet og lukket og temperaturkurve aksepteres. | B029 Kjølerom K419 , settes i ledig hylle og/eller på trillebord. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B033 Medisinsk Biokjemi
RTB033.1 | TEK.10.07.1125 | K407 Kombiskap, kjøledel | Elfo/ Prøveford.-kombi | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | 1 time | Reagenser må ikke fryse - kan tåle temperatur > 8°C i kortere periode | B029 Kjølerom K419 , settes i ledig hylle og/eller på trillebord. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B033 Medisinsk Biokjemi
RTB033.3 | TEK.10.07.1125 | K407 Kombiskap, frysedel | Frossene prøver for sending og andre fryseprøver | - 20 °C | Øvre grense -16 °C | Øvre grense: -15 °C | 1 time | Materiale i fryser må ikke tine. | B011 K408 Kombiskap, frysedel. Rydd plass i en av skuffene | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B033 Medisinsk Biokjemi
Kjøleskap Hematologi/Koagulasjon
RTB040.4 | TEK.10.07.6748 | K403 Kjøleskap | IKKE BENYTTET | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | 1 time | Reserveskap
B040 Medisinsk Biokjemi
RTB040.1 | TEK.10.07.1126 | Kjøleskap | Hematologi og koagulasjon (Sysmex). Reagenser, kontroller, kalibratorer | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | 1 time | Materiale i kjøleskap må ikke fryse - kan tåle temperatur > 8°C i kortere periode | B040 K403 Kjøleskap, evt B029 K419 Kjølerom , settes i ledig hylle og/eller på trillebord. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B040 Medisinsk Biokjemi
Kjøleskap/Frysere Generell kjemi/ immunologi/ serologi
RTB042.1 | TEK.10.07.1064 | Kombiskap, Kjøleskap | Alinity: Reagenser, kontroller, kalibratorer. Nacl-flaske i bruk. 14% Hypokloritt. Div. pasientprøver(serologi) | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | 1 time | Materiale i kjøleskap må ikke fryse - kan tåle temperatur > 8°C i kortere periode | B029 Kjølerom K419 , settes i ledig hylle og/eller på trillebord. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B043 Medisinsk Biokjemi
RTB042.3 | TEK.10.07.1064 | Kombiskap, frysedel | Alinity. Kontroller, kalibratorer. McCoy medium, Actilyse 1mg/ml inj 5 ml. | - 20 °C | Øvre grense -16 °C | Øvre grense: -15 °C | 1 time | Materiale i fryser må ikke tine. | B011 TEK.10.07.1066 Kombiskap, frysedel Proteinlab. Ved for liten plass, kan kontroller og kalibratorer flyttes til B030 F431 Fryser evnt. B030 Biobankfryser | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B043 Medisinsk Biokjemi
RTB042.2 | TEK.10.07.1092 | Kjøleskap | Alinity. Reagenser. | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | 1 time | Materiale i kjøleskap må ikke fryse - kan tåle temperatur > 8°C i kortere periode | B029 Kjølerom K419 , settes i ledig hylle og/eller på trillebord. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B043 Medisinsk Biokjemi
Kjøleskap Prøvetakingspoliklinikk
RTM138.1 | TEK.10.07.1122 | K420 Kjøleskap | Urinprøver | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | Forvarsel og alarm: 1 time | Materiale i kjøleskap må ikke fryse - kan tåle temperatur > 8°C i kortere periode | K9; TEK 10.07.6752 (Ved mikrobiologen) | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
M138 Prøvetakingslab.
Kjølerom B029
RTB029 |  | K419 Kjølerom | Reagenser, kalibratorer, kontroller, arkiverte prøver, sendeprøver til eksterne, prøver fra PHT | 5 °C | 2-7,5 °C | 1,5-8 °C | 1 time | Materiale i kjølerom må ikke fryse - kan tåle temperatur > 8°C i kortere periode | Flyttes til ledig kapasitet i kjøleskap angitt i eget regnesrk: MB-L Kjølerom (egen fane nederst til venstre i dette i arket). | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B029
Frysere B030
RTB030.1 | 100194 | Fryser | Kontroller, kalibratorer, SLP,ekstra serum, spinalvæsker,tørris og div. fryseprøver | - 80 °C | Øvre grense: -70 °C | -65°C | Forvarsel: 1 time Alarm: 15 minutter | Fryser har også egen alarm. Materialer frosset her vil ikke tine før ved adskillig lavere temperatur. | Flyttes til B030 Biobankfryser. Ved for lite plass i Biobankfryseren, benyttes fryseren på lageret vårt.(NB! Denne må slås på, og ha ønsket temp, før flytting ) | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | PT100 | Følerprobe
B030 Medisinsk Biokjemi
RTB030.2 | 71793 | Biobankfryser | Fryseprøver til eksterne prosjekter | - 80 °C | Øvre grense: -70 °C | -65 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 15 minutter |  | Flyttes til fryser på lager (NB! Denne må slås på, og ha ønsket temp, før flytting )evt. fryser F431 B030 | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | PT100 | Følerprobe
B030 Medisinsk Biokjemi
Inkubatorer
RTM138.3 | 67219 | Inkubator | Prøver for varmebehandling | 37 °C | 35-39 °C | 30-40 °C | 1 time | Øvre grense er satt for å hindre hemolyse. |  | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
M138 Prøvetakingslab.
RTB033.4 | 8201-1251 | Inkubator, Fordelingsrom | Prøver for varmebehandling | 37 °C | 35-39 °C | 30-40 °C | 1 time | Øvre grense er satt for å hindre hemolyse. |  | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B033 Medisinsk Biokjemi
RTB040.2 |  | Inkubator, hematologi/koagulasjon | Prøver for varmebehandling | 37 °C | 35-39 °C | 40 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 30 minutter | Øvre grense er satt for å hindre hemolyse. |  | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B040 Medisinsk Biokjemi
Romtemperaturer
RTB008 |  | Vaskerom | Prøvetakingsrør | 22 °C | 15-25 °C | 10-27 °C | 1 time | Temperaturkrav for oppbevaring |  | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB011 |  | Korridor | Ikke benyttet | 22 °C | 15-27 °C | 10-30 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 15 minutter | Sensor er like ved varmluftutblåsning fra instrument. |  | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB033.5 |  | Prøvefordelingsrom | Mottak og fordeling av prøver | 22 °C | 15-25 °C | 10-27 °C | 1 time |  |  | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB032 |  | Urinlab | Kontroller og reagenser | 22 °C | 15-25 °C | 10-27 °C | 1 time | Temperaturkrav for oppbevaring |  | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB040.3 |  | Hematologi | Reagenser | 22 °C | 15-25 °C | 10-27 °C | 1 time | Temperaturkrav for oppbevaring |  | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB043.1 |  | Alinity | Reagenser | 22 °C | 15-26 °C | 10-28 °C | 1 time | Temperaturkrav for oppbevaring |  | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTM138.4 |  | Prøvetakingslab. |  | 23 °C | 15-25 °C | 10-27 °C | 1 time |  |  | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTM143 |  | Prøvetakingslab. |  | 23 °C | 15-25 °C | 10-27 °C | 1 time |  |  | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display

## MB-L Kjølerom
Plan for flytting av reagenser ved bortfall av kjølerom
| Seksjon i ALM | Romnr. |  | Temperatur område | Krav målenøyaktighet | Hyllenr. Kjølerom | Tilhører fagruppe | Flyttes til | Romnr
Kjølerom | Medbiokjemi | B029 | K419 | 2,0 -8.0°C | 0.5°C | A1 + A2 + A3 | Faggruppe 3 | Kjøleskap TEK.10.07.6748 | B040 Koagulasjon | Prioriter flytting av Kontroller, kalibratorer og serologi-reagens!
Kjølerom | Medbiokjemi | B029 | K419 | 2,0 -8.0°C | 0.5°C | A4 | Faggruppe 3 | Kjøleskap TEK.10.07.6748 | B040 Koagulasjon | Reagens for generell kjemi og immunologi flyttes hvis det finnes ledig plass et eller annet sted.
Kjølerom | Medbiokjemi | B029 | K419 | 2,0 -8.0°C | 0.5°C | C5 + C6 | Faggruppe 3 | Kjøleskap TEK.10.07.6748 | B040 Koagulasjon
Kjølerom | Medbiokjemi | B029 | K419 | 2,0 -8.0°C | 0.5°C | C3 og 4 | Faggruppe 4 | Kjøleskap K420 | M138 Prøvetakingslab
Kjølerom | Mikrolab | B029 | Kjølerom | 2°C - 8°C | 0,5°C | Gulv | MM | Rene skåler: Kan stå i romtemperatur i 1 døgn, deretter flyttes til kjølerom i Miljøhallen.

## BB-L
Sensor | MTA/ TEK-nr | Type/ Plassering | Brukes til | Kapasitet | Ønsket temperatur | Varsels-grenser (forvarsel) | Alarm-grenser | Forsinkelse forvarsel | Begrunnelse for alarmgrenser | Innhold flyttes til | Føler | Måleområde | Nøyaktighet | Type sensor | Beskrivelse
Kjøleskap
RTB035.1 | TEK 10.07.1106 | Kjøleskap | Antigenkort, kontrollerte reagenser ikke tatt i bruk og kjøleplater for produksjon. | 10 hyller, der de 2 nederste okkuperes av kjøleplater for produksjon. De resterende brukes til reagenser. | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | 1 time | Reagenser, unngå frysing! Ikke kritisk ved noe varm oppbevaring en stund, reagensene kan stå i romtemp når de er i bruk. | Alle reagenser plasseres på en ledig tralle med hjul og settes på kjølerom. Dersom det ikke er plass på kjølerom eller det ikke er noen traller ledig, kan noen skuffer i nederste halvdel av blodskap 1 benyttes. Kjøleplatene for produksjon kan oppbevares på en ledig plass i blodskap 2 eller 3. Legg de på benkepapir for å unngå riper i hyllene. | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | PT100 | Følerprobe
B035 Kjøl/Frys/Sentrifuge
RTB036.1 | TEK 10.07.6755 | Kjøleskap | Oppbevaring av reagenser i bruk, kontroller (kjøpte og laget på BB), prøver/SLP/pilotglass under arbeid, ferdige prøver med gyldig T&S og pilotglass. | 8 hyller og 7 skuffer som i dag er fylt opp med reagenser og prøver. | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | 1 time | Reagenser, unngå frysing! Ikke kritisk ved noe varm oppbevaring en stund, reagensene kan stå i romtemp når de er i bruk. | Siden innholdet i dette skapet blir brukt daglig, er det ønskelig å oppbevare det i nærheten av blodtypelab. Innholdet settes i blodskap 1, komprimer det gjerne i noen skuffer i nedre halvdel av skapet. Stativene med prøveglass settes på benkepapir i tilfelle søl. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B036 Forlikslab
RTB036.5 | MTA 78244 | Blodbankskap 2 | Blodlager | 240 blodposer. Evt. 200 blodposer og noen elementer og utstyr til sending i nederste skuffe. | 4 °C | 2-6 °C | 2-6 °C | Forvarsel og alarm: 15 min | SAG-blod. Blodbankskapene har egen alarm som også varsler teknisk feil, sentralbordet varsles direkte. 15 minutter forsinkelse for å unngå unødige alarmer når døra åpnes en del. | Blodbankskap 2 og 3 er backup for hverandre. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B036 Forlikslab
RTB036.6 | MTA 78235 | Blodbankskap 3 |  |  | 4 °C | 2-6 °C | 2-6 °C | Forvarsel og alarm: 15 min |  |  | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B036 Forlikslab
RTB037.1 | MTA 101952 | Blodbankskap 1 | Oppbevaring av utleverte blodposer og 4 enheter katastrofeblod. | 240 blodposer. | 4 °C | 2-6 °C | 2-6 °C | Forvarsel og alarm: 15 min |  | Blodskap 2, hylle Reservert pasient. Kurv for blodposer som er lagt til side for spesifikke pasienter kan flyttes ned for å frigjøre plass. Elementer i nederste hylle kan flyttes til ledig plass i blodskap 3. Noen elementer kan om nødvendig settes på kjølerom midlertidig. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B037 Mellomgang
Frysere
RTB035.2 | MTA 13624 | Fryser 2 | Oppbevaring av pakka plasma og prøver klart for sending, inntil 7 esker. Octaplasma, inntil 10 esker. Backupfryser for innfrysing av plasma. | 9 esker plasma + 10 esker octaplasma. Evt 12 esker plasma/prøver dersom octaplasma flyttes. | -40 °C | -100 - -30 °C | -25 °C | 2 timer | Fryserne har egen alarm (≥ -30 °C) som også varsler teknisk feil, Sentralbordet varsles direkte. «Hot spot» ligger nær opp til - 30.0 °C. Setter derfor forsinkelse slik at fryseren kan jobbe seg tilbake til normalen igjen uten at alarmen går. Absoluttgrense ≥ -25.0 °C: Åpen fryser? Kaputt? | Dersom det er pakka plasma og prøver for sending, kan prøveeskene åpnes og prøvene settes et annet sted for å frigjøre plass. 2 Octaplasma fra fryser 2 til TEK 10.07.1069. Ta ut nest nederste skuffe. Det går også an å pakke ut mere octaplasma og legge i skuffene. Fryser 1: 2-3esker plasma. Dersom den eldste eska har passert dato for kasting, kan denne tas ut. Fryser 3: Kan få plass til 8 octaplasma i øverste del dersom prøvene omfordeles til nederste del. Mulig plass for 1 eske plasma i nederste del dersom 2 store skuffer tas ut. | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | PT100 | Følerprobe
B035 Kjøl/Frys/Sentrifuge
RTB035.3 | MTA 77487 | Fryser 1 | Oppbevaring av serumprøver som er pålagt oppbevart i 2 år etter tapping. Inneholder 7-8 esker pakka med prøver. Har plass til 10. | 10 esker med prøver/plasma | -40 °C | -100 - -30 °C | -25 °C | 2 timer |  | Dersom den eldste eska har passert dato for kasting, kan denne tas ut. Fryser 2: Har plass for 12 plasma/prøveesker ved god pakking. Da må octaplasma omplasseres. 2 Octaplasma fra fryser 2 til TEK 10.07.1069. Ta ut nest nederste skuffe. Det går også an å pakke ut mere octaplasma og legge i skuffene. Fryser 3: kan få plass til 8 octaplasma i øverste del dersom prøvene omfordeles til nederste del, skuffene i øverste del tas ut. Plasma må legges sammen i stor skuff, det samme med alle prøver. Har plass til 1 eske prøver dersom 2 store skuffer tas ut i nederste del. | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | PT100 | Følerprobe
B035 Kjøl/Frys/Sentrifuge
RTB035.4 | MTA 07079 | Fryser 3 | Oppbevaring av plasma før pakking. NAT-screeninger og serumglass før pakking | 8 esker octaplasma i øverste del når skuffene tas ut. 12 i nederste del. 2 esker plasma/prøver i nederste del når skuffene tas ut | -40 °C | -100 - -30 °C | -25 °C | 2 timer |  | Fryser 1: Pakke ei eske med prøver. Dersom den eldste eska har passert dato for kasting, kan denne tas ut. Fryser 2: Legge sammen innholdet i skuffene og legg hele skuffer i fryseren. | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | PT100 | Følerprobe
B035 Kjøl/Frys/Sentrifuge
RTB035.5 | MTA 75175 | Innfryser | Innfrysing |  | -50 °C | Lav grense -60 °C Høy grense +40 °C | Lav grense: -65 °C Høy grense +40 °C | - | Har intern alarm i display. Innfryseren slås av helg, helligdag, blir vanskelig med ekstern alarm. | Fryser 1 er backup ved driftsproblemer. Temperaturlogg finnes på apparatet. Sjekk denne loggen og vurder om plasma må kasseres ut fra temperaturkrav fra fraksjoneringspartner | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | PT100 | Følerprobe
B035 Kjøl/Frys/Sentrifuge
RTB037.3 | TEK 10.07.1069 | Fryseskap | Oppbevaring av octaplasma før tining. Svangerskapsprøver for titrering. Kontroll anti Fyb. | 4 esker octaplasma, kan utvides med 2 til. 2 skuffer med utpakka octaplasma med plass til 2 esker i hver. | -20 °C | -100 - -18 °C | -15 °C | 2 timer | Forbrukslager av Octaplas, krav ≤18 °C (felleskatalogen). Octapharma opplyser at holdbarheten kan bli noe kortere ved for varm lagring (NB!Må ikke tine!). Temp.måleren ligger frosset inn i 220 ml. vann, mens Octaplas-posene ligger sammen (holder bedre på kulden). Forsinkelsen tillates på grunn av avrimingstid (hver 14.time ca. 20°C). Hvis temp. er ≥ - 15.0 °C: Kaputt skap eller åpen dør? | Fryser 2: Det er ønskelig at det meste av octaplasma flyttes til fryseren som har lageret av octaplasma. I de fleste tilfeller vil det la seg gjøre. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B037 Mellomgang
Inkubatorer
RTB036.2 | MTA 8201-1257 | Gelkortinkubator | Gelkortinkubering, 15 minutter |  | 37 °C | 35-39 °C | 33-40 °C | 15 min | Intern alarm når utenfor grensene. ≤35.0 °C og ≥ 39.0 °C: Åpen dør? Kaputt? | Hvis alarm når inkubering pågår, må analysene settes opp på nytt. Ellers brukes den andre gelkortinkubatoren. | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | PT100 | Følerprobe
B036 Forlikslab
RTB036.3 | MTA 8201-1172 | Gelkortinkubator | Gelkortinkubering, 15 minutter |  | 37 °C | 35-39 °C | 33-40 °C | 15 min |  |  | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B036 Forlikslab
RTB036.4 | MTA 70641 | Inkubator | Prøver med kuldeantistoff 4 døgn. |  | 37 °C | 35-39 °C | 33-40 °C | 15 min | ≤35.0 °C og ≥ 39.0 °C: Åpen dør? Kaputt? | Høy temp: Evt. prøvemateriale må forkastes. Juster ned temperaturen. Lav temp: Evt. Åpen dør lukkes. Inspiser evt. Prøvemateriale, og sjekk hvor lav temp har vært. Gelkortinkubatorene er backup. | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | PT100 | Følerprobe
B036 Forlikslab
RTB037.2 | MTA 14096 | Trombocyttinkubator, luft | Trombocyttkonsentrat |  | 22,5 °C | 20-24 °C | 20-24 °C | Ingen | Trombocyttinkubatoren har egen alarm som også varsler teknisk feil. Sentralbordet varsles direkte. | Uansett høy eller lav temp, tyder alarm på at det er noe feil med temperaturreguleringen/teknisk feil på inkubatoren. Flytt trombocyttvippe MTA nr. 8201-1176 fra fryserrommet, B035, til produksjonsrommet, B034, og legg innholdet i kaputt inkubator over på backup-vippa. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B037 Mellomgang
Romtemperatur
RTB003 | - | Rom B003 Intervju | Prøvetakingsglass 4-25 °C |  | 21,5 °C |  | 18-25 °C | 1 time | Prøvetakingsglass, behagelig romtemperatur | Høy temp: Åpne dører til kaldere rom. Sjekk om lufteanlegget ikke fungerer. Kontakt teknisk vakt tlf: 8480, mobil: 91329128 Evakuer utstyr som ikke tåler over 25°C til naborom, evt lagerrom RTE050.1 | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB006 | - | Rom B006 Intervju | Prøvetakingsglass 4-25 °C |  | 21,5 °C |  | 18-25 °C | 1 time | Prøvetakingsglass, behagelig romtemperatur | Høy temp: Åpne dører til kaldere rom. Sjekk om lufteanlegget ikke fungerer. Kontakt teknisk vakt tlf: 8480, mobil: 91329128 Evakuer utstyr som ikke tåler over 25°C til naborom, evt lagerrom RTE050.1 | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB007 | - | Rom B007 Blodtapping | Trombocyttkons., væsker til aferese. |  | 22°C | 20-24 °C | 18-27 °C | 1 time | Blod er 37°C når det tappes, kan tillate oppbevaring over 25 °C i noe tid. Ubehagelig for blodgivere med høy romtemp. | Høy temp: Åpne dører til kaldere rom. Sjekk om lufteanlegget ikke fungerer. Kontakt teknisk vakt tlf: 8480, mobil: 91329128 Evakuer utstyr som ikke tåler over 25°C til naborom, evt lagerrom RTE050.1 Lav temp: Lukk evt. Vindu. Skaff ovn, og varsle teknisk vakt. | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB034 |  | Rom B034 Produksjonsrom | Trombocyttkons., væsker til aferese. |  | 22°C | 20-24 °C | 18-27 °C | 1 time |  |  | QAA2061D | -50 / +50 | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTB101 | - | Rom B101 Hemsen | Gelkortlager og vannanlegg |  | 21,5 °C | 18-25 °C | 18-27 °C | 1 time | Gelkort | Høy temp: Åpne evt. dører til kaldere rom. Sjekk om lufteanlegget ikke fungerer. Kontakt teknisk vakt tlf: 8480, mobil: 91329128 Evakuer utstyr som ikke tåler over 25°C til naborom, evt. lagerrom RTE050.1 Lav temp: Lukk evt. Vindu. Skaff ovn, og varsle teknisk vakt. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
RTB036.7 | - | Rom B036 Blodtypelab | Gelkort |  | 21,5 °C | 18-25 °C | 18-27 °C | 1 time | Gelkort |  | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
B036 Blodtypelab
RTB035 | - | Fryserrom | Gelkortlager |  | 21,5 °C | 18-25 °C | 18-27 °C | 1 time | Gelkort Mangler måler fra Siemens. Avleses manuelt på skjema.
RTE050.1 | - | Rom E050 Fjernlager, lab | Væsker til aferese. Vaskeløsning Alinity |  | 20 °C | 15-25 °C | 15-27 °C | Ingen | Væsker til aferese. Vaskeløsning Alinity | Høy temp: Har luftkondisjoneringen stoppet? Evt. Sett lavere temp på den. Lav temp: Sett på ovn. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler

## MB-N
Sensor | MTA/ TEK-nr | Type/ Plassering | Brukes til | Ønsket temperatur | Varsels-grenser (forvarsel) | Alarm-grenser | Forsinkelse forvarsel | Begrunnelse for alarmgrenser | Innhold flyttes til | Føler | Måleområde | Nøyaktighet | Type sensor | Beskrivelse
Kjøleskap/Kjølerom
RTH1007B.2 | 357.062 | Kjøleskap | Urinprøver, dyrkningsprøver og ferdig pakkede prøver til St.Olavs | 5 °C | 2-14 °C | 1,5-15 °C | 1 time | Innholdet tåler å stå i romtemperatur. Må ikke fryse. Prøver i skapet blir hentet regelmessig og mottaksregistrert på dag og kveld. | RTH1007B.3 | QAP2010.150 | -30 - +130 °C | Klasse B | Pt 100 | Kabelføler
H1007B Prøvefordeling
RTH1007B.3 | 357.063 | Kjøleskap | Sendeprøver, lagrede spinalvæsker, agarer og buljong til dyrkning av spinalvæske. | 5 °C | 2-12 °C | 1,5-15 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 15 minutter | Prøvene må ikke fryse. Det er oppbevaring over kort periode og enkelte analytter har holdbarhet ved romtempereatur. Skapet er hyppig åpnet og lukket og temperaturkurve aksepteres. | RTH1007B.2 | QAP2010.150 | -30 - +130 °C | Klasse B | Pt 100 | Kabelføler
H1007B Prøvefordeling
RTH1007C.2 | 357.061 | Kjøleskap | Kontroller i bruk til Sysmex. Reagenser i bruk til Sta Compact. Foreløpig ikke i bruk (06.06.2022) | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | 1 time | Materiale i kjøleskap må ikke fryse - kan tåle temperatur > 8°C i kortere periode. | RTH1017 | QAP2010.150 | -30 - +130 °C | Klasse B | Pt 100 | Kabelføler
H1007C Hematologi
RTH1017 | 358.007 | Kjølerom | Reagenser Alinity/Cobas E411/Sta Compact. Lager kontroller Sysmex, arkiverte prøver, sendekasser blodbank, reagens blodbank, kontroller og kalibratorer | 5 °C | 2-7,5 °C | 1,5-8 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 15 minutter | Materiale i kjølerom må ikke fryse. | Ved behov for flytting må kontroller og kalibratorer prioriteres. Reagenser flyttes til kjøleskap med ledig kapasitet | QAP2010.150 | -30 - +130 °C | Klasse B | Pt 100 | Kabelføler
H1017
Frysere
RTH1007B.4 | 357.077 | Fryser | Fryseprøver som skal sendes til andre sykehus, is/kjøleelement til blodprøver, lager eksterne kontroller. | -20 °C | Øvre grense -16 °C | Øvre grense -15 °C | 1 time | Materiale i fryser må ikke tine. | RTH1007E.2 | QAP2010.150 | -30 - +130 °C | Klasse B | Pt 100 | Kabelføler
H1007B Prøvefordeling
RTH1007E.2 | 357.060 | Fryser | Kontroller og kalibratorer til Alinity og Cobas E411 | -20 °C | Øvre grense -16 °C | Øvre grense -15 °C | 1 time | Materiale i fryser må ikke tine. | RTH1007B.4 | QAP2010.150 | -30 - +130 °C | Klasse B | Pt 100 | Kabelføler
H1007E Alinity
RTH1025.2 | 357.056 | Fryser | Prosjektprøver ++ | - 80 °C | Øvre grense: -70 °C | -65°C | Forvarsel: 1 time Alarm: 15 minutter | Fryser har også egen alarm. Materialer frosset her vil ikke tine før ved adskillig lavere temperatur. | Låner plass i ultrafryser på Operasjon | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | Pt100 | Følerprobe
H1025 Bactec
Inkubator
RTH1025.3 | 60308 | Termaks varmeskap | Inkubering av utsådde agarer, Igra-prøver, prøveglass for spesiell prøvetaking, kort inkubering av hematologi-prøver | 37 °C | 35-39 °C | 34-40 °C | 1 time | Øvre grense er satt for å hindre hemolyse. | Inkubator blodbank | QAP2010.150 | -30 - +130 °C | Klasse B | Pt 100 | Kabelføler
H1025 Bactec
Romtemperatur
RTH1018B | - | Arb. Uttest | Validering nytt utstyr | 20 °C | 19-24 °C | 15-25 °C | 1 time | Instrument og forburksmateriale. |  | QAA2061 | 0 -50 °C | ± 0.5 ved 23°C | 0 -10 V | Uten display
RTH1020B | - | Lager forbruksutstyr | Reagenser Sysmex, prøveglass og prøvetakingsutstyr, forbruksmaterialer | 20 °C | 19-24 °C | 15-25 °C | 1 time | Oppbevaring av forbruksmateriale og reagens. |  | QAA2061 | 0 -50 °C | ± 0.5 ved 23°C | 0 -10 V | Uten display
RTH1024 | - | Urinlab / pre/ana | Instrument: GeneXpert, Cobas U411, Osmometer, RapidPoint 500, avtrekksskap. Lager hurtigtester og forbruksvarer. | 20 °C | 19-24 °C | 15-25 °C | 1 time | Instrument og forburksmateriale. |  | QAA2061 | 0 -50 °C | ± 0.5 ved 23°C | 0 -10 V | Uten display
RTH1025 | - | BACTEC | Ultrafryser, BACTEC og varmeskap + smittevernutstyr | 20 °C | 19-24 °C | 15-25 °C | 1 time | Bactec, FilmArray: 15-30 °C |  | QAA2061 | 0 -50 °C | ± 0.5 ved 23°C | 0 -10 V | Uten display
RTH1007C | - | Hematologi | Instrument Sysmex og StaCompact | 20 °C | 19-24 °C | 15-25 °C | 1 time | Instrument Sysmex og StaCompact. |  | QAA2061 | 0 -50 °C | ± 0.5 ved 23°C | 0 -10 V | Uten display
RTH1007E | - | Analyse Alinity | Instrument Alinity og Cobas E411, samt lager forbruksvarer til disse instrumentene. | 20 °C | 19-24 °C | 15-25 °C | 1 time | Instrument Alinity og Cobas E411. Reagenser og forbruksmaterialer til disse instrumentene. |  | QAA2061 | 0 -50 °C | ± 0.5 ved 23°C | 0 -10 V | Uten display

## BB-N
Sensor | MTA/ TEK-nr | Type/ Plassering | Brukes til | Ønsket temperatur | Varsels-grenser (forvarsel) | Alarm-grenser | Forsinkelse forvarsel | Begrunnelse for alarmgrenser | Innhold flyttes til | Føler | Måleområde | Nøyaktighet | Type sensor | Beskrivelse
Kjøleskap/Blodbankskap
RTH1007A.3 | MTA 7373 | Kjøleskap | Reagenser og gelkort som brukes på blodbanken. Vi har også oppbevaring av type/screening-glass av pasienter som har gyldig screening. Nedre del av kjøleskapet er fryser -20°C, der oppbevares fryseelement til sending av blod med isoporeske. | 5 °C | 2-8 °C | 1,5-15 °C | Forvarsel: 1 time Alarm: 15 minutter | Unngå frysing. Det er ikke kritisk med for varm oppbevaring en stund - reagensene kan stå i romtemperatur når de er i bruk. | Ved driftsstans av kjøleskapet, må innholdet flyttes på kjølerommet. Blodbanken har egne hyller på kjølerommet og det er plass til reagenser, gelkort og prøver der. Fryseelement som er i fryser gjør vi ikke noe med, de får bare ligge. Fryseskap på prøvefordelingsrom på med.biokjemi inneholder tre skuffer med fryseelement, så ved forsendelse av blod med isoporeske, henter vi fryseelement der. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
H1007A Fellesareal
RTH1007A.1 | MTA 87583 | Utleveringsskap | SAG-blod til utlvering til avdelinger 3 SAG katastrofeblod | 4 °C |  | 2-6 °C | Forvarsel og alarm: 15 minutter | 15 minutter forsinkelse for å unngå unødige alarmer når døra åpnes | Dersom utleveringsskapet ryker brukes et av skapene med blodlageret. Isoporeske med katastrofeblod må også flyttes hit. Det må merkes tydelig at avdeling ikke kan hente blod selv fra Blodbankskap 1 og 2, det må være bioingeniør som hjelper til. Det må merkes en egen skuff til utlevering av blod. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
H1007A Fellesareal
RTH1013C.1 | MTA 89281 | Blodbankskap 1 | Blodbankens blodlager. Blodet ligger i trådkurver. Det er både blod som er i karantene og blod som er frigitt og klar til bruk. Pilotrør er festet på blodposene. Blodet i Blodbankskap 1 og 2 håndteres kun av bioingeniører. | 4 °C |  | 2-6 °C | Forvarsel og alarm: 15 minutter | 15 minutter forsinkelse for å unngå unødige alarmer når døra åpnes | Ved driftsstans av blodbankskap, må blodet flyttes til et av de andre blodbankskapene. Hele blodbanklageret kan få plass i ett skap ved nøye merking og stabling. Det er kun bioingeniører som skal håndtere blod i blodbankskap 1 og 2. | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
H1013C Blodtypelab
RTH1013C.2 | MTA 89282 | Blodbankskap 2 |  | 4 °C |  | 2-6 °C | Forvarsel og alarm: 15 minutter | 15 minutter forsinkelse for å unngå unødige alarmer når døra åpnes |  | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
H1013C Blodtypelab
Frysere
RTH1016.1 | MTA 7732 | Sanyo fryseskap 1 | Oppbevaring av frigitt plasma som skal pakkes til forsendelse, samt NAT-rør som er ferdig pakket i esker. Her er også arkivrør fra hver tapping som vi skal oppbevare i 2 år etter tapping. | -40 °C | -30 °C | -25 °C | Øvre grense: 2 timer | Fryserne har egen alarm (≥ -30 °C ). «Hot spot» ligger nær opp til - 30°C. Setter derfor forsinkelse slik at fryseren kan jobbe seg tilbake til normalen igjen uten at alarmen går. | Ved driftsstans av Sanyo fryseskap 1 må alt innhold flyttes til Thermo Scientific fryseboks. Frigitt plasma flyttes over i egen plastikkskuff. Er det frigitt plasma i flere plastikkskuffer, kan man samle disse i felles plastikkskuff. Prøverør fra blodgivere samles også i plastikkskuff og flyttes til fryseboksen. | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | Pt100 | Følerprobe
H1016 Mellomgang
RTH1016.2 | MTA 7731 | Sanyo fryseskap 2 | Plasma i karantene, nedfryste kvalitetskontroller og Octaplasma. | -40 °C | -30 °C | -25 °C | Øvre grense: 2 timer |  | Ved driftsstans av Sanyo fryseskap 2 må alt innhold flyttes til Thermo Scientific fryseboks. Flytt hele plastikkskuffen med plasma i karantene over til fryseboksen. Er det plasma i karantene i flere plastikkskuffer, kan man samle disse i felles plastikkskuff. Prøverør flyttes sammen til felles plastikkskuff og legges i fryseboksen. Octaplasma taes ut av sine plastikkskuffer og legges samlet i fryseboksen. Det er viktig at esker med Octaplasma ligger øverst og lett tilgjengelig. | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | Pt100 | Følerprobe
H1016 Mellomgang
RTH1016.3 | MTA 13658 | Thermo scientific fryseboks | Oppbevaring av ferdig pakket plasma. Fryseboksen er også back-up for innfrysning av plasma hvis plasmainnfryseren vår er ute av drift. Vi kan fryse både fullblodsplasma og afereseplasma i fryseboksen. | -40 °C | -30 °C | -25 °C | Øvre grense: 2 timer |  | Ved driftsstans på fryseboksen må esker med pakket plasma flyttes til Sanyo fryseskap 1, nederst. Her står det prøverør fra blodgivere. Disse må flyttes øverst i Sanyo fryseskap 1 eller øverst i Sanyo fryseskap 2. Der er det som regel lite prøver eller tomt. Ved behov, kan også prøverørene flyttes til -20°C fryser under BB-kjøleskap i fellesarealet. | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | Pt100 | Følerprobe
H1016 Mellomgang
RTH1016.4 | MTA 100338 | Plasmainnfryser | Innfrysing | -50 °C |  | Ingen alarm |  | Innfryseren slås av helg, helligdag, blir vanskelig med ekstern alarm. |  | FT-TP/100 | -100 / +450 | Klasse B | Pt100 | Følerprobe
H1016 Mellomgang
Inkubatorer
RTH1013A.2 | MTA 100740 | Gelkortinkubator | Gelkortinkubering 15 minutter | 37 °C | 35-39 °C | 40 °C | 15 minutter | Intern alarm når utenfor grensene. |  | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
H1013A Blodtypelab
RTH1007A.2 | MTA 62952 | Trombocyttinkubator | Trombocyttkonsentrat | 20-24 °C |  | 20-24 °C | Ingen | Trombocyttinkubatoren har egen alarm hvis døra blir stående åpen. Da vil også vippa stoppe opp. |  | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
H1007A Fellesareal
Romtemperatur
RTH1014C | - | Rom H1014C Intervjurom | Prøvetakingsglass, Tappeposer, Aferesesett, CPD, SAG-M. | 18-25 °C | 18-25 °C | 18-25 °C | Forvarsel og alarm: 1 time | Behagelig romtemperatur |  | QAA2061D | -50 / +50' | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTH 1014A | - | Rom H1014A Tapperom | Prøvetakningsglass, tappesett plasmaaferese. CPD. | 20-24 °C | 18-25 °C | 18-27 °C | Forvarsel og alarm: 1 time | Blod er 37°C når det tappes, kan tillate oppbevaring over 25°C i noe tid. |  | QAA2061D | -50 / +50' | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTH1013B | - | Rom H1013B Produksjonsrom | Prøvetakningsglass, tappesett plasmaaferese. CPD. | 20-24 °C | 18-25 °C | 18-27 °C | Forvarsel og alarm: 1 time | Blod er 37°C når det tappes, kan tillate oppbevaring over 25°C i noe tid. |  | QAA2061D | -50 / +50' | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTH1015 | - | Rom H1015 Mellomgang | Gelkort | 18-25 °C | 25 °C | 18-27 °C | Forvarsel og alarm: 1 time |  |  | QAA2061D | -50 / +50' | ± 0.5 ved 23°C | 0-10V | Med display
RTH1013A | - | Rom H1013A Blodtypelab | Gelkort | 18-25 °C | 25 °C | 18-27 °C | Forvarsel og alarm: 1 time |  |  | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler
RTHU024 | - | Rom HU024 Væskelager kjeller | Tappeposer | 15-25 °C | 15-25 °C | 15-25 °C | Forvarsel og alarm: 1 time |  |  | QAP2010.150 | -30 / +130 | Klasse B | PT100 | Kabelføler