{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Beregning av kontrollregler"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Beregning av kontrollregler","index":0,"n_rows":49,"n_cols":20,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,9,40,9],[41,0,44,16],[33,5,33,12],[34,5,34,12],[35,5,35,12],[36,5,36,12],[37,5,37,12],[38,5,38,12],[32,5,32,12],[19,5,19,12],[20,5,20,12],[21,5,21,12],[22,5,22,12],[23,9,25,9],[26,5,26,12],[27,5,27,12],[28,5,28,12],[29,5,29,12],[30,5,30,12],[31,5,31,12],[18,5,18,12],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[7,9,9,9],[10,5,10,12],[11,5,11,12],[12,5,12,12],[13,5,13,12],[14,5,14,12],[15,5,15,12],[16,5,16,12],[17,5,17,12],[5,0,6,0],[0,0,0,2],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,1,2,2]]}
["EQS nr: 35230 v.1.1",null,null,null,null,null,null,"Dette arket har \"beregningsknapp\" | Beregn regler | som beregner høyeste Kregel som gir Ped=0,70 og Pfr<0,012"]
[null,null,null,"Tas i bruk(dato/sign):",null,null,null,null,null,null,null,"men Kregel har innlagt begrensningene på maks 4,0s (blir orange) og min 2,5s (blir rød),"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"og når maks eller min er benyttet så medfører det en kommentar i kommentarfeltet."]
["Kontrollotnr: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Når minimunsbegrensningen inntrer må det brukes en dokumentert faglig vurdering i stedet for tillatt totalfeil"]
["Analyse","KTR","Nivå (kons)","CV%","Tea%","Tea som s","Syst. feil","SE som s","Antall kontr","Kregel","Pfr","Ped","Samlet Pfr","Samlet Ped","Aksjons-grense +/-","CViQM%","Kommentar","Reell Kregel","SD i Beaker","TeA ref"]
[null,"Lav",null,null,null,{"$f":"E6/D6","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0,{"$f":"F6-G6-1.65","v":{"$error":"#DIV/0!"}},1,null,{"$f":"1-(NORMDIST(J6,0,1,TRUE)-NORMDIST(-J6,0,1,TRUE))^I6","v":1},{"$f":"1-(NORMDIST(J6,H6,1,TRUE)-NORMDIST(-J6,H6,1,TRUE))^I6","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"1-((1-K6)*(1-K7))","v":1},{"$f":"1-((1-L6)*(1-L7))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"C6*(D6/100)*J6","v":0},{"$f":"((O6/3)*100)/C6","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,6.072259686358457,{"$f":"O6/3","v":0}]
[null,"Høy",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},1,null,1,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,0,{"$error":"#DIV/0!"},null,18.174514815911397,{"$f":"O7/3","v":0}]
["Dette regnearket ble sist revidert ved HNT-ALM-MB av Julie Fornes Hasvåg 10.11.23"]
[]
["LAV KONTROLL"]
["Dato/Sign","Reagenslot i bruk","Kalibratorlot i bruk","Mean før justering","Mean etter justering","Begrunnelse for justering og kommentarer"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["HØY KONTROLL"]
["Dato/Sign","Reagenslot i bruk","Kalibratorlot i bruk","Mean før justering","Mean etter justering","Begrunnelse for justering og kommentarer"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Andre kommentarer:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Krav til samlet Ped og Pfr når bias (syst. feil) er lik 0 for to kontroller, hvor en i lavt nivå og en i normalt/høyt nivå:"]
["Enkeltvis:","Ped",">70 % (gir samlet >90 %)"]