BRUKSLØSNINGER TIL MALDITOF. OBS! Husk å sjekke for IVD-merking for bruk på Sirius.

Tillaging av OS (Benyttes alltid fersk, kastes etter tillaging)

- Pipetter 475 µL HPLC-gradert vann i ett eppendorf-rør. - Tilsett 25 µL 100 %TFA (trifluoroacetic acid) - Tilsett 500 µL 100 % ACN (acetonitril) - Vortex godt

Tillaging og fordeling av BTS

- Ta opp et BTS-rør fra fryseren (gul topp). La stå 5 minutter i romtemperatur før neste trinn. Dersom nytt LOT må dette registreres inn på instrument-PC. Gi beskjed til superbruker. - Bruk ny OS (OS=Standard Solvent). Pipetter 50 µL OS. - Bland med pipetten opp/ned minst 20 ganger. NB! Unngå luftbobler. - Inkuber i minst 5 min ved romtemperatur. - Repeter punkt 3. - Sentrifuger en kort stund, ca. 10 sekunder ved full hastighet. - Fordel 8 µL i Sarstedt mikrorør. - Frys ned ved minst -18 ºC, i fryseskap på pusslab. Benytt blå bokser. Påfør LOT og oppløst dato på lokk. Frossen IVD BTS-løsning kan lagres i opptil 5 måneder ved -18 °C eller lavere. - Signer på vedlikeholdsskjema i teams.

Tillaging av Matrix

- Hent 3 Matrix-rør fra kjølerom. - Sjekk LOT-nummer. Dersom nytt LOT må dette registreres inn på instrument-PC. Gi beskjed til superbruker. - Tilsett 250 µL OS til hvert rør. - Vortex minimum 5 minutter. Sjekk at alt materiale er løst opp i bunnen. Kakk løsningen ned mot benken slik at det ikke blir liggende rester i lokket. - Skriv dato på lokket.

Tillaging av 70 % maursyre (Ny bruksløsning ukentlig)

- Tilsett 300 µL HPLC-gradert vann i eppendorf-rør med skrukork. - Tilsett 700 µL ren maursyre. - Vortex godt.