{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Kalibreringsbevis","Temperatursensor"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Kalibreringsbevis","index":0,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["EQSDokument 38592 ver 1.0"]
["FLUKE-termometer, CALIBRATION RESULTS"]
["Kalibreringsdato:","2026-04-24"]
["ID ved kalibreringslab:",110897,"MTA Nr:",14427,null,null,null,"Siemens temperatursensorer: "]
[]
["Måleområde\nNavn","Sann temperatur","Avlest temperatur","Avvik","Leverandørs spesifikasjoner","Måleusikkerhet (k=2)",null,"Måleområde\nNavn","Måleusikkerhet","Kilde"]
["Fryser -40 ⁰C",-39.96,-39.200000000000003,{"$f":"C7-B7","v":0.75999999999999801},2.2200000000000002,0.33,null,"Fryser -80 ⁰C",1,"Ikke oppgitt fra leverandør. Måleusikkerhet satt til +/- 1 grad"]
["Kjøleskap 0 ⁰C",0.02,0.4,0.38,1.1399999999999999,0.33,null,"Fryser -40 ⁰C",0.5,"Pt 100"]
["Romtemperatur 20 ⁰C",22,22.3,0.30000000000000071,1.1399999999999999,0.33,null,"Fryser -20 ⁰C",0.4,"Pt 100"]
["Inkubator 37 ⁰C",36.979999999999997,37.299999999999997,0.32000000000000028,1.1499999999999999,0.33,null,"Kjøleskap 0 ⁰C",0.3,"Pt 100"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Romtemperatur 20 ⁰C",0.5,"QAA2061D"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Inkubator 37 ⁰C",0.5,"Pt 100"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Autoklave 120 ⁰C",0.9,"Pt 100"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Pt 100:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"QAA2061D: "]

{"sheet":"Temperatursensor","index":1,"n_rows":34,"n_cols":3,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,1],[32,1,33,1]]}
[{"$f":"Kalibreringsbevis!A1","v":"EQSDokument 38592 ver 1.0"}]
["Årlig temperaturkontroll av Siemens temperatursensor:"]
["Identitet til Siemens temperatursensor:"]
["TEK nr:"]
["MTA-nr til FLUKE-termometer:",{"$f":"Kalibreringsbevis!D4","v":14427}]
[]
["Dato for disse målingene:"]
["Utført (Sign):"]
[]
[null,"Siemens temperatursensor","FLUKE-termometer"]
["Måling 1"]
["Måling 2"]
["Måling 3"]
["Gjennomsnitt",{"$f":"AVERAGE(B11:B13)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"AVERAGE(C11:C13)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["∆ FLUKE-termometer og Siemens temperatursensor ",{"$f":"C14-B14","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"Velg temperaturtype i liste:"]
["Korreksjon til FLUKE-termometer i aktuelt måleområde",{"$f":"IF(C17=Kalibreringsbevis!A7,Kalibreringsbevis!D7,IF(C17=Kalibreringsbevis!A8,Kalibreringsbevis!D8,IF(C17=Kalibreringsbevis!A9,Kalibreringsbevis!D9,IF(C17=Kalibreringsbevis!A10,Kalibreringsbevis!D10,\"\"))))","v":0.30000000000000071},"Romtemperatur 20 ⁰C"]
["Korreksjon til Siemens temperatursensor",{"$f":"B17+B16","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Måleusikkerhet Siemens temperatursensor",{"$f":"IF(C17=Kalibreringsbevis!A7,Kalibreringsbevis!I8,IF(C17=Kalibreringsbevis!A8,Kalibreringsbevis!I10,IF(C17=Kalibreringsbevis!A9,Kalibreringsbevis!I11,IF(C17=Kalibreringsbevis!A10,Kalibreringsbevis!I12,\"\"))))","v":0.5}]
["Måleusikkerhet FLUKE-termometer",{"$f":"IF(C17=Kalibreringsbevis!A7,Kalibreringsbevis!F7,\nIF(C17=Kalibreringsbevis!A8,Kalibreringsbevis!F8,\nIF(C17=Kalibreringsbevis!A9,Kalibreringsbevis!F9,\nIF(C17=Kalibreringsbevis!A10,Kalibreringsbevis!F10,\n\"\"))))","v":0.33}]
["Samlet måleusikkerhet",{"$f":"SQRT(B20^2+B19^2)","v":0.59908263203000633}]
[]
["Ønsket temperatur"]
[]
[]
["Korrigering",{"$f":"IF(B21<>\"\",(IF(OR(ABS(B18)<B21,ABS(B18=B21)),\"Korrigering ikke nødvendig\",\"Korriger offset\")),\"\")","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["Korrigering i Desigo CC"]
["Offset, gammel verdi:"]
["Offset, ny verdi:",{"$f":"B30+B18","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["Kommentarer:"]
["(Dersom korreksjon av Offset er nødvendig dokumenteres dette her)"]