## Innhold
Innhold resistenspaneler Blodkultur Spinalvæske
Kilder Referanser
Prosedyre
Forslag til direkte oppsett av gram positive kokker i kjeder (blodkultur)
Streptococcus pneumoniae
Streptokokker viridansgruppen
Streptokokker gruppe A,B,C og G
Enterococcus spp.
VVE VRE
SOPP
Staphylococcus spp.
Enterobacterales
Acinetobacter spp.
Pseudomonas spp.
Stenotrophomonas maltophilia
Haemophilus influenzae /Haemophilus spp
Morraxella catarrhalis
Neisseria meningitidis
Listeria monocytogenes
Corynebacterium spp.
Anaerobe - Anaerob følsomhetstesting
Bacillus cereus
HACEK
Kingella kingae
Pasteurella spp.
Capnocytophaga spp
Diarefremkallende agens
KODER
Spinalvæske
- alltid oppsett fra vekst
Blodkultur :
- direkte oppsett fra blodkulturflaske (1.dag) med lapp
- oppsett fra vekst på skål (2.dag) lapp ev. MTS
X = lapp
MTS = Mic Test Strip
Ved bruk av MTS skal det alltid settes opp følsomhetstesting fra vekst (aerobt og anaerobt)
Typer agarskåler for følsomhetstesting:
MH: Mueller Hinton agar (aerobt)
MH-F: Mueller Hinton agar med defibrinert hesteblod og β-NAD (aerobt)
Brucella agar (anaerobt)
MH sjokolade (gonokokker)

## Prosedyre
Innhold
Hensikt
Denne prosedyren inneholder resistenspanel vi bruker ved SL og SN for ulike typer bakterier isolert fra blodkultur og/eller spinalvæske.
Omfang
Alle bioingeniører som er opplært til å utføre denne type analysearbeid ved Lab. for med.mikrobiologi .
Grunnlagsinformasjon
ANALYSEPRINSIPP OG TERMINOLOGI
Agardiffusjonsmetode med Müller–Hinton agar og lapper fra Oxoid. Inokulum standardisert til konfluerende vekst (EUCAST-metoden). Agargradientmetode med strips fra Liofilchem.
MEDISINSK INDIKASJON
Alle blodkulturisolat som kan ha klinisk betydning skal resistensbestemmes.
REFERANSER
Se fanen "Kilder/Referanser"
INTERN KVALITETSKONTROLL
Se egen prosedyre ALM-MM-Res; Internkontroll og resistensoppsett med agardiffusjonsteknikk og ALM-MM-Res; Agargradient metode
EKSTERN KVALITETSKONTROLL
SLP/Ringtester fra Folkehelseinstituttet. Neqas: Antimicrobial susceptibility program
Arbeidsbeskrivelse
ANSVAR
Fagbioingeniør, faggruppe 1, har ansvar for oppdatering av denne prosedyren.
ARBEIDETS GANG
Stammer, reagenser og klargjøring av disse
Tillaging av inokulat/valg av medier se under prosedyren ALM-MM-Res; Generelt om resistensoppsett, inkl. EUCAST.
Usikkerhetsbidrag, feilkilder og interferens
Se under prosedyren ALM-MM-Res; Internkontroll og resistensoppsett med agardiffusjonsteknikk for generelle usikkerhetsfaktorer

## Kilder Referanser
Innhold
Referanser/Kilder
Medisinsk faglig rådgiver 2023, mine kilder: AFAs resistenspaneler (utkast til revidert utgave2023) Nordicast 2023, Eucast guidance dokument 30. juni 2023. Ringtest FHI distribusjon 1-2022 pr.nr: 693 MIC-AG.pages (liofilchem.com) SOH-prosedyre EQS ID 40915 Legegruppe HMN samarbeid resistenspaneler (2021)
Strategirapport-nr-12-1998-kravfulleuvanlige-bakterier.pdf (fhi.no)
Strategirapport nr 25 (2011) Diagnostikk ved fremmedlegeme-relaterte infeksjoner.docx (fhi.no)
Strategirapport-ortopediske-infeksjoner.pdf (fhi.no) 2023
MTS03_fastidious_gram_negative_bacilli (liofilchem.com)
SOH Dokument «Pasteurella species, identifikasjon», ID 17126 - EQS
Brytpunktstabeller (nordicast.org)
Anaerobe - anaerobfølsomhetstesting NordicAST bpt
Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) - Universitetssykehuset Nord-Norge (unn.no)

## Direkte oppsett kokker i kjeder
Innhold
Direkte oppsett for kokker i kjeder etter tolkning av grampreparat
Streptococcus spp. (inkl.viridans, beta-hemolytisk og S. pneumoniae)
Antibiotika | µg på ab.lapp | MH-F (MH m. beta NAD) | Kommentar til oppsett
Penicillin G (Benzylpenicillin) | 1U | X
Ampicillin | 2-1 | X
Erytromycin* | 15 | X | *Sjekk MLS-resistens, D-sone. (CD -E 12-16 mm mellom lappene)
Klindamycin* | 2 | X
Cefotaxim | 5 | X
Trim.-sulfa. | 25 | X
Tetrasyklin | 30 | X
Oxacillin | 1 | X
Meropenem | 10 | X
Optochin |  | X
Enterococcus spp.
Antibiotika | µg på ab.lapp | MH | Kommentar til oppsett
Ampicillin | 2-1 | X
Gentamicin | 30 | X
Imipenem | 10 | X
Linezolid | 10 | X
Vancomycin | 5 | X

## S.pneumoniae
Innhold
Resistenspanel blodkultur og spinalvæske Streptococcus pneumoniae
ISOLATET SKAL SENDES REFERANSELAB (FHI) OG ER MELDEPLIKTIG TIL MSIS
Dokument «ALM-MM-Bakt; Melding til MSIS, smittekommentarer, frysing og sending av spesielle bakteriefunn ved bakteriologisk seksjon.», ID 5597 - EQS (helse-midt.no)
| BLODKULTUR Unntak: Blodkultur ved meningitt/mistanke om meningitt: test alle midler som for blodkultur + spinalvæske og rapporter kun midler som for spinalvæske |  |  | SPINALVÆSKE
Antibiotika | Oppsett MH-F | Besvarelse | Kommentarer til oppsett/besvarels | Oppsett MH-F | Besvarelse | Kommentarer til oppsett/besvarels
Oxacillin | X |  | Screening, se NordicAST bpt. flytskjema for tolkning (NB! meningitt) | X |  | Screening, se NordicAST bpt. flytskjema for tolkning (NB! meningitt)
Penicillin G (Benzylpenicillin) | * | (M1) | *Utledes fra Oxacillin screening | X | M1 | NordicAST bpt. flytskjema for tolkning (NB! meningitt)
Erytromycin | X | M1 | Sjekk MLS-resistens (D-sone) på klinda og erytro. ( 12-16 mm mellom lappene) Påvist induserbar resistens: besvar klindamycin R, Ikke ta med ekstra kommentar. | -
Klindamycin | X | M1 |  | -
Cefotaxim | X | M1 |  | X | M1
Ceftriaxon |  |  |  | MTS | M1
Trim.-sulfa. | X | M1 |  | -
Ampicillin | X | M2 |  | -
Tetrasyklin | X | M2 | Besvar Doksysyclin. Barn< 12 år: Forsiktighetsregler. Vurder klinisk relevant før ev. rapportering. | -
Meropenem | X | M2 |  | X | M2
Vancomycin |  | M3 |  | X | M2
Linezolid |  | M3 |  |  | -
Rifampicin |  | M3 |  |  | M3
Levofloxacin |  | M3 |  |  | -
Moksifloxacin |  | M3 |  |  | -
optochin | X |  | diagnostisk tablett (For Liofilchem: Pneumokokker har sone ≥ 14 mm) | X |  | diagnostisk tablett (For Liofilchem: Pneumokokker har sone ≥ 14 mm)
NordicAST brytningspunkttabell

## Viridans Streptococcus
Innhold
Streptococcus viridans gruppen
Resistenspanel for blodkultur og spinalvæske |  |  |  | Ved mistanke om endokarditt
Antibiotika lapp | Oppsett MH-F | Besvares | Kommentar til oppsett/besvarelse | Antibiotika | Oppsett MH-F | Besvares | Kommentar til oppsett/besvarelse | Kommentar til rekvirent
Penicillin G (Benzylpenicillin) | X | M1 |  | Penicillin G | X | M1
Erytromycin* | X | - | *Sjekk MLS-resistens, D-sone. (CD -E 12-16 mm mellom lappene) Påvist induserbar resistens: besvar klindamycin R, Ikke ta med ekstra kommentar. | Gentamicin* | MTS | (M1) besvares som kommentar | * se NordicAST bpt. Sjekk for Høygadig Gentamicin Resistens | * .HAG ev .HAP
Klindamycin* | X | M1 |  | Vancomycin | X | M2
Cefotaxim | X | M2 |  | Ceftriaxon | MTS | M2
Meropenem |  | M3 |  | Cefotaxim |  | M3
Vancomycin |  | M3 |  | Meropenem |  | M3
|  |  |  | Rifampicin | Se i bpt. hva som står beskrevet. Vurderes av behandlende kliniker.
NordicAST brytningspunkttabell

## Streptococcus gr. A,B,C,G
Innhold
Resistenspanel blodkultur og spinalvæske Streptococcus gruppe A, B, C, G
STBA SKAL SENDES REFERANSELAB (FHI) OG ER MELDEPLIKTIG TIL MSIS
STBB SKAL SENDES REFERANSELAB (SOH) OG ER MELDEPLIKTIG TIL MSIS
Dokument «ALM-MM-Bakt; Melding til MSIS, smittekommentarer, frysing og sending av spesielle bakteriefunn ved bakteriologisk seksjon.», ID 5597 - EQS (helse-midt.no)
gruppe A: S.pyogenes gruppe B: S. agalactiae gruppe C: S. dysgalactiae (samt den mer skjeldent isolerte S. equi) gruppe G: S. dysgalactiae og S. canis
Antibiotika lapp | Oppsett MH-F (MH m/beta NAD) | Besvares | Kommentar til oppsett/besvarelse | Kommentar til rekvirent
Penicillin G (Benzylpenicillin) | X | M1 | Se NordicAST bpt. ulike indikasjoner
Amoksicillin p.o. |  | M1 | Se NordicAST bpt. | STBB: KDEF
Ampicillin |  | M1
Erytromycin* | X | M2 M1 barn<12 | *Sjekk MLS-resistens, D-sone. (CD -E 12-16 mm mellom lappene) | Påvist induserbar resistens: besvar klindamycin R, Ikke ta med ekstra kommentar. (Unntak: ta med kommentar .CLISTBA for gruppe A)
Klindamycin* | X | M1
Trim.-sulfa. | X | M1
Tetrasyklin | X | M2 | besvar Doxycyclin Barn< 12 år: Forsiktighetsregler. Vurder klinisk relevant før ev. rapportering
Meropenem |  | M3
Vancomycin | * | M3 | *MTS fra vekst
Betahemolytiske streptokokker besvares med mikrobenavn/species og Lancefield-gruppe
I tilfeller der MALDI-TOF gir S. dysgalactiae og Lancefield agglutinasjonstest gir gruppe C, skal funn besvares som: S. dysgalactiae+STBC+GISA
I tilfeller der MALDI-TOF gir S. canis eller S. dysgalactiae eller begge to og Lancefield agglutinasjonstest gir gruppe G, skal funn besvares som: S. dysgalactiae+STBG+VMID+GISA
NordicAST brytningspunkttabell
CLISTBA Induserbar klindamycinresistens påvist. Klindamycin kan likevel benyttes for korttidsbehandling av mindre alvorlige hud- og bløtdelsinfeksjoner. Det er usikkert om induserbar klindamycinresistens har betydning ved kombinasjonsbehandling av alvorlige infeksjoner med S. pyogenes.

## Enterococcus spp
Innhold
Resistenspanel for blodkultur og spinalvæske Enterococcus spp. Se kommentar i blått felt for vurdering av andre species enn E. faecalis og E. faecium.
Funn av Enterococcus sendes SOH for vanA og vanB PCR. Se fane VVE/VRE
Antibiotika lapp | Oppsett MH | Besvares | Kommentar til oppsett/besvarelse | Kommentar til rekvirent
Amoxicillin |  | M1 | p.o. middel utledes fra Ampicillin
Ampicillin | X | M1
Vancomycin | X | M1 | NB! Sonekant- se bpt. ev fanen VVE/VRE | RSOHVAN
Imipenem | X | M2
Linezolid | X | M2 | Resistente isolater er uvanlige. Se bpt.
Gentamicin | X | M3 | Screening for HGR. Se NordicAST bpt. (HGR, test Høygadig Gentamicin Resistens) Se fanen VVE/VRE | HAG ev. HAP
Tigesyklin |  | M3 | Se ulike bpt. for E.faecalis og E.faecium
Moxifloksacin |  | M3
Kommentar fra medisinsk faglig rådgiver juli 2023: Vi kan bruke tabellen som gjelder for E. faecalis og E.faecium så lenge vi besvarerer følsomhetstest for øvrige enterokokker med følgende kommentar: BEFF: Brytningspunkt er ikke etablert for antibiotika mot [navn på enterokokken dette gjelder for], og spesifikke brytningspunkt for Enterococcus faecalis/ Enterococcus faecium er anvendt.
NordicAST brytningspunkttabell (bpt)
Gentamicin gis ikke ut med S-I-R,for Enterococcus spp. HAG= Høygradig aminoglykosid resistens er ikke påvist. Synergistisk effekt i kombinasjon med virksomme betalaktamer/glykopeptider kan forventes. HAP= Høygradig aminoglykosid resistens påvist. Synergistisk effekt i kombinasjon med virksomme betalaktamer/glykopeptider kan ikke forventes. Aminoglykosider skal ikke anvendes som monoterapi ved enterokokk-infeksjoner. Enterokokker har en naturlig nedsatt følsomhet for aminoglykosider og bør undersøkes for høygradig resistens. For å oppnå synergistisk baktericid effekt i behandling av alvorlig enterokokk/viridans streptokokkinfeksjon er det nødvendig med kombinasjon av celleveggsaktivt antibiotikum (penicilliner eller vancomycin og et aminoglykosid (gentamicin eller streptomycin). Denne synergien er avhengig av fravær av høygradig resistens (HGR) mot aminoglykosider. Dette betyr at synergistisk baktericid effekt ikke vil virke ved høygradig resistens mot aminoglykocider.

## VVE VRE
Innhold |  | Enterococcus spp
VVE Vankomycin variable enterokokker og lav-MIC vankomycinresistente (vanB) enterokokker
I de siste årene har det i Norge vært funnet sporadiske forekomster og utbrudd av vankomycin variable enterokokker (VVE) og lav-MIC-vancomycinresistente enterokokker (VRE).
VVE er VRE hvor uttrykket av van-genene er fenotypisk slått av (vil bli følsom ved følsomhetstesting; skarpe sonekanter og sonediameter ≥ 12 mm med lappediffusjon),
men vankomycinresistens kan induseres under pågående behandling med vancomycin. Slike stammer er vanskelige å påvise med fenotypiske metoder.
Derfor må Enterococcus spp fra blodkultur, spinalvæsker, og andre normalt sterile væsker/områder sendes til SOH for PCR av vanA/vanB PCR.
Bestill analysen "SOH", ønsket analyse: vanA/vanB PCR us., prøvemateriale: isolat fra blodkultur ved sending til SOH.
I kommentarfeltet under resultatregistrering legg inn følgende kommentar i svaret: RSOHVAN (Rutinemessig sendes isolatet SOH for vanA/vanB PCR)
La en skål stå i stativet til svar fra SOH foreligger selv om analysen er ferdig verifisert. Denne kan kastes når man har fått negativt svar på PCR.
Når isolater er verifisert vanA/vanB positive ved SOH sender de isolatet til K-res (dette er avtalt med SOH).
VRE - vancomycin screening for enterokokker med ervervet resistens mot vancomycin
Denne resistensen sees oftest hos E. faecium og E. faecalis, men er også funnet hos E. raffinosus, E. avium, E. durans og flere andre enterokokkarter.
For klinisk viktige gjøres det resistensbestemmelse av vancomycin med lappediffusjon.
Inkubering er 35±1°C, 24 timer (skriv klokkeslett på skål).
Vancomycin-resistente isolater av E. faecium/E. faecalis skal sendes direkte til K-res for PCR hvis:
- sonediameter < 12 mm eller
- sonekanten er diffus (selv om sonediameter er ≥ 12 mm) eller
- kolonier vokser i hemningssonen
Ved usikker avlesning av hemningssonen konferer med faggruppe 1 eller faggruppe 2. Spre eventuelt til VRE-skål.
Når VRE isolater sendes til K-res for PCR gjøres følgende:
1. Rapporter isolatet ev. avvent til svar fra K-res foreligger. Konferer faggruppe 1 ev. faggruppe 2 Besvar ev. med at isolatet er videresendt referanselab. for videre testing.
2. Se {{EQSDocument 5597 new}}
3. Ny lappediffusjon med vancomycin og linezolid (for sjekk)
4. La skål med id. stå i stativ for å følge prøven i påvente av svar fra K-res
Enterococcus gallinarum og E. casseliflavus/E. flavescens er enterokokker med naturlig/iboende lavgradig resistens mot vancomycin
Disse artene har kromosomalt mediert lavgradig resistens mot vancomycin (MIC > 4 mg/L) som skyldes vanC.
De skal alltid besvares med R for vancomycin.
Isolater med UNORMALT høy MTS (MIC >= 32 mg/L) skal sendes til SOH for vanA/vanB PCR.
Unntak: Ved mistanke av utbrudd skal isolatene sendes direkte til K-res.
Husk å skrive på MIC verdi når vi sender slike isolater til K-res eller SOH.
SOH sørger for å sende vanA/B negative isolater til K-res for undersøkelse mht andre van- resistensgener (dette er avtalt med SOH).
Når isolater sendes til SOH for PCR, følg punktene ovenfor i det videre arbeid med isolatet.
1. Rapporter isolatet ev. avvent til svar fra SOH/K-res foreligger. Konferer faggruppe 1 ev. faggruppe 2
2. Se | Dokument «ALM-MM-Bakt; Melding til MSIS, smittekommentarer, frysing og sending av spesielle bakteriefunn ved bakteriologisk seksjon.», ID 5597 - EQS (helse-midt.no)
3. Ny lappediffusjon med vancomycin og linezolid (for sjekk)
4. La skål med id. stå i stativ for å følge prøven ved SOH ev. i påvente av svar fra K-res

## SOPP
Innhold
FUNN AV SOPP i BLODKULTUR
For spinalvæske se: | Dokument «ALM-MM-Spinalvæske; Utsåing av spinalvæske og rutiner i forbindelse med funn.», ID 6025 - EQS (helse-midt.no)
Identifiser funnet med Maldi-tof
Vanlig rutine: videresendes til SOH for følsomhetstesting samme dag (før 12:00) eller påfølgende dag. Ved helg/helligdager: konferer vakthavende lege ved SOH hvor raskt prøven må sendes for følsomhetstesting, Avklar da om eventuelt anbefaling av behandling kan gis ut som en kommentar i påvente av følsomhetstesting. NB! Gi beskjed til SOH at vi videresender funnet til referanselaboratoriet.
Videresendes til referanselaboratorie for følsomhetstesting
ALM-MM-Bakt; Melding til MSIS, smittekommentar, frysing og sending av spesielle bakteriefunn ved bakteriologisk seksjon.

## Staphylococcus
Innhold
Resistenspanel for blodkultur og spinalvæske Staphylococcus spp. Unntak: S. saccharolyticusskal testes som anaerob "When there are no breakpoints"
Antibiotika | Oppsett MH agar (2 Staph.stempel) | Besvares | Kommentar til oppsett/besvarelse | Kommentar til rekvirent
Cefoxitin | X | Nei | Screening, skal ikke ut i svarraport |  | Ved utgivelse av følsomhetstest og funn av: S.aureus S.argenteus S.lugdunensis: .NYB
Penicillin G | X | M1 | Besvares ikke for KNS (koagulase negative stafylokokker) Unntak: S.lugdunensis
Oxacillin*/ Dikloxacillin/Kloxacillin | * | M1 | Tolkes fra cefoxitin screening. *Screening for S.pseudointermedius, S.schleiferi og S.coagulans. Settes opp fra vekst etter ID
Erythromycin | X | M2 M1 barn <12 | Sjekk MLS-resistens, D-sone. (CD-E 12-20 mm mellom lapper) Påvist induserbar resistens: besvar klindamycin R, Ikke ta med ekstra kommentar.
Klindamycin | X | M1
Trimetoprim-sulfa. | X | M1
Gentamicin | X | M2 |  | Hvis S: .AMINO2
Amoxicillin-klavulansyre | * | M2 M1 barn<12 | *Se "note" i NordicAST bpt.
Amoxicillin |  | M2 barn <12
Ciprofloxacin | X | M2 | Besvares som M1 ved opplysninger om fremmedlegemer (proteser, ventilendokarditt, pacemaker infeksjoner)
Linezolid | X | M2
Vancomycin | MTS fra vekst | M2 | Ikke gi ut MIC-verdi i svarrapport. Legg følsomhetskategorisering over på lappediffusjon dersom det er aktuelt å rapportere M2.
Tetracyclin |  | M3 | Besvar doksycyklin
Tigesyklin |  | M3
Rifampicin | * settes opp og besvares | M3 | *Besvares som M1 ved MRSA/methicillin resistente S.argenteus og/eller ved endokarditt og/eller ved opplysninger om fremmedlegemer (proteser, ventilendokarditt, pacemaker infeksjoner) Ulik bp. For S.aureus og KNS
Mupirocin | * settes opp og besvares | M3 | *M1 ved MRSA/methicillin resistente S.argenteus. Se topikale midlder i Nordicast.
Ceftarolin |  | M3 | Gjelder kun S.aureus
Ceftobiprol |  | M3 | Har ikke denne tilgjengelig
NordicAST brytningspunkttabell
.NYB: Ny kontroll av blodkulturer anbefales 48 timer etter oppstart av behandling
.AMINO2: Ved systemiske infeksjoner må aminoglykosider støttes av annen aktiv behandling.
.

## Enterobacterales
Innhold
Resistenspanel blodkultur og spinalvæske for Enterobacterales
Antibiotika | Oppsett MH | Besvarelse | Kommentar til oppsett/besvarelse
Ampicillin | X | M1 | Gjelder kun E.coli og P.mirabilis
Aztreonam | X | M1
Amox.-klavulansyre (iv) voksne | X | M2
Amox.-klavulansyre (iv) barn<12 |  | M1
Pip.-tazobactam | X | M1
Cefuroxime | X | M2 | Gjelder kun E.coli, Klebsiella spp (untatt K.aerogenes) og Raoutella spp.
Cefotaxime | X | M1 | Screening ESBLA/AmpC Se NordicAST algoritme
Trim.-sulfa. | X | M1
Gentamicin | X | M1 | Hvis S: AMINO2
Ceftazidime | X | M2 | Screening ESBLA/AmpC Se NordicAST algoritme
Ciprofloxacin | X | M2
Meropenem | X | M2 | Screening ESBLcarba. Se NordicAST algoritme
Kolistin | BDM | M3 | Sendes K-res for BMD (broth microdilution)
Tobramycin |  | M3
Amikacin |  | M3
Tigesyklin |  | M3
Fosfomycin |  | M3
Ertapenem |  | M3 | Dette middelet har vi ikke tilgjengelig
Imipenem |  | M3
Ceftazidim-avibactam |  | M3 | Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Ceftolozan-tazobactam |  | M3
Cefiderocol |  | M3
Imipenem-relebaktam |  | M3
Meropenem-vaborbaktam |  | M3
NordicAST brytningspunkttabell
|  |  |  | Solrun/KZ: Skal vi legge inn viderekobling til ESBL prosedyre EQS ID 5585 og Generelt om resistensbestemmelse EQS ID 13472 viderekobling til denne?? Målet er å få mest mulig av det som står i Generelt om resistensbestemmelse inn i andre prosedyrer. | Ampicillin | 10 | X | Gjelder: E.coli og P.mirabilis
[5 empty] | Aztreonam | 30 | (X) | Besvares hos ESBL og AmpC
[5 empty] | Cefotaxime | 5 | X | screening for ESBL A -M
[5 empty] | Ceftazidime | 10 | X | screening for ESBL-A-M
[5 empty] | Cefuroxim i.v. | 30 | X | Gjelder: E.coli, P.mirabilis, Klebsiella spp. (unntakk K. aerogenes), Raoutella spp.
[5 empty] | Ciprofloxacin | 5 | X | For Salmonella spp. utføres MIC ved sone 30-32
[5 empty] | Gentamicin | 10 | X
[5 empty] | Imipenem | 10 | (X) | Rapporteres ut kun ved ESBL og AmpC
[5 empty] | Meropenem | 10 | (X) | screening for ESBLcarba. Rapporteres ut kun ved ESBL og AmpC
[5 empty] | Piperacillin-tazobactam | 36 | (X) | Rapporteres ut kun ved ESBL og AmpC
[5 empty] | Trimetoprim-sulfometoxazol | 25 | X

## Acinetobacter
Innhold
Resistenspanel blodkultur og spinalvæske for Acinetobacter spp
Antibiotika | Oppsett MH (2 stempel) | Besvares | Kommentar til oppsett/besvarelse
Trim.-sulfa. | X | M1
Ciprofloxacin | X | M1
Gentamicin | X | M1
Tobramycin | X | M2
Imipenem | X | M2
Meropenem | X | M2 | Screening ESBLcarba Se NordicAST bpt. Ulike indikasjoner
Kolistin | BMD | M3 | Sendes K-res for BMD (broth microdilution)
Amikacin |  | M3 | Se NordicAST bpt. Ulike vurderinger
Cefiderocol
Meropenem-vaborbactam
Imipenem-relebactam
NordicAST brytningspunkttabell

## Pseudomonas
Innhold
Resistenspanel blodkultur og spinalvæske Pseudomonas species
Antibiotika | Oppsett MH agar (2 stempel) | Besvares | Kommentar til oppsett/besvarelse | Kommentar til rekvirent
Piperacillin-tazobactam | X | M1 |  | Hvis I: .IFØLSOM
Ceftazidime | X | M1 | *screening ESBLcarba
Aztreonam | X | M1
Ciprofloxacin | X | M1
Tobramycin | X | M1 |  | Hvis S: .AMINO2
Imipenem | X | M2 | *screening ESBLcarba
Meropenem | X | M2 | *screening ESBLcarba
Se NordicAST bpt (ulike indikasjoner)
Kolistin | BMD | M3 | Sendes K-res for BMD (broth microdilution) dersom aktuelt å teste.
Amikacin |  | M3
Cefiderocol
Ceftazidim-avibactam
Ceftolozan-tazobactam
Meropenem-vaborbactam
Imipenem-relebactam
*NordicAST brytningspunkttabell

## S.maltophilia
Innhold
Resistenspanel blodkultur og spinalvæske Stenotrophomonas maltophilia
Antibiotika | Oppsett MH agar | Besvares | Kommentar til oppsett/besvarelse | Kommentar til rekvirent
Trimetoprim-sulfa. | X | M1 | Se avlesning hemningssoner i NordicAST bpt | Hvis I: IFØLSOM
Cefiderocol |  | M3 | Se NordicAST bpt.
Ceftazidime | MTS (Mic Test Strip) |  | *MTS ved trim.-sulfa R eller trim.-sulfa. allergi. (S ≤ 4 + kommentar om ikke ettablerte bp)
Levofloxacin |  |  | *MTS ved trim.sulfa R eller trim.sulfa. allergi. (S ≤ 2 + kommentar om ikke ettablerte bp)
Moxifloxacin |  |  | *MTS ved trim.sulfa. R eller trim.-sulfa. allergi. (S ≤ ? + kommentar om ikke ettablerte bp)
NordicAST brytningspunkttabell

## Haemophilus spp
Innhold
Resistenspanel blodkultur og spinalvæske Haemophilus influenzae NB! Haemophilus parainfluenzae kan settes opp med MTS og leses av som H.influenzae - se bpt. Andre Haemophilus spp. skal leses av mot artsuavhengige bp. Blodkultur ved meningitt/mistanke om meningitt: test alle midler som for blodkultur + spinalvæske og rapporter kun midler som for spinalvæske Andre Haemophilus spp. skal leses av mot artsuavhengige bp.
| Blodkultur |  |  | Spinalvæske
Antibiotika | Oppsett MH-F lapp | Besvares | Kommentarer til oppsett/besvarelse | Oppsett MH-F lapp | Besvares | Kommentarer til oppsett/besvarelse
Penicillin | X |  | Screening, se NordicAST bpt. flytskjema for tolkning
Ampicillin 2-1µg | X | M1 |  | X | M1
Amoksicillin* |  | M1 | * følger ampicillin
Trim.-sulfa. | X | M1
Pip.-tazobactam | X | M1
Cefotaxim | X | M1 |  | X | M1
Amox.-clavulan. 2-1µg | X | M2
Rifampicin | X |  |  | X | M2
Tetracyklin | X | M2 | Besvar Doksysyclin. Barn< 12 år: Forsiktighetsregler. Vurder klinisk relevant før ev. rapportering.
Ciprofloksacin |  | M3 |  | X | M1
Ceftriaxon |  | M3 |  | X | M1
Meropenem |  | M3 |  | X | M1
Azitromycin |  | M3
Kloramfenikol |  |  |  |  | M3
NordicAST brytningspunkttabell

## M.catarrhalis
Innhold
Resistenspanel blodkultur og spinalvæske Moraxella catarrhalis
Antibiotika | Oppsett | Besvares | Kommentar til oppsett/besvarelse for ab. | Kommentar/info for besvarelse
Amoxicillin-clavulansyre i.v. | X | M1 |  | MOBL + Besvar alle penicilliner uten betalaktamasehemmere med R
Pip. -tazobactam | X | M1
Erytromycin | X | M1
Trimetoprim-sulfa. | X | M1
Tetracyklin | X | M1 | Besvar Doxycyclin Barn< 12 år: Forsiktighetsregler. Vurder klinisk relevant før ev.rapportering
Cefotaxim | X | M1
Ciprofloxacin |  | M3
Meropenem |  | M3
NordicAST brytningspunkttabell

## N.meningitidis
Innhold
Resistenspanel for Neisseria meningitidis (Meningokokker) Blodkultur og spinalvæske
ISOLATET SKAL SENDES REFERANSELAB (FHI) OG ER MELDEPLIKTIG TIL MSIS
Dokument «ALM-MM-Bakt; Melding til MSIS, smittekommentarer, frysing og sending av spesielle bakteriefunn ved bakteriologisk seksjon.», ID 5597 - EQS (helse-midt.no)
Antibiotika | oppsett MH-F | Besvarelse | Kommentar/info for besvarelse
Penicillin G | X MTS | M1 | Alle brytningspunkter NordicAST forutsetter intravensø administrasjon. Ved bruk av komersiell MIC-metode, følg produsentens instruksjoner. | MTS Liofilchem Meningokokk
Ampicillin | X MTS | M1 Unntak: Ingen btp. ved meningitt
Cefotaxime | X MTS | M1
Ceftriaxone | X MTS | M1
Meropenem | X MTS | M1
Ciprofloxacin | X MTS | M1
Kloramfenikol | X MTS | M2
Rifampicin | X MTS | M2
NordicAST brytningspunkttabell

## L.monocytogenes
Innhold
Resistenspanel blodkultur og spinalvæske Listeria monocytogenes
ISOLATET SKAL SENDES REFERANSELAB (FHI) OG ER MELDEPLIKTIG TIL MSIS
Dokument «ALM-MM-Bakt; Melding til MSIS, smittekommentarer, frysing og sending av spesielle bakteriefunn ved bakteriologisk seksjon.», ID 5597 - EQS (helse-midt.no)
| Blodkultur |  | Spinalvæske
Antibiotika | Oppsett MH-F (lapp) | Besvares | Oppsett MH-F (MTS) | Besvares
Ampicillin | X | M1 | X | M1
Penicillin G | X | M1 | btp. ikke etablert for meningitt | -
Erytromycin | X | M1 |  | -
Trimetoprim-sulfa | X | M1 | X | M1
Meropenem | X | M2 | X | M1
NordicAST brytningspunkttabell

## Corynebacterium
Innhold
Resistenspanel for Corynebacterium spp.
Antibiotika | Opppsett MH-F | Besvares | Kommentar til oppsett/besvarelse
Penicillin G | X | M1
Klindamycin | X | M1
Tetracyklin | X | M1 | Barn< 12 år: Forsiktighetsregler. Vurder klinisk relevant før ev. rapportering
Vancomycin | MTS | M2 | MTS fra vekst (se bpt)
Ciprofloxacin | X | M2 | Hvis I = IFØLSOM
Linezolid |  | M3
Rifampicin |  | M3
NordicAST brytningspunkttabell
Resistenspanel for Corynebacterium ulcerans og Corynebacterium diphtheriae
C. diphteriae SKAL SENDES REFERANSELAB (FHI) OG ER MELDEPLIKTIG TIL MSIS
Antibiotika | Opppsett MH-F | Besvares | Kommentar til oppsett/besvarelse
Penicillin G | X | M1
Erytromycin | X | M1
Klindamycin | X | M1
Tetracyklin | X | M1 | besvar Doxycyclin Barn< 12 år: Forsiktighetsregler. Vurder klinisk relevant før ev. rapportering
Cefotaxime | X | M2
Ciprofloxacin | X | M2 | Hvis I = IFØLSOM
Meropenem |  | M3
Linezolid |  | M3
Rifampicin |  | M3

## Anaerob følsomhetstesting
Innhold
Resistenspanel for anaerobe bakterier Egne brytningspunkt i NordicAST | [18 empty] | Resistenspanel for anaerobe bakterier ev. anaerob følsomhetstesting uten brytningspunkt
| Bacteriodes spp gjelder også for Parabacteroides spp. og Phocaeicola dorei/vulgatus (tidligere navn: Bacteroides dorei/vulgatus). |  |  | Prevotella spp. |  |  | Fucobacterium necrophorum |  |  | Clostridium perfringens |  |  | Cutibacterium acnes |  |  | Clostridioides difficile |  |  | Gramnegative anaerobe bakterier: Bilophilia, Mobiluncus, Parabacteroides, Porphyromonas Gram positive anaerobe bakterier: Actinomyces, Bifidiobacterium, andre clostridier, Eggerthella, Eubacterium, Lactobacillus, Actinotignum, og anaerobe kokker som Peptoniphilus harei, Finegoldia magna, Parvimonas micra, Peptostreptococcus spp. Staphylococcus saccharolyticus er inkludert i anaerob følsomhetstesting.
Antibiotika | Oppsett Brucella agar | Besvares | Kommentar | Oppsett Brucella agar | Besvares | Kommentar | Oppsett Brucella agar | Besvares | Kommentar | Oppsett Brucella agar | Besvares | Kommentar | Oppsett Brucella agar | Besvares | Kommentar | Oppsett Brucella agar | Besvares | Kommentar | Antibiotika | Oppsett Brucella agar | Besvares | Kommentar
Penicillin G |  | R | *se bpt. | MIC | M1 | se bpt. | MIC | M1 | se bpt. | MIC | M1 | se bpt. | MIC | M1 | se bpt. |  |  | se bpt. | Penicillin G | MIC | M1 | Les av mot anaerob tabell i dokumentet "when there are no breakpoints" . Se prosedyre 29128 for besvarelse.
Pip.-tazobactam | MIC | M1 |  | MIC | M1 skal ikke testes, avledes fra Penicillin kun hvis S. |  | MIC | M1 |  | MIC | M1 |  | MIC | M2 skal ikke testes, avledes fra Penicillin kun hvis S. |  |  |  |  | Pip.-tazobactam | MIC | M1
Klindamycin | MIC | M2 *kommentar i EUCAST |  | MIC | M2 |  | MIC | M2 |  | MIC | M2 |  | MIC | M2 |  |  |  |  | Klindamycin | MIC | M2
Metronidazol | MIC | M1 |  | MIC | M1 |  | MIC | M1 |  | MIC | M1 |  |  | R |  | MIC | M1 |  | Metronidazol R | MIC | M1
Meropenem | MIC | M3 |  | MIC |  |  | MIC |  |  | MIC |  |  | MIC | M3 |  |  |  |  | Meropenem | MIC | M3
Vancomycin | [9 empty] | MIC | M2 |  | MIC | M2 |  | MIC | M2 |  | Vancomycin | MIC | M2
Amox.-clavulan. i.v. | MIC | M2 |  | MIC | M2 |  | MIC | M2 |  | MIC | M2 |  | MIC | M2 |  |  |  |  | Amox.-clavulan. | MIC | M2
Cefotaksim | [12 empty] | MIC | M2 |  |  |  |  | ev. med flere
Ceftriakson | [12 empty] | MIC | M2 | [7 empty] | Se lenker under
Linezolid | [12 empty] | MIC | M3
NordicAST bpt.
R Aerotolerante anaerober som for eksempel Lactobacillus, Propionibacterium, Actinomyces, Bifidobacterium, Actinotignum, Alloscardovia spp,er iboende resistente for metronidazol, og de skal besvares som R uten testing.
Dokument «ALM-MM-Res; Avlesning av mikrober uten brytningspunkt», ID 29128 - EQS (helse-midt.no)
eucast: Clinical breakpoints and dosing of antibiotics
Med.faglig.rådgiver vår 2023: Kilder: AFAs resistenspaneler (utkast til revidert utgave), Nordicast 2023, Eucast guidance dokument 30. juni 2023.

## Bacillus cereus
Innhold
Resistenspanel blodkultur og spinalvæske Bacillus spp.(Unntak: B. anthrachis) Bacillus cerus complexet: B.cereus, B.thuringiensis, B.mycoides, B.welhensrephanensi Isolatene skal besvares som Bacillus cerus kompleks ev B. cerus gruppen til rekvirent
Antibiotika | Oppsett MH | Besvarelse | Kommentar oppsett/besvarelse
Clindamycin | X | M1
Erythromycin | X | M1
Meropenem | X | M1
Vancomycin | MTS | M1 | Settes opp fra vekst
Ciprofloxacin | X | M2
Imipenem | X | M2
Linezolid | X | M3
Penicillin | X diagnostisk | Nei | B. cereus og B. thuringiensis er ofte resistent for penicillin B.anthracis er ofte følsom
NordicAST brytningspunkttabell
EQS ID 29860 Identifisering av Bacillus spp. {{EQSDocument 29860}}
Medisinsk faglig rådgiver 2023: Mine kilder: AFAs resistenspaneler (utkast til revidert utgave2023)

## HACEK
Innhold
Resistenspanel for HACEK (Se egen fane for Kingella kingae)
Følsomhet leses av mot artsuavhengige brytningspunkt (aerob tabell i "When there are no breakpoints")
Antibiotika | Oppsett MH-F + MTS fra vekst | Besvares | Kommentar
Ampicillin | X | M1
Penicillin G R | X | M1 | R Utfør betalaktamasetest med nitrocefin. Nitrocefin eller tester basert på kromogene cefalosporiner kan brukes for påvisning av betalaktamase. Betalaktamase positive HACEK-organismer kan rapporteres R for penicillin og ampicillin.
Amox.-clavulan i.v. | X | M2
Cefotaxime | X | M2
Ceftriaxon |  | M2
Ciprofloxacin | X | M2
Meropenem | X | M3
Gentamicin | X | M1* | *Rapporteres kun ved opplysning om endokarditt. Gentamicin er aktuelt for synergi med ampicillin ved f.eks. endokardittbehandling. Noen arter kan ha iboende nedsatt følsomhet mot gentamicin. Disse skal ikke besvares S, selv om de er in-vitro S.
MTS04-HACEK (liofilchem.com)
Bakterier i HACEK gruppen tilhører normal munnflora. Kan gi endokarditt, infeksjoner etter bitt, abscesser, bakteriemi, bein- og leddinfeksjoner.
H= | Haemophilus spp. Unntak: Haemophilus influenzae og Haemophilus parainfluenzae (se egen fane)
A= | Aggretibacter actinomycetemcomitans
C= | Cardiobacterium hominis
E= | Eikenella corrodens
K= | Kingella kingae (se egen fane)
SOH Dokument «HACEK-gruppen, følsomhetsbestemmelse», ID 40915 - EQS
Medisinsk faglig rådgiver 2023: Mine kilder: STRATEGIMØTE 2021 Mikrobiologisk diagnostikk av ortopediske infeksjoner (strategirapport s. 14), og SOH-prosedyre EQS ID 40915

## Kingella kingae
Innhold
Resistenspanel bloskultur og spinalvæske Kingella kingae
Antibiotika | Oppsett MH-F | Besvares | Kommentar til oppsett/besvarelse
Penicillin G | X | M1 | Utfør betalaktamasetest med nitrocefin. Nitrocefin eller tester basert på kromogene cefalosporiner kan brukes for påvisning av betalaktamase. Betalaktamase positive isolater kan rapporteres R for penicillin og ampicillin.
Ampicillin | X | M1
Tetracycline | X | M1 | Besvar Doksycyklin Holdes tilbake for barn <12 år
Erythromycin | X | M1
Trim.-sulfa | X | M1
Amox.-clavulan i.v. |  | M2 | Rapporteres som S uten testing ved betalaktamase positive isolater. NordicAST: K. kingae hemmes av 2 mg/L klavulansyre. Brytningspunkter for amoksicillin-klavulansyre er derfor ikke fastsatt.
Cefotaxime | X | M2
Ceftriaxone | X | M2
Cefuroxime i.v | X | M2
Meropenem | X | M2
Ciprofloxacin | X | M2
Rifampicin |  | M3
NordicAST bpt.
Medisinsk faglig rådgiver juli 2023: Mine kilder: Legegruppe HMN luft_puss_vev-fremmedlegmer, Nordicast 2023, STRATEGIMØTE 2021 Mikrobiologisk diagnostikk av ortopediske infeksjoner (strategirapport s. 14), og SOH-prosedyre EQS ID 40915
Strategirapport-nr-12-1998-kravfulleuvanlige-bakterier.pdf (fhi.no)

## Pasteurella spp.
Innhold
Resistenspanel for Pasteurella som inkluderer P. multocida, P.canis, P.dagmatis, P.aerogenes. Andre Pasteurella spp. avlesning mot artsuavhengige brytningspunkt (aerob tabell i "When there are no breakpoints")
Antibiotika | Oppsett MH-F * | Besvares | Kommentar til oppsett/besvarelse
Penicillin G | X | M1
Ampicillin/Amoxicillin |  | M1 | tolkes fra Penicillin
Trim.-sulfa | X | M1
Tetracyclin | X | M2 | besvar Doksycyklin Holdes tilbake for barn <12 år
Cefotaxim | X | M2
Ciprofloxacin | X | M2
Amox.-clavulansyre | X | M3
NordicAST brytningspunkttabell
When_there_are_no_breakpoints_20230630 (eucast.org)
SOH Dokument «Pasteurella species, identifikasjon», ID 17126 - EQS
MTS03_fastidious_gram_negative_bacilli (liofilchem.com)
Strategirapport-nr-12-1998-kravfulle uvanlige-bakterier (fhi.no)
Info fra strategiraport nr 12-1998

## Capnocytophaga spp
Innhold
Resistenspanel for Capnocytophaga canimorsus / Capnocytophaga spp. Avleses mot artsuavhengige brytningspunkt (aerob tabell i "When there are no breakpoints")
Inntil følsomhetstest foreligger (det kan ta >16-18 timer) besvar med følgende kommentar: CAPCAN: Vanligvis følsom for bredspektret cefalosporiner, karbapenemer, klindamycin, tetrasykliner, fluorokinoloner. Resistent for aminoglykosider. Resistensbestemmelse vil foreligge om 48-72 timer Ved funn av C. canimorsus, ta med følgende kommentar: Del av munnflora hos hunder. Kjent årsak til alvorlige infeksjoner etter kontakt med hund. Utredning med hensyn til eventuell endokarditt bør vurderes.
Antibiotika | Oppsett Brucella agar x2 : CO2 OG mikroaerofilt - 1 McF i MH buljong - MTS - inkuber i 48 timer | Besvares Avles skål med best vekst | Kommentarer til oppsett/besvarelse
Penicillin G | MTS | M1 | Utfør betalaktamasetest med nitrocefin. Nitrocefin eller tester basert på kromogene cefalosporiner kan brukes for påvisning av betalaktamase. Betalaktamase positive isolater kan rapporteres R for penicillin og ampicillin
Ampicillin | MTS | M1
Amox.-clavulan i.v. | MTS | M2
Pip.-tazobactam | MTS | M2
Ceftriaxon | MTS | M2
Cefotaxime | MTS | M1
Ciprofloxacin | MTS | M2
Tetracyclin | MTS | M2 | besvar Doksycyklin. Holdes tilbake for barn <12 år
Meropenem | MTS | M3
NordicAST brytningspunkttabell
Medisinsk faglig rådgiver: Kilder: Ringtest FHI distribusjon 1-2022 pr.nr: 693, MIC-AG.pages (liofilchem.com), og SOH-prosedyre EQS ID 40915
SOH Dokument «Capnocytophaga species, påvisning», ID 17207 - EQS
SOH Dokument «HACEK-gruppen, følsomhetsbestemmelse», ID 40915 - EQS
MTS03_fastidious_gram_negative_bacilli (liofilchem.com)
Strategirapport-nr-12-1998-kravfulleuvanlige-bakterier.pdf (fhi.no)
eucast: Clinical breakpoints and dosing of antibiotics
Utdrag fra strategirapport

## Diarefremkallende agens
Se egne fæcesprosedyrer.

## KODER
Innhold
.HAG | Høygradig aminoglykosid resistens er ikke påvist. Synergistisk effekt i kombinasjon med virksomme betalaktamer/glykopeptider kan forventes.
.HAP | Høygradig aminoglykosid resistens påvist. Synergistisk effekt i kombinasjon med virksomme betalaktamer/glykopeptider kan ikke forventes.
.IFØLSOM
.CLISTBA | Induserbar clindamycin-resistens er påvist. Klinisk effekt av clindamycin ved kombinasjonsbehandling av alvorlige infeksjoner er usikkert.
.NYB | Ny kontroll av blodkulturer anbefales 48 timer etter oppstart av behandling
.AMINO2: | Ved systemiske infeksjoner må aminoglykosider støttes av annen aktiv behandling.
.RSOHVAN | Rutinemessig sendes isolatet SOH for vanA/vanB PCR.